	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-30.13 «Белорусская АЭС Энергоблоки 1,2. Специальные лабораторные исследования по определению физико-механических (в том числе динамических) свойств грунтов основания площадки строительства энергоблока № 2 Белорусской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2013 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков 
1.2 Стадия: Разработка проектной документации. 
1.3. Основание для проведения работ:

1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».
1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.3 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.4 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.5 Протокол технического совещания по вопросам фундирования зданий и сооружений Белорусской АЭС бл. 2 от 15.01.2013г.
1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель
1.6 Сроки проведения работ:

	I этап
	С момента заключения договора - 31.05.2013
	Технический отчет

	Специальные лабораторные исследования по определению физико-механических (в том числе динамических) свойств грунтов основания площадки строительства энергоблока № 2 Белорусской АЭС
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель выполняемых работ

Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов.
3. Состав и методика работ
3.1. Состав, объемы и методики испытаний грунтов должны соответствовать требованиям МАГАТЭ и действующих российских нормативов. При отсутствии соответствующих отечественных стандартов следует руководствоваться зарубежными стандартами (ASTM, BS).

Методики испытаний, не регламентированные российскими нормативными документами, должны быть подробно описаны в заключительном отчете.

3.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

	НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95)
	Требования к содержанию отчёта по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР

	НП-039-02
	Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников. Госатомнадзор России, М, 2002 г.

	ПиН АЭ 5.6
	Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.


	ПиН АЭ 5.10-87
	Основания реакторных отделений атомных станций.

	МУ 210.001-89


	Руководство по инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для атомных станций. АЭП, М., 1989г.

	ГОСТ 5180-84. 


	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	ГОСТ 25100-2011. 
	Грунты. Классификация.

	ГОСТ 12248-2010. 

	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава


3.3 Статические исследования грунтов 

3.3.1 Определение физических характеристик глинистых грунтов:

- опытным путем: природная влажность грунтов (W), влажность на границе текучести (WL), влажность на границе раскатывания (WP), природная плотность грунта (плотность частиц грунта (s); 

- расчетным путем: плотность сухого грунта (d), число пластичности (Ip), показатель текучести (IL), коэффициент пористости (е), коэффициент водонасыщения (Sr);

- гранулометрические составы грунтов определяются ситовым и ареометрическим методами.

3.3.2 Определение методом трехосного сжатия прочностных и деформационных (статических) характеристик грунтов, а также зависимостей величин этих параметров от уровня напряжений. При этом определяются:

- коэффициент Пуассона νи модуль деформации E грунтов по результатам КД (консолидированно-дренированных) опытов;

- величина сопротивления недренированному сдвигу cu по результатам НН (неконсолидированно-недренированных) опытов, а также характер изменения cu по глубине основания;

- коэффициент консолидации грунтов сv по результатам КД испытаний;

3.3.3 Определение деформационных характеристик грунтов методом компрессионного сжатия:

- давления предуплотнения pc’ и степени переуплотнения OCR;

- величины модулей деформации Еk;

- коэффициента вторичной консолидации (ползучести) cα.

3.3.4 Определение давления набухания psw грунтов в компрессионных приборах. 

Количество и виды статических исследований грунтов на один ИГЭ представлены в таблицах 1а (для связных грунтов) и 1б (для несвязных грунтов).

Таблица 1а. Количество и виды статических исследований глинистых грунтов
	№ ИГЭ
	Компрессионные опыты
	Трехосные опыты

	
	определение 

давления 

предуплотнения

pc’
	определение коэф. вторичной консолидации (ползучести) cα
	определение давления набухания psw
	определение модуля деформации

Еk
	НН
	КН
	КД

	7
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-

	8
	6
	6
	3
	10
	6
	-
	18

	9
	6
	6
	3
	10
	6
	-
	18


Таблица 1б. Количество и виды статических исследований песчаных грунтов
	пески
	Компрессионные опыты
	Трехосные опыты

	
	определение 

давления 

предуплотнения

pc’
	определение коэф. вторичной консолидации (ползучести) cα
	определение давления набухания psw
	определение модуля деформации

Еk
	НН
	КН
	КД

	мелкий
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	18

	крупный
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	18


Следует выполнить исследования трех ИГЭ, представленных связными грунтами (ИГЭ-7, ИГЭ-8, ИГЭ-9) и двух ИГЭ, представленных несвязными грунтами (песок мелкий и песок крупный).

Для грунта ИГЭ-7 провести только опыты по определению давления набухания, т.к. этот грунт находится под плитой здания.

3.4 Динамические исследования грунтов

Виды испытаний:

- статические трехосные испытания K0; 

- циклические трехосные испытания;

- ультразвуковое зондирование (Bender-элемент);

- статический многоплоскостной срез.

Количество и виды динамических исследований грунтов представлены в таблицах 2а (для связных грунтов) и 2б (для несвязного грунта).

Таблица 2а. Количество и виды динамических исследований глинистых грунтов
	Виды испытаний
	ИГЭ-8

	статические трехосные испытания K0 - консолидация
	3

	циклические трехосные испытания
	12

	ультразвуковое зондирование (Bender-элемент)
	6

	статический многоплоскостной сдвиг 
	6


Таблица 2б. Количество и виды динамических исследований песчаных грунтов
	Виды испытаний
	пески

	статические трехосные испытания K0 - консолидация
	3

	циклические трехосные испытания
	12

	ультразвуковое зондирование (Bender-элемент)
	6


4. Перечень документации, представляемой Заказчиком для выполнения работ

· Технический отчет ОАО «НИАЭП» по ранее выполненным инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства энергоблока № 2 Белорусской АЭС, содержащий нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.. 

· Технические характеристики размещаемых на площадке зданий и сооружений (размеры в плане, глубина котлована, нагрузка на основание и др.).

5. Необходимое количество монолитов и несвязных грунтов, поставляемых Заказчиком

5.1 Для определения физико-механических характеристик грунтов:

· образцы (монолиты) ненарушенной структуры доставляются Заказчиком в лабораторию в количестве не менее 105 образцов на весь объем испытаний (диаметр монолита – не менее 110 мм, высота – 200 ÷ 250 мм), и 20 кг образцов несвязных грунтов.

Требования к образцам при проведении испытаний в приборах трехосного сжатия:

· испытания образцов производятся в соответствии с ГОСТ 12248-2010;

· диаметр испытываемых образцов 50; 70 мм, высота – 100; 140 мм.

5.2 Необходимое количество монолитов на каждый ИГЭ для статических испытаний:

связные грунты 

· ИГЭ-7: 3 монолита, с учетом 10% запаса – 4 монолита;

· ИГЭ-8:  25 монолитов, с учетом 10% запаса – 27 монолитов;

· ИГЭ-9: 25 монолитов, с учетом 10% запаса – 27 монолитов;

несвязные грунты: по 5 кг на один ИГЭ, всего 10 кг.

5.3 Необходимое количество монолитов на каждый ИГЭ для динамических испытаний:

связных грунтов: 

– 
ИГЭ-8: 22 монолита, с учетом 10% запаса – 24 монолита;

несвязных грунтов: 5 кг на один ИГЭ.

· Образцы ненарушенного сложения (монолиты). Упаковку и транспортировку следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12071-2000, при этом монолиты грунта необходимо отбирать из зачищенного забоя скважины. На каждом монолите на этикетке должны быть указаны: организация проводившая буровые работы, номер скважины, интервал отбора образца грунта, дата отбора и полевое геологическое описание породы. Не допускать промораживания образцов немерзлого грунта.

· Транспортировка образцов в лабораторию производится за счет Заказчика в специальных ящиках, которые должны предохранять их от резких ударов.

6. Требования к передаче отчетной документации
По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана.
7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.
Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Работы должны выполняться в исследовательской (аналитической) лаборатории, аккредитованной Росстандартом на техническую компетентность.
»
































































































































































































































































































































































































































































