# «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка системы радиационного контроля

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №п/п | Наименование | Основные технические характеристики Товара и комплектность | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д | 1. Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ. 2. Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения от 0,1 мкЗв•ч-1 до 10 Зв•ч-1. 3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения: - в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв•ч-1 ±(15+1/Н) %; - в диапазоне от 1 мкЗв•ч-1 до 10 Зв•ч-1 ±15 %. 4. Энергетическая зависимость дозиметров относительно радионуклида 137Cs ±25 %. 5. Время установления рабочего режима не более 1 мин. 6. Дозиметры должны иметь возможность передавать во внешний информационный канал связи значение измеренной величины, оценку её статистической неопределённости и данные самодиагностики в соответствии с протоколом DiBus, используя интерфейсы RS-485, USB. 7. Потребляемый ток при напряжении питания 12 В не более 50 мА. 8. Диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С. 9. Значение относительной влажности 98 % при +35 °С. 10. Атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. 11. Дозиметры устойчивы к кратковременным, в течение 5 мин, перегрузкам гамма- излучения с МАЭД не менее 100 Зв•ч-1. 12. Масса дозиметра не более 0,70 кг 13. Габаритные размеры 68×179 мм. 14. Прибор должен иметь: - Свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии - Свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». | Не предусмотрено | шт | 53 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 2 | Блок аварийной сигнализации БАС-1с | Технические характеристики: 1. Блок обеспечивает включение и выключение световой и звуковой сигнализации при приёме соответствующих команд от внешнего технического средства. 2. Параметры входных и выходных сигналов и цифровой линии связи должны соответствовать стандарту TIA/EIA-485-А. 3. Сила света сигнальных элементов на расстоянии 1 м от блока при напряжении электропитания 220В: - цвет зеленый непрерывный 0,45 (±15 %) кд; - цвет жёлтый импульсный 1200 (±10 %) кд; - цвет красный импульсный 250 (±10 %) кд. 4. Частота звукового сигнала от 1000 до 4000 Гц. 5. Эквивалентный уровень звука звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от 70 до 100 дБА 6. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц. 7. Мощность, потребляемая блоком 40 ВА. 8. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С. 9. Предельное значение относительной влажности 95 % при +35 °С. 10. Атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. 11. Содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II, III. 12. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды IP65. 13. По влиянию на безопасность блок относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. 14. Габаритные размеры блока не более 109×166×466 мм. 15. Масса блока не более 1,8 кг. Комплектность: 1. Кабель питания-2,5 м 2. Кабель связи -10 м | Не предусмотрено | шт | 41 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 3 | Блок обработки и передачи данных БОП-1М | Технические характеристики: 1. Работа одновременно подключаемых к нему технических средств (ТС): - блоков детектирования не менее 10; - внешних устройств звуковой и световой сигнализации не менее 10; 2. Информационные каналы связи данных о величинах контролируемых параметров; 3. Выдача звуковых и световых сигналов при превышении предаварийных и аварийных установок, в том числе на внешние сигнальные устройства; 4. Выдача и приём управляющих сигналов в виде «сухих контактов»; 5. Автоматический контроль работоспособности технических средств с выдачей информации о работоспособности во внешнюю информационную сеть. 6. Время установления рабочего режима – не более 1 мин. 7. Время непрерывной работы 24 ч. в сутки. 8. Электропитание ~ 220 В, 50 Гц. 9. Блок обеспечивает электропитание блоков детектирования постоянным напряжением +(12±1,2) В и током потребления не более 50 мА. 10. Потребляемая мощность не более 50 ВА. 11. Значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации блока в рабочем состоянии: - диапазон температур: с функционированием звукового сигнала от минус 30 до + 50 °С, без функционирования звукового сигнала от минус 40 до + 50 °С; предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы I, II, III. 12. Степень защиты блока не ниже IP65. 13. Масса блока не более 5 кг. 14. Габаритные размеры не более 298х220х114 мм. | Не предусмотрено | шт | 6 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 4 | Инжектор питания ИП-1 | Технические характеристики: 1.Входное напряжение питания инжектора 176 ÷ 264 В; 2.Потребляемая мощность 160 ВА; 3.Максимальный выходной ток 1 А; 4.Степень защиты IP65; 5.Диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °С; 6.Рабочая относительная влажность воздуха до 98 % при +35 °С; 7.Габаритные размеры, масса 200×235×130 мм, 2,1 кг. 8.Требования по надёжности: - средний срок службы 10 лет; - средняя наработка на отказ 10000 часов. | Не предусмотрено | шт | 6 |  |  |
| 5 | Клеммная коробка КК-3 | Технические характеристики: 1.Число проводов для коммутации 20 пар проводов; 2.Исполнение коммутационных групп на основе безвинтовых быстрозажимных клемм WAGO; 3.Габаритные размеры (без учета сальников) 125×125×68 мм; 4.Масса Не более 0,6 кг; 5.Степень защиты от окружающей среды IP65. | Не предусмотрено | шт | 53 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 6 | Рабочее место АРМ | Технические характеристики: 1. Системный блок в составе не хуже: CPU Core i7 (3.4 Ghz)/4 Gb RAM/ Audio&Video&Lan onboard/HDD 750 Gb/DVD-RW/ Windows 7 Pro 32 MS Office Home and Business. 2. Принтер не хуже: HP LI Pro P1102 Комплектность: 1. Системыный блок. 2. Монитор 23” Full HD (1920[1080) 3. Принтер лазерный 4. Клавиатура 5. Мышь 6. Коврик для мыши 7. Сетевой фильтр | Не предусмотрено | комплект | 1 |  | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 7 | Сервер HP ProLiant | Технические характеристики: Сервер не хуже чем HP ProLiant ML350p Gen8/Onboard 4 Lan port/RAID 0/1/0+1 CPU E5-2609 Xeon4C 2.4 Ghz RAM 8 Gb, Video NVIDIA Quadro 410, 512 Mb., HDD 1 Tb, SAS x 6 шт. DVD-RW, PSU 460W | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 8 | Большое типовое программное обеспечение для системы радиационного контроля | Большое типовое программное обеспечение должно служить для проведения опроса средств нижнего уровня, отображения полученной информации на видеокадрах Автоматизированного Рабочего Места (АРМа) и ведения архива посредством базы данных реализованной на СУБД «ORACLE». Верхний уровень программного обеспечения должен реализоваться средствами InSat MasterSCADA. Программное обеспечение должно обеспечивать выполнение следующих задач: - сбор, обработка и отображение измеренных параметров радиационной обстановки; - отображение текущих значений измеряемых величин на слайдах мнемосхемы; - отображение изменений величин в виде графиков-трендов; - формирование предупредительной и аварийной сигнализации; - ведение журналов событий; - построение отчётов; -отображение состояния устройств. | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 9 | Сетевой коммутатор ( Switch) Allied Telesis (AT-FS716L) | Общие характеристики: Тип устройства коммутатор (switch); Возможность установки в стойку есть; Объем оперативной памяти 204.80 Кб; Сеть: Количество портов коммутатора 16 x Ethernet 10/100 Мбит/сек; Размер таблицы MAC адресов 8192; Дополнительно: Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX; Размеры (ШxВxГ) 250 x 36 x 116 мм; Вес 0.9 кг; Встроенный блок питания. | Не предусмотрено | шт | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 10 | Источник бесперебойного питания Rielo Sentinel Dual SDL 4000 | Общие характеристики: 1.Номинальное напряжение 220-240В; 2.Минимальное напряжение 164В при 100% нагрузки, 84В при 50% нагрузки; 3.Номинальная частота 50-60Гц; 4.Коэффициент мощности >0.98; 5.Номинальное выходное напряжение (по выбору) 220-240В; 6.Форма волны – Синусоида; 7.Крест-фактор тока - 3:1; 8.Время заряда батареи – 4-6 ч.; 9.Время перезагрузки 1 минута при нагрузке от 100% до 110%; 10.Вес нетто (кг) 40 кг.; 11.Вес брутто (кг) 44,5 кг.; 12.Размеры, мм (ШхГхВ) - 455x175x520; 13.Защита - Повышенный ток- ко-роткое замыкание – повышенное на-пряжение - пониженное напряжение - перегрев - низкий заряд батарей; 14.Обмен информацией по USB / RS232 + слот для интерфейса обмена информацией; Рабочая температура от 0 до 40°С. | Не предусмотрено | шт | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 11 | Установка для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ | 1. Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения от 3000 до 9000 кэВ. 2. Энергетический диапазон регистрации бета- излучения от 50 до 3000 кэВ. 3. Диапазон измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными: - альфа-излучающими нуклидами от 1,0-10-2 до 2,0-105 Бк/м3; - бета-излучающими нуклидами от 1,0-10-1 до 1,0-106 Бк/м3. 4. Диапазон индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn от 1,0 до 2,0-105 Бк/м3. 5. Коэффициент чувствительности для частиц регистрируемых энергий: - альфа-излучения не менее 0,02; - бета-излучения не менее 0,01. 6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,0-10-2 до 1,0 Бк/м3 ±50 %, - в диапазоне измерений от 1,0 до 2,0-105 Бк/м3 ±20 %. 7. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,0-10-1 до 10 Бк/м3 ±50 %, - в диапазоне измерений от 10 до 1,0-106 Бк/м3 ±20 %. 8. Собственный фон установки по альфа-каналу не превышает 1,0-10-2 Бк/м3. 9. Собственный фон установки по бета-каналу не превышает 1,0-10-1 Бк/м3. 10. Время установления рабочего режима не более 10 мин. 11. Объёмный расход прокачанного через фильтр воздуха от 5 до 60 л/мин. 12. Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. 13. Мощность, потребляемая установкой 50 ВА. 14. Коммутируемая установкой мощность 225 ВА. 15. Пиковый ток управления внешними устройствами до 4 А. 16. Установка обеспечивает: - возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование; - выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на верхний уровень; - замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении пороговой уставки; - управление внешними исполнительными устройствами, подавая напряжение 220 В, 50 Гц на разъем. 17. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 С. 18. Предельное рабочее значение относительной влажности 98 % при +35 С. 19. Атмосферное рабочее давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. 20. Габаритные размеры установки 396260302 мм. 21. Масса установки не более 15,6 кг. 22. Прибор должен иметь: - Свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологию. - Свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». 23. Требования по надёжности: - средний срок службы 10 лет; - средняя наработка на отказ 25000 часов. | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |

В случае указания на фирменное наименование, наименование производителя читать также «или аналог» («или эквивалент».)

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке Товара.

Указание на фирменные наименования и на производителя программного обеспечения не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые Товары будут использоваться только во взаимодействии с Товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые Товары несовместимы с Товарами других товарных знаков.п.12.2.2 б. ЕОСЗ.

Приобретаемое ПО будет приобретаться для уже имеющегося оборудования, техническая документация которого не предусматривает использование Эквивалентного ПО.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями (на изделие должен иметься товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя и условное обозначение изделия).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен находиться в оригинальной упаковке, не имеющей повреждений. Товар должен быть укомплектован необходимыми шнурами, проводами, кабелями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, Поставщик обязан ,без дополнительной платы, заменить пришедший в негодность Товар в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Форма представляемой информации на Товар должна соответствовать форме технического задания Заказчика и предоставляться в электронном виде

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна (48439) 9-47-50.