Приложение № 1 к спецификации № __ от _________
к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_______________
От ___________2012 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  
на поставку 
дозиметра индивидуального дозиметрического контроля ДТЛ-01.
Эквивалент не предусмотрен на основании п. 12.2.2 « б» ЕОСЗ - по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

1.  Наименование поставляемого товара 
1.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01.
1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной службы радиационной безопасности ОАО «ППГХО» «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
[bookmark: _GoBack]2.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01,  предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы в полях фотонного излучения и  используется  в составе комплекса АКИДК-201 (Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля). 
2.2. Назначение:
Применяется для индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий и организаций, работа которых связана с применением ионизирующих излучений, а также населения.
2.3. Комплект поставки:

	№
п/п
	Наименование и тип
	Ед. изм.-я
	Кол-во

	1
	Дозиметр термолюминесцентный  ДТЛ-01
	шт.
	3000



2.4. Основные технические характеристики:  
	№
п/п
	Параметры, единицы измерения
	Значения
параметров 

	1
	Диапазон энергий фотонного излучения, измеряемых эквивалентных доз, МэВ
	0,015 - 3

	2
	Линейность измерения эквивалентной дозы в диапазоне 0,05 мЗв – 3 Зв, не ниже %
	10 

	3
	Многократность использования дозиметра в измерительном комплексе АКИДК-201, не менее циклов
	200

	4
	Масса, кг

	0,03

	5
	Габаритные размеры, мм
	104*25*17

	6
	Относительная  влажность воздуха при эксплуатации при температуре 35°, %
	98

	7
	Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С
	От -35 до +60

	8
	Эффективная толщина корпусов дозиметров, г\см2
	1

	9
	Порядковый номер дозиметров
	От 5001 до 8000



3. Требования к гарантиям поставщика:
3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  сертификата соответствия. 
3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг. 
Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.
4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.
4.1. Дозиметр термолюминесцентный  ДТЛ-01 должен обладать следующими свойствами:
- возможностью калибровки со считывателем СТЛ-200 комплекса АКИДК-201 в полях фотонного излучения. Многократностью использования.
5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.
5.1. Согласно  Приложению  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки. 
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.
6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа. 
6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.
8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".
9.Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.
9.1. Качество оборудования должно  соответствовать  требованиям предъявляемым к Автоматизированному комплексу индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 в состав которого входят дозиметры ДТЛ-01,  ГОСТ Р МЭК 1066-93
"Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды". 
10. Требования к результатам работ.
10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.
11.Требования к потенциальному участнику:






________________________ подписи сторон _______________________
