# Том2 Техническая часть

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Измеритель R-L-C параметров Типа Е7-20 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом), свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 42 2710 3

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для измерения емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивления, проводимости, тангенса угла потерь, добротности, модуля комплексного сопротивления, угла фазового сдвига комплексного сопротивления и тока утечки электрорадиоэлементов в диапазоне частот от 25 Гц до 1 МГц.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По условиям применения прибор относится к группе 3 ГОСТ 22261-94. Прибор соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и радиопомехам. Индустриальные радиопомехи, создаваемые прибором, не превышают значений, установленных СТБ ГОСТ 30805.22-2013 для оборудования класса Б.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Масса прибора не более 4 кг. Масса прибора с упаковкой не более 8 кг. Габаритные размеры прибора (без ручки) не более 300х130х300 мм.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах установленных норм, по истечении времени установления рабочего режима, равного 15 мин. Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения в течение не менее 16 часов при сохранении своих технических характеристик. Прибор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм при питании его от сети переменного тока напряжением (220 22) В, частотой (50 1) Гц. Мощность, потребляемая прибором от сети питания при номинальном напряжении 220 В частотой 50 Гц, не более 20 В А.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Гарантийный срок хранения - не менее 6 месяцев от даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев от даты продажи. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период со дня подачи рекламации до введения прибора в эксплуатацию силами изготовителя

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не установлены

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не установлены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Устойчивость прибора к электростатическим разрядам при непосредственном (контактном) воздействии электростатического разряда соответствует степени жесткости 2 (испытательное напряжение ±4 кВ) по СТБ ГОСТ 30804.4.2-2013, критерий качества функционирования С. Устойчивость прибора к динамическим изменениям в цепях электропитания соответствует ниже перечисленным критериям по СТБ ГОСТ 30804.4.11-2013. Выбросы: - испытательное напряжение 1,2Uм; - длительность импульса 500 мс, период следования импульсов 10 с. Провалы: - испытательное напряжение 0,7Uм; - длительность импульса 500 мс. Прерывания: - испытательное напряжение равно нулю; - длительность импульса 100 мс. Критерий качества функционирования В. Устойчивость прибора к наносекундным импульсным помехам соответствует степени жесткости 2 (амплитуда импульсов 1 кВ) по СТБ ГОСТ 30804.4.4-2013, критерий качества функционирования В. Устойчивость прибора к микросекундным помехам большой энергии соответствует 2 классу условий эксплуатации (амплитуда импульса 500 В по схеме провод-провод и 1000 В по схеме провод-земля) по СТБ ГОСТ 30804.4.5-2013, критерий качества функционирования В. Устойчивость прибора к радиочастотному электромагнитному полю соответствует степени жесткости от 2 до 3 В/м (130 дБ мкВ/м) по СТБ ГОСТ 308.4.3-2013, критерий качества функционирования В.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Прибор предназначен для работы от сети переменного тока напряжении (220 22) В частотой (50 1) Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Прибор измеряет следующие параметры: - индуктивность - Lp, Ls; - емкость - Сp, Cs; - активное сопротивление - Rp, Rs ; - реактивное сопротивление - Xs; - проводимость- Gp; - тангенс угла потерь - tg ; - добротность - Q; - модуль комплексного сопротивления - Z; - угол фазового сдвига комплексного сопротивления - ; - ток утечки - I. Примечания: 1. Lp, Cp, Rp, Gp (Ls, Cs, Rs, Xs) – измеряемые параметры при параллельной (последовательной) схеме замещения. 2 Допускается для измеряемого параметра tg использовать обозначение D (фактор потерь). Диапазоны измерений соответствуют величинам, указанным в таблице 4.8.1 Таблица 4.8.1 Параметр; Диапазон измерений. Rs, Rp, Xs, Z; От 0,01 мОм до 1 ГОм. Ls, Lp; От 0,01 нГн до 10 кГн. Cs, Cp; От 0,001 пФ до 1 Ф. Gp; От 0,01 нСм до 10 См. D, Q; От 10-4 до 104. От минус 90 до плюс 90. I; От 0,01 мкА до 10 мА. Классы точности С и М по ГОСТ 25242-93. Пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zпри напряжении измерительного сигнала 1 В в режиме «Норма» соответствуют величинам, указанным в таблице 4.8.2 Таблица 4.8.2 Предел измерений Z; Диапазон измерений Z; Пределы допускаемой относительной основной погрешности Z, %, на частотах. от 25 до 99 Гц; от 100 до 999 Гц; 1 кГц; св 1 до 10 кГц; св 10 до 100 кГц; св 100 до 1000 кГц. 10 МОм; (1 – 10) МОм; 1,0; 0,6; 0,6; -; -; -. 1 МОм; (0,1 - 1) МОм; 1,0; 0,3; 0,2; 0,5; -; -. 100 кОм; (10 - 100) кОм; 0,5; 0,2; 0,1; 0,2; 0,9; -. 10 кОм; (1 - 10) кОм; 0,5; 0,2; 0,1; 0,2; 0,5; 2,0. 1 кОм; (0,1 - 1) кОм; 0,5; 0,2; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. 100 Ом; (10 - 100) Ом; 0,6; 0,3; 0,2; 0,3; 0,5; 1,5. 10 Ом; (1 - 10) Ом; 1,0; 0,5; 0,3; 0,4; 0,8; 3,0. 1 Ом; (0,1 - 1) Ом; 1,0; 0,7; 0,4; 0,4; 0,9; -. Примечания 1. Пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zпри Zсвыше 10 МОм до 1 ГОм определяются из выражения Z Z=Z1Z 10 где Z1- пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zиз таблицы 4.8.2 на пределе 10 МОм; Z- измеренное значение модуля комплексного сопротивления в мегаомах. 2. Пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zпри Z от 0,01 мОм до 0,1 Ом определяются из выражения Z=Z20,1 Z где Z2 - пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zиз таблицы 4.8.2 на пределе 1 Ом; Z- измеренное значение модуля комплексного сопротивления в омах. 3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности по Zпри напряжении измерительного сигнала менее 1 В определяются умножением значения предела из таблицы 4.8.2 на 1/U, где U – напряжение измерительного сигнала в вольтах, установленное на табло прибора. 4. Пределы допускаемой относительной основной погрешности по Zв режиме «БЫСТРО» находятся умножением значения предела из таблицы 4.8.2 на три. 5. Для определения диапазона измерений Zпри измерении емкости или индуктивности модуль комплексного сопротивления Zориентировочно определяется из номограмм по или по формулам: ZL=¦2πfL¦ ZC=¦12πfC¦ где f – рабочая частота, С (L) – измеренное значение емкости (индуктивности). Пределы допускаемых основных погрешностей по Rp, Rs, Lp, Ls, Cp, Cs, Xs, Gp, D, Q, , I соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.8.3. Таблица 4.8.3. Измеряемый параметр; D, Q; Пределы допускаемой основной погрешности. Rs, Rp, Gp; Q 0,1; R=G=Z. Q > 0,1; R=G=Z(1 + Q). Ls, Lp; D0,1; L=Z. D > 0,1; L=Z(1 + D). Cs, Cp; D 0,1; C = Z. D > 0,1; C = Z(1 + D). Xs; D 0,1; X = Z. D > 0,1; X = Z (1 + D). D; D 1; D = (Z/100%)(1+10D). D > 1; D = Z (10 + D). Q; Q > 1; Q = Z (10 + Q). Q 1; Q = (Z/100 %)(1 + 10Q). = (Z/1%)1. I; I = (3 + 10 мкА/I) %. Дополнительная погрешность измерений, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих условий применения на каждые 10 С, не превышает половины предела допускаемой основной погрешности. Диапазон установки рабочей частоты - от 25 Гц до 1 МГц с дискретностью 1 Гц в диапазоне от 25 до 999 Гц и 1 кГц в диапазоне от 1 кГц до 1 МГц. Пределы допускаемой относительной погрешности установки рабочей частоты 0,02 %. Диапазон установки напряжения измерительного сигнала от 40 мВ до 1 В (среднее квадратическое значение) с дискретностью 20 мВ. Пределы допускаемой относительной погрешности установки напряжения измерительного сигнала на частоте 1 кГц 10 % в диапазоне до 100 мВ включительно и 3 % в диапазоне свыше 100 мВ. Диапазон установки напряжения смещения внутреннего источника от 0 до 40 В с дискретностью 20 мВ (в диапазоне от 0 до 4 В включительно) и 200 мВ (в диапазоне свыше 4 В до 40 В включительно). Пределы допускаемой погрешности установки напряжения смещения внутреннего источника 10 мВ (в диапазоне от 0 до 100 мВ включительно) и 3 % (в диапазоне свыше 100 мВ до 40 В включительно). Диапазон установки напряжения смещения внешнего источника от 0 до 120 В.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Состав закупаемого комплекта должен соответствовать таблице 4.9.1: Таблица 4.9.1 Наименование; Количество. Измеритель иммитанса; 1. Шнур соединительный; 1. Устройство присоединительное УП-1; 1. Устройство присоединительное УП-2; 1. Кабель; 1. Вставка плавкая ВП2Б-1 В 0,5 А 250 В; 2. Руководство по эксплуатации; 1. Методика поверки; 1. Паспорт; 1. Описание типа с заверенной копией свидетельства об утверждении типа; 1. Упаковка; 1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка на корпусе прибора должна содержать - наименование и тип прибора, товарный знак изготовителя; - Знак Государственного реестра; - надпись о стране происхождения; - заводской номер, год изготовления; - символ С-2 по ГОСТ 23217-78. Маркировка на упаковке должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 типографским способом на этикетках и содержать: - манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх»; - наименование и тип прибора, товарный знак изготовителя; - заводской номер и дату изготовления, штамп ОТК и массу брутто. Пломбирование прибора должно быть выполнено мастикой на задней панели корпуса (в углублениях для винтов).

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Не установлено

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, свидетельство о поверке, методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт)

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Прибор в упаковке изготовителя должен допускать транспортирование в закрытых транспортных средствах любого наземного транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета. Предельные климатические условия транспортирования: - температура окружающего воздуха – от минус 30 до плюс 70 ⁰С; - относительная влажность окружающего воздуха – не более 95 % при температуре 25 ⁰С; Размещение и крепление в транспортном средстве упакованных приборов должно обеспечить их устойчивое положение и не допускать перемещение во время транспортирования.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения прибора: на складе в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ⁰С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ⁰С. В помещении для хранения прибора содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В соответствии с п.4.3 Тома 2 «Техническая часть».

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Неисправности, не отраженные в таблице «перечень неисправностей», должны устраняться специализированными ремонтными предприятиями или изготовителем.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Прибор не должен содержать опасных для жизни и вредных для окружающей среды веществ. Утилизация должна производиться в порядке, принятом потребителем.

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Прибор должен иметь действующее свидетельство о поверке, при этом срок очередной поверки должен наступить не ранее чем через 6 мес. Производитель: Россия или Беларусь

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации, паспорт и методика поверки должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |