| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Главный специалист проектного офиса №1. __________/ А.С.Союзов/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку блока контроля и управления устройством синтеза

Фтордезоксиглюкозы-18F.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

Техническое задание

на поставку блока контроля и управления устройством синтеза

Фтордезоксиглюкозы-18F

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок контроля и управления устройством синтеза Фтордезоксиглюкозы-18F | - SCADA-визуализация технологической схемы синтеза и сопутствующих процессов: наличие - Требования к окну управления: наличие статусного окна устройства синтеза, наличие окна просмотра выполняемых команд, наличие окна обзора статуса компонентов устройства синтеза - Операционная система: Windows 7 - Возможность обеспечения автоматизированного (без участия оператора) процесса синтеза Фтордезоксиглюкозы-18F: наличие - Аутентификация пользователя: наличие - Возможность формирования отчетов о произведенной партии: наличие - Частота записи данных: каждую секунду - Контроль технического состояния компонентов устройства синтеза: наличие - Цветовые сигналы аварийных ситуаций: наличие - Автоматическое формирование и сохранение архивов с данными: каждые 24 часа - Возможность подключения к Интернету: наличие - Возможность ручного внесения изменений в процесс синтеза: наличие - Три категории пользователя с различными наборами пользовательских прав: наличие - Программная платформа: CX-Supervisor 3.1 - Компонентная база: Omron - Исполнение: IP54 - Питание:230В; 50кГц - Регулируемое напряжение: 230VAC; +24VDC; +12VDC; +6VDC - Пользовательский интерфейс на русском и английском языках: наличие - Вес (нетто): не более 35 кг. - Габаритные размеры (ГхШхВ): не более 275х450х180 мм. Соответствие товара ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» - Блок контроля и управления должен обеспечивать полную автоматизацию процессов: 1) изготовление Фтордезоксиглюкозы-18F радиохимической чистотой ≥ 98% и радионуклидной чистотой ≥ 99% 2) точность регулирования температуры ±2 °C 3) время синтеза ≤ 35 мин. | шт. | 1 | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

ГОСТ 14192-77 маркировка грузов;

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Маркировка упаковки: ГОСТ 14192-77 маркировка грузов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Выполнение работ по поставке товара подтверждается двусторонними актами приема-передачи товара. После завершения выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительской запиской). Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен соответствовать требованиям заказчика и требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Ввод товара в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорт на товар, сертификаты, счет-фактуру, товарную накладную, декларацию о соответствии товара ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Требований нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требований нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Исполнитель гарантирует качество поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.

РАЗДЕЛ 9. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик осуществляет доставку оборудования до склада Заказчика, расположенного по адресу: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара: 10 рабочих дней.