ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку монитора радиационного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка мониторов радиационных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


- степень защищённости от внешнего воздействия - IP5

		
	3.4. Электромагнитная совместимость
	- устойчивость к постоянному магнитному полю 400 A/м
- устойчивость к электростатическим разрядам до 6 кВ при 

  контакте
- устойчивость к радиочастотным полям  20-1000МГц  

  напряженностью 10 В/м
- устойчивость к возможным наводкам на внешние кабели 


	3.6. Питание 

	- 196 – 253 В / 47- 51 Гц

	3.7. Надёжность (не хуже)
	- время наработки на отказ не менее 10000 ч

- среднее время жизни не менее 10 ч

	3.8. Документация
	- язык документации – Русский

	4. Функциональные требования

	4.1. Зона контроля
	- высота зоны контроля: не менее 0 – 2.0 м
- ширина зоны контроля:  не менее 0,6 – 1,5 м
- скорость прохода: не менее 1,2 м/с

	4.2 Требования к детекторам
	- гамма-детектор – пластиковый сцинтиллятор суммарным

                               объемом не менее 1,5*104 см3
 энергетический диапазон регистрируемых 

гамма-квантов: 50 – 3000 кэВ 

 свинцовая защита толщиной 5-10мм

 минимум с 3-х сторон (2 боковые и 1 тыльная)
 - нейтронный детектор – не менее 1 He-3 трубки 
    диаметром ~30 мм и длиной 1 м, или аналог
 полиэтиленовый замедлитель

	4.3. Ложные срабатывания
	- частота ложных срабатываний - не более 1 на 10000 проходов

	4.4. Динамическая чувствительность

	Соответствие ГОСТ Р 51635-2000, категория III Пγ, III Пn


	
	не менее 24 месяцев с даты поставки
	2
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 10 недель со дня заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                          Гл.специалист                                               _____________________________Г.Б.Ручкина 
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                     
