
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку фотодиодов ФДУК-100УВ калиброванных.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фотодиодов ФДУК-100УВ калиброванных.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 0,05-1,9 кэВ
	шт.
	1
	270 дней со дня подписания договора, но не позднее 10 декабря 2015г.
	12 месяцев с даты поставки

	2
	Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 1,9-8 кэВ
	шт.
	1
	
	

	3
	Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 3-30 эВ
	шт.
	1
	
	

	4
	Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 8-60 кэВ
	шт.
	1
	
	

	5
	Детектор ФДУК-100УВ
	шт.
	5
	
	

	6
	Электрометрический преобразователь сигналов ЭМПС
	шт.
	2
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	При нормальных условиях. Температура эксплуатации (15 …+ 35)(С. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 0,05-1,9 кэВ.:

· корпус металлический Ø20 х 4,3;

· активная область 10 х 10 мм;

· темновой ток ≤1 нА;

· ёмкость 8000 пФ при отсутствии напряжения смещения;

· толщина базы не менее 100 мкм;

· параметры калибровки детектора к квантам:

- точность калибровки – лучше 3% в доверительном интервале 2σ;

- диапазон калибровки – 0,05-1,9 кэВ;

· типовая спектральная характеристика фотодиодов серии УВ
2. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 1,9-8 кэВ.:

· корпус металлический Ø20 х 4,3;

· активная область 10 х 10 мм;

· темновой ток ≤1 нА;

· ёмкость 8000 пФ при отсутствии напряжения смещения;

· толщина базы не менее 100 мкм;

· параметры калибровки детектора к квантам:

- точность калибровки – лучше 3% в доверительном интервале 2σ;

- диапазон калибровки – 1,9-8 кэВ;

· типовая спектральная характеристика фотодиодов серии УВ
3. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 3-30 эВ.:
· корпус металлический Ø20 х 4,3;

· активная область 10 х 10 мм;

· темновой ток ≤1 нА;

· ёмкость 8000 пФ при отсутствии напряжения смещения;

· толщина базы не менее 100 мкм;

· параметры калибровки детектора к квантам:

- точность калибровки – лучше 5% в доверительном интервале 2σ;

- диапазон калибровки – 3-30 эВ;

· типовая спектральная характеристика фотодиодов серии УВ
4. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 8-60 кэВ.:
· корпус металлический Ø20 х 4,3;

· активная область 10 х 10 мм;

· темновой ток ≤1 нА;

· ёмкость 8000 пФ при отсутствии напряжения смещения;

· толщина базы не менее 100 мкм;

· параметры калибровки детектора к квантам:

- точность калибровки – лучше 3% в доверительном интервале 2σ;

- диапазон калибровки – 8-60 кэВ;

· типовая спектральная характеристика фотодиодов серии УВ
5. Детектор ФДУК-100УВ.:
· корпус металлический Ø20 х 4,3;

· активная область 10 х 10 мм;

· темновой ток ≤1 нА;

· ёмкость 8000 пФ при отсутствии напряжения смещения;

· толщина базы не менее 100 мкм;

· типовая спектральная характеристика фотодиодов серии УВ
6. Электрометрический преобразователь сигналов ЭМПС:
· темновой ток не более 5×10-10 А;

· ток шума не более 1×10-13 А;

· максимальный измеряемый ток не менее 10-3 А;

· минимальный измеряемый ток не более 10-15 А;

· полярность электрического тока - отрицательная;

· стабильность по времени не хуже dI/dt = 1×10-13А за 12 часов.


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	· См. п. 3.1

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок работы не менее 1 года с даты поставки;

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Не предъявляются

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Наличие формуляра, руководства по эксплуатации, технических условий на изделия обязательно.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Эксплуатация в условиях закрытого лабораторного помещения при температуре воздуха    (+15 …+ 35)(С. 

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не предъявляются 

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	См. п. 3.5

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Обязательна маркировка предприятия изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка осуществляется на территории предприятия заказчика.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Формуляр изделия, руководство по эксплуатации, технические условия на изделия.
· Накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом помещении при температуре 0 - 250С и влажности 50-70%;

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особых требований не предъявляется.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особых требований не предъявляется.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 0,05-1,9 кэВ – 1шт.

2. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 1,9-8 кэВ – 1шт.

3. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 3-30 эВ – 1шт.

4. Детектор ФДУК-100УВ калиброванный в спектральной области 8-60 кэВ – 1шт.

5. Детектор ФДУК-100УВ – 5шт.

6. Электрометрический преобразователь сигналов ЭМПС – 2шт.

Периодичность поставки - единовременная.

Срок поставки – 270 дней со дня подписания договора, но не позднее 10 декабря 2015г.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 26.03.2015 года (83130) 2 30 55









