| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Начальник центра 35. _________/ В.Ю. Родионов /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку, монтаж, наладка и проведение первичной аттестации камеры климатической тепло-влага-холод, для проведения испытаний макетов компонентов на основании НИОКР «Разработка технологии и организация производства компонентов для автоматизированных модулей синтеза радиофармпрепаратов» Шифр «3.1 -Синтез РФП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

на поставку материалов для объекта

испытательный центр №35

Предмет закупки: камера климатическая КТХВ-2000.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Указываются следующие данные: Наименование оборудования – камера климатическая (тепло-влага-холод) Марка – КТХВ-2000

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 434332

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камера предназначена для испытаний изделий электронной техники, материалов, машин, приборов и других технических изделий на стойкость (устойчивость и прочность) к воздействию повышенной (пониженной) температуры воздуха при эксплуатации, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 51368-99, ГОСТ Р 51369-99, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 20.57.406-81, ГОСТ РВ 20.57.306-98 и др.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации в рабочих условиях камера устойчива к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 со следующими уточнениями: - температура окружающего воздуха, °C ……….от +5 до + 35; - относительная влажность воздуха, при плюс 25 °C, % ………………...до 85; - атмосферное давление мм.рт.ст. (кПа) ……………………………630÷800 (84,0 ÷ 106,7).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1; Масса камеры, не более кг; 1700. 2; Размеры полезного объема, мм ШхВхГ; 1000×1300×1500. 3; Габаритные размеры, мм ШхВхГ; 1400х2300х2700. 4; Расположение патрубков; Внешних подключений не требуется. 5; Полезный объем, м3; 2,0. 6; Габаритный установочный чертеж; Ссылка на прилагаемую техническую документацию (при наличии).. 7; Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.; нет. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Наименование характеристики; Значение. Диапазон воспроизводимых температур, °С; -70… +150. Диапазон влажности %,; 20÷98. Допустимое отклонение от заданной температуры, °С; ±1,0. Погрешность контроля заданной температуры, °С; ±0,1. Скорость изменения температуры при выходе на режим, 0С/мин; 2,0. Диаметр кабельного ввода, мм; 100. Полки с регулируемой высотой, шт; 1. Размер смотрового окна, мм; 300×300. Максимальная потребляемая мощность, кВт; 16,3. Точность поддержания относительной влажности, %; ±3,0. Дискретность индикации температуры, °С; 0,1. Интерфейс; RS-232. Тип датчика температуры; Рt-100. Электропитание; 380 В, 50гц. Охлаждение конденсатора; Воздушное. Хладагент; R 404А/R23.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

1 По требованиям безопасности камера удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0. 2 По способу защиты от поражения электрическим током камера относится к классу I ГОСТ 12.2.007.0. 3 Электрическая прочность между цепями питания камеры, а также между цепями питания и корпусом камеры позволяет выдерживать без пробоя действие испытательного напряжения 1000 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин. 4 Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания, а также между цепями питания и корпусом – не менее 20 МОм в нормальных условиях.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Для размещения камеры на месте ее эксплуатации необходима установочная площадь не менее 10,0 м2. - Для размещения камеры на месте её эксплуатации необходим заземляющий контур сопротивлением не более 4 Ом. - Потребляемая мощность камеры не более 16,3 кВт.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы и оборудование должны быть новыми и неиспользуемыми.

Подраздел 4.6 Требования к электропитанию Питание камеры осуществляется от трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 380В, частотой 50Гц. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности Наменование; Обозначение документа; Количество, шт.. Камера «КТВХ-2000»; 1. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 1. Паспорт (ПС); 1. Аттестат, протокол; 1. Держатель полки; 1. Полка; 1. Заглушка кабельного ввода; 2.

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Согласно технической документации. Особых требований нет.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Согласно технической документации. Особых требований нет.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Проверка Оборудования по качеству (видимые дефекты и недостатки) производится в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя. Результаты проверки оформляются актом сдачи-приемки, в двух экземплярах, по одному для каждой стороны в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику передается инструкция по эксплуатации, паспорт, формуляр на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с камерой должны производиться с соблюдением общих правил техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1 Место хранения: Неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1 Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 12 месяцев с даты подписания последнего Акта о сдаче - приемке выполненных Работ по Договору. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара. В случае выхода Товара из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправных частей Товара по месту эксплуатации Товара

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Климатическая камера ремонтопригодна |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Имеется возможность замены всех составных частей |
| Для крупногабаритного оборудования, разбираемого при ремонте на составные части, должна быть указана предельная масса и габариты демонтируемых частей. |  |  |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10. При проведении технического обслуживания и ремонта должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11. При утилизации холодильных систем и оборудования холодильные агенты, теплоносители (хладоносители) и холодильные масла, содержащиеся во внутренних полостях холодильных систем и оборудования, должны быть эвакуированы и направлены на вторичное использование, регенерацию или уничтожение.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.1 К работе с камерой допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам техники безопасности при работе с электроустановками подобного класса. 12.2 Персонал, обслуживающий камеру, должен иметь квалификационную группу не ниже I, а персонал, производящий наладочные и ремонтные работы – не ниже III группы по электробезопасности. 12.3 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с камерой должны производиться с соблюдением общих правил техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009-76. 12.4 При работе с камерой необходимо соблюдать правила, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно соответствовать требованиям технической документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 14.1 | Единица измерения | Шт. |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Количество | Камера климатическая КТХВ-2000 - шт1 |
| 14.3 | Срок (период) выполнения работ | 90 рабочих дней с даты подписания договора. |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

2 человека