ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку стандартного промышленного оборудования.

Предмет закупки: 

Бокс абактериальной воздушной среды
 БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2
Бокс абактериальной воздушной среды-ламинарное укрытие

 БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8
Снежинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ............................................................................................................3
Подраздел 1.1 Наименование..............................................................................................................3
Подраздел 1.2 Сведения о новизне.....................................................................................................3
Подраздел 1.3 Код ОКП.......................................................................................................................3
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..................................................................................................3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ............................................................................................3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.........................................................................................3
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры...............................................................................3
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели...................3
Подраздел 4.3. Требования по надежности........................................................................................4
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования..........................4
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования................................4
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней....4

среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию..................................................................................5
Подраздел 4.8. Требования к комплектности....................................................................................5
Подраздел 4.9. Требования к маркировке..........................................................................................5
Подраздел 4.10. Требования к упаковке.............................................................................................5
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.................................................5
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки...........................................................................................5
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при............5
поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ...................................................................6
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ...........................................................................................6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ...............................6

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ..............................................................6
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.............................................................................7
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.................................................................................7
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.............................................................................7
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ.................................................7
 ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО............................................8

 ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ..............................................................8
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)............................8
 ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ............................9
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА.............................9

 ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2; бокс абактериальной воздушной среды – ламинарное укрытие БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, а также собранным из восстановленных узлов и агрегатов.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	В соответствии с Общероссийским классификатором продукции,  боксы абактериальной воздушной среды БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 и БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8 относятся к группе 944370 «Изделия медицинской техники».


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Боксы  предназначены для создания беспылевой воздушной среды в рабочей камере. Используются для работы, когда необходима защита рабочего материала от окружающей среды, или работа с объектом  требует стерильной рабочей зоны. Применяются при оснащении отдельных рабочих мест с высокими требованиями к чистоте воздуха рабочей зоны


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Боксы абактериальной воздушной среды должны быть  изготовлены в исполнении УХЛ (для умеренно-холодного климата) и эксплуатации в воздушной среде при атмосферном давлении в помещении при нормальных значениях факторов внешней среды (в соответствии с ГОСТ 15150-69): температура (25±10) °С, относительная влажность воздуха – 45-80 %, атмосферное давление – 84-106,7 кПа.

Боксы абактериальной воздушной среды должны эксплуатироваться в помещении категории В4 по пожаро и взрывоопасности по НБП-105-2003.

Кроме того, боксы абактериальной воздушной среды должны сохранять работоспособность при следующих параметрах:

· допустимая температура окружающего воздуха (во время работы) – от +5 °С до +45 °С;
· максимальная относительная влажность – 80 % (без конденсации);

· максимальная допустимая высота над уровнем моря (место эксплуатации) до 2000 м.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	         для БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8
         Габаритные размеры бокса, мм.................................................1770Х685Х1115
Габариты рабочей камеры, мм......................................................1705Х620Х670

Габаритные размеры бокса с опорами,  мм…………………….1770х685х1775
Масса бокса (Нетто), кг, не более.....................................................................195
         Масса подставки, кг, не 

         Потребляемая мощность, Вт,  не более………………………………………360
        для БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2
         Габаритные размеры бокса, мм....................................................1170Х705Х1760
Габариты рабочей камеры, мм......................................................1105Х620Х670

         Масса бокса (Нетто), кг, не более.....................................................................125
        Потребляемая мощность, Вт,  не более……………………………………….210


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Производительность по чистому воздуху, подаваемому  в рабочую камеру бокса,

 м3/час, не менее………………………. ………………………………………………..890

Скорость нисходящего воздушного потока потока в рабочей камере, м/с…….0,45±20% 
Время непрерывной работы бокса ………………………………………….Не ограничено

Характеристика потока воздуха………………………………… …………….нисходящий
Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее……………………………………….1000 
Уровень звуковой мощности , дБа, не более……………………………………………..55
Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, ВТ, не более……..800

Ламинаризатор на входе в рабочую камеру для создания равномерного однородного (ламинарного) нисходящего воздушного потока………………………………….наличие
Лампа освещения рабочей камеры мощностью, Вт……………………………………..39



	Подраздел 4.3. Требования по надежности


	В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Средний срок службы – не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Двухступенчатая  система фильтрации на входе
· Подсветка рабочей камеры

· Индикация включения бокса
· Автоматическое поддержание потока воздуха внутри  рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра
· Звуковая и визуальная сигнализация нарушений режимов  работы бокса

· Возможность просмотра общих данных

· Индикация степени загрязнения фильтра



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования


	· Количество предварительных фильтров, не менее……………………..1
· Количество фильтров на входе в рабочую камеру, не менее ………….1

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды


	Боксы абактериальной воздушной среды должны создавать беспылевую воздушную среду в рабочей камере при воздействии факторов внешней среды в пределах,  описанных в разделе 4 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию


	Потребляемая мощность, не более, Вт.....................................................................210
Сеть переменного  тока частотой, Гц....................................................................... 50 

Номинальным напряжением, В ……………………………………………….220±10%

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности


	Комплект поставки:

· Наклонная передняя панель;

· Панель управления - шильд-панель с Ж/К –индикатором, с системой АПП

(автоматическое поддержание потока)
· 2 розетки в рабочей камере бокса

· Подсветка рабочей камеры
· Двухступенчатая система фильтрации на входе (классы G4, НЕРА Н14);

· Плоская несъемная столешница из нержавеющей стали
· Ламинаризатор для равномерного распределения воздушных потоков; 
· Фронтальное и боковые каленые стекла;

· Система подъема передней панели «лифт-шарниры»
· Подставка рамочная со стационарными и роликовыми опорами, регулируемыми по высоте

· Стационарный УФО рабочей камеры  


	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 


	На боксе абактериальной воздушной среды должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель оборудования, а также дату выпуска оборудования изготовителем.  
Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке


	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. В транспортировочной упаковке должна быть вложена инструкция о мерах предосторожностях при распаковке оборудования.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	 Бокс абактериальной воздушной среды необходимо распаковать сразу после доставки, даже если устанавливать его будут позже.

Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Бокс абактериальной воздушной среды должен быть внимательно осмотрен на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.

В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	К заявке на участие в конкурсе поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре .
Техническая документация в себя включает: руководство по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон, сертификаты, обязательные при эксплуатации в РФ поставляемого оборудования. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование боксов абактериальной воздушной среды производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование осуществляется при температуре окружающего воздуха от –30 до +30 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

При транспортировке обязательно использование заводской упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Боксы абактериальной воздушной среды в процессе эксплуатации должны храниться в сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +45 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С. В окружающей среде не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

Боксы абактериальной воздушной среды в упаковке изготовителя допускается хранить в закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий с колебанием температуры от –50 до +40 °С и относительной влажностью воздуха до 98 % при температуре 25 °С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить гарантию качества производителя оборудования, а также гарантию качества оборудования Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
Минимальный срок гарантийного обслуживания не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Поставщик должен выдать рекомендации о возможности замены составных частей и элементов, комплектующих, выходящих из строя в процессе эксплуатации.

В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 10 дней со дня получения уведомления.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Необходимо выполнить пуско-наладочные работы (установку бокса на подставку,
регулирование при помощи роликовых опор по высоте, подключение к электросети)


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Бокс абактериальной воздушной среды не оказывает вредных воздействий на окружающую среду.  Дополнительных мероприятий по ограничению не требуется.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Степень защиты...........................................................................................................IP31

    безопасность включения на короткое замыкание
                 понижение сетевого напряжения более чем на 10% от номинального

превышение  сетевого напряжения более чем на 10% от номинального


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Бокс должен соответствовать требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере: 

по ГОСТ Р52249-2009 -  не менее А;

по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 -  не менее 5ИСО



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обязан обеспечить квалифицированную техническую помощь на весь период эксплуатации, в том числе в части приобретения расходных материалов и комплектующих.




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института .Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 в комплектации, указанной в п.4.8 настоящего ТЗ, должен быть поставлен не позднее июня 2014 года в количестве 1 шт.Бокс абактериальной воздушной среды-ламинарное укрытие БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,8 в комплектации, указанной в п.4.8 настоящего ТЗ, должен быть поставлен не позднее июня 2014 года в количестве 2 шт.



	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект 

технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.  
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение производственного персонала работе в боксе абактериальной воздушной среды не требуется.


[image: image1.png]





9

