Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку оборудования дозиметрического контроля
Снежинск
2015 

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01 (или аналог, или эквивалент).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные 
                           показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии 
                           факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и 
                           автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

ГЛАВА II. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные 

                           показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии 

                           факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и 

                           автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

ГЛАВА III. Общие сведения по оборудованию дозиметрического контроля. 
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



Подраздел 1.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 1.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 
                          документов при поставке стандартного промышленного 
                          оборудования

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
                    ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
                    ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
                      ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
                      ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
                      ЗАКАЗЧИКА

ГЛАВА I. Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01 (или аналог, или эквивалент).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01 (или аналог, или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2015 года, не бывшим в употреблении, в эксплуатации, в консервации, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3319111 - Приборы, установки, системы дозиметрические.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	- для определения уровня загрязненности поверхности рук, ног (обуви) и спецодежды персонала бета-активными веществами в напольном варианте исполнения с выносным блоком детектирования загрязненности альфа-активными веществами БДЗА-96.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- климатическое исполнение оборудования У (0) по ГОСТ 15150-69.
- категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации 4 по ГОСТ 15150-69.

- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

- помещения категории «В4» по пожаро и взрывоопасности по НБП-105-2003.
- по степени защиты от поражения электрическим током установка должна относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации установки в рабочем состоянии:

· диапазон рабочих температур – от - 10º С до + 50ºС;

· влажность окружающего воздуха – до 95 % при + 35ºС;

· атмосферное давление – 84 ÷ 106,7 кПа.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	- масса – не более 45 кг.
- габаритные размеры – не более 740х750х1180 мм.

- тип детекторов – газоразрядные счетчики; альфа-сцинтилляционный с ZnS(Ag).
- диапазон средних энергий регистрируемого спектра излучения:

· бета-излучения – 0,08 ÷ 3,5 МэВ.

- контролируемые радионуклиды:

· бета-излучение – Sr-90+Y-90, F-18, Cs-137, Со-60, Тс-99, О-15, N-13, Sr-89, С-11, I-131, Na-22, Ru-106+Rh-106, TI-204;

· альфа-излучение – Pu-239, U-238, U-234;
· гамма-излучение – Тс-99m, Ga-67, I-125, I-123, TI-201.
- диапазон измерений плотности потока:

· бета-излучения – 10 ÷ 9999 мин-1см-2;

· альфа-излучения – 1 ÷ 9999 мин-1см-2;
· гамма-излучения – 5·103 ÷ 5·106  мин-1см-2.

- диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации:

· бета-излучения – 10 ÷ 9900 мин-1см-2;

· альфа-излучения – 1 ÷ 9900 мин-1см-2;
· гамма-излучения – 1·104 ÷ 5·106  мин-1см-2.

- дискретность установки порогов – 1 мин-1см-2.
- площадь блоков детектирования:
· для контроля загрязненности рук – 160 см2;
· для контроля загрязненности ног – 320 см2;
· блока детектирования альфа-излучения БДЗА-96 - 70 см2.
- уровень собственного фона:
· по бета-излучению – не более 15 мин-1см-2;

· по альфа-излучению – не более 1 мин-1см-2.
- допустимое значение МЭД фонового гамма-излучения – 0,1 ÷ 10 мкЗв*ч-1.



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- эксплуатация оборудования в две смены по восемь часов пятидневной рабочей недели.
- время одной экспозиции – не более 4 сек.

- время между экспозициями – не менее 5 сек.

- время установления рабочего режима – не более 5 мин.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- средняя наработка на отказ – не менее 10000 часов.
- срок службы – не менее 6 лет.

- устойчивость к воздействию:

· синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм;
· к ударам с ускорением 5,0 g с частотой в пределах от 40 до 80 ударов в минуту, общим числом ударов не менее 1000;

· электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. Воздействие электромагнитных помех не должно приводить к ложным срабатываниям и перезапуску измерительных каналов.

· дезактивирующих растворов: 

· борная кислота – 16 г, тиосульфат натрия – 10 г, вода дистиллированная до 1л;
· тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия – 10-20 г/л в воде (любое синтетическое моющее средство);
· 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для внутренних поверхностей электронных средств. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	- должна иметь конструктивную возможность быть заземленной посредством соединения клеммы с контуром заземления.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- встроенное программное обеспечение (ПО). ПО позволяет авторизованному пользователю вводить (корректировать) настроечные и калибровочные коэффициенты, а так же пороговые значения измеряемых плотностей потока излучений, которые записываются в энергонезависимую память ЦПУ. Программа микроконтроллера и база данных Flash памяти ЦПУ установки должны быть защищены от несанкционированной записи/считывания. Доступ к данным памяти может иметь только авторизованный пользователь. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений должен соответствовать МИ 3286-1010 – А.
- возможность подключения выносного блока детектирования альфа-излучения БДЗА-96 – функционально и конструктивно законченное устройство, требующее внешнего питания стабилизированным напряжением +7 В и вырабатывающее импульсы положительной полярности и длительностью 1…2 мкс с частотой, пропорциональной плотности потока альфа-частиц;
- ключ доступа для поверки и ремонта установки;
- одновременные цифровая и световая (табло красное «грязно», зеленое «чисто») индикации результатов измерения;

- фотодатчики наличия объекта для начала измерения;

- плавная установка порогов сигнализации во всем диапазоне измерений;

- возможность автоматически компенсировать внешний гамма-фон и собственную загрязненность блоков детектирования;

- сигнализировать о превышении допустимого фона и загрязнения блоков детектирования;
- возможность независимой поверки каждого блока детектирования: метрологические характеристики блока записаны в его память;

- сигнализировать о неисправности блоков детектирования;

- возможность взаимозаменяемости блоков детектирования;

- возможность использования блока детектирования правой руки в качестве выносного для контроля загрязненности других участков тела или спецодежды.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	- пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений:

· при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений - ± 10 %;

· при повышении влажности окружающего воздуха до 95 % при + 35ºС - ± 10 %.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- частота сети – 50±1 Гц.

- напряжение – 220 (-15% / +10%) В.

- потребляемая мощность – не более 20 ВА.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока:

· бета-излучения – ± (20 + 200/Рβ) % *,

· альфа-излучения – ± (20 + 20/Рα) % *, 
· гамма-излучения – ± (20 + 1·105/Рγ) % *, 

* где Рα (β, γ) – измеренное значение плотности потока альфа-, (бета-, гамма-) излучения (мин-1см-2).


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	- узел «Руки» – 1 шт.
- узел «Ноги» – 1 шт.
- стойка – 1 шт.
- выносной блок детектирования альфа-излучения БДЗА-96 – 1 шт.
- комплект технической документации:
· заверенная копия Свидетельства о внесении установки радиометрической контрольной РЗБ-05Д-01 в Государственный реестр средств измерений РФ;

· заверенная копия Сертификата Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ);

· паспорт с указанием срока эксплуатации, устанавливаемого заводом-изготовителем;
· руководство по эксплуатации;
· сертификат (свидетельство) о поверке со сроком окончания его действия не ранее декабря 2015 года.
- упаковка – 1 шт.     

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	- на каждом изделии, входящем в состав установки, должна быть закреплена табличка, на которой нанесены обозначения в соответствии с эксплуатационной документацией.
- место и способ нанесения маркировки должны соответствовать конструкторской документации.

- все изделия, входящие в состав установки, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 
- упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.


ГЛАВА II. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент).
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2015 года, не бывшим в употреблении, в эксплуатации, в консервации, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3319111 - Приборы, установки, системы дозиметрические.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	- обеспечивает решение разных задач радиационного контроля в зависимости от типа подключаемых блоков детектирования: непрерывный дозиметрический контроль помещений и установок по гамма- и нейтронному излучению, контроль альфа, бета-загрязненности.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации в рабочем состоянии:

· диапазон температур от 0° до + 50° С;

· предельное значение относительной влажности 80% при + 30° С;

· атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа;

· тип атмосферы I, II по ГОСТ 15150-69.

- категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации 4 по ГОСТ 15150-69.

- помещения категории «В4» по пожаро и взрывоопасности по НБП-105-2003.

- по степени защиты от поражения электрическим током измеритель должен относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1) Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент).
- масса – не более 2 кг.
- габаритные размеры – не более 295х170х92 мм.

- скорость счета импульсов в пределах от 0,3 до 30 000 имп/с.

- пределы допускаемой основной относительной погрешности скорости счета импульсов  ± 10 %.

- счетная характеристика измерителя линейная.

- входное сопротивление измерителя импульсному сигналу не более 150 Ом.

- входное сопротивление по постоянному току не менее 10 кОм.

- работа от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс амплитудой от 2 до 12 В.

- разрешающее время измерителя не более 2 мкс.

- световая и звуковая сигнализация о превышении установленных порогов - по одному порогу на канал в пределах диапазона измерения.

- возможность подключения внешних элементов сигнализации с нагрузкой:

· 30 В, 1,5 А постоянного тока;

· 220 В, 1,5 А переменного тока частотой 50 Гц.

- нагрузка на контакты исполнительных реле активная.

- выходные питающие напряжения для подключаемых блоков детектирования:

· минус (12 ± 0,4) В с током потребления не более 100 мА;

· + (12 ± 0,4) В с током потребления не более 100 мА;

· + (5 ± 0,15) В с током потребления не более 100 мА;

· + (400 ± 30) В с током потребления не более 0,1 мА;

· + (6 ± 0,3) В для питания бленкера.

- передача данных на базе интерфейса RS-232 или RS-485 (протокол обмена информацией DiВus).

- измеритель должен обеспечивать:

•    измерение средней скорости счета импульсов с двух измерительных каналов;

•    сигнализацию о превышении установленных пороговых значений;

•    включение внешних сигнальных или исполнительных устройств при превышении 

пороговых значений,

•    использование в качестве пересчетного устройства; 

•    возможность подключения к двум каналам разных типов блоков детектирования;

• возможность подключения одного блока детектирования (БДМГ-100) одновременно к двум каналам с разными пороговыми значениями;

•   возможность передачи сигнала от БД на расстояние до 500 м (с устройством согласования УС-100); 

•    измерение разности скоростей счета импульсов, поступающих по двум каналам;

•  раздельная световая и звуковая сигнализация в обоих каналах о превышении установленных пороговых значений;

•    возможность подключения внешних элементов сигнализации и исполнительных 

устройств (выход "сухой контакт");

•    возможность коррекции нелинейности характеристик блоков детектирования;

•   представление информации как в единицах скорости счета (имп./с), так и единицах измерения, выбранных пользователем (мкЗв/ч, мин-1·см-2 и т.д.);

•    индикация статистической погрешности результатов измерения;

•    хранение результатов измерений в энергонезависимой памяти;

•    интерфейс связи RS-232, RS-485.

2) Блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент).
- масса – не более 0,5 кг;
- габаритные размеры – не более Ø 50×225 мм;
- детектор – газоразрядные счетчики;

- диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ.

- диапазон преобразования МАЭД гамма-излучения (диапазон измерения) от                0,1 мкЗв∙ч-1 до 10 Зв∙ч-1.

- пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования МАЭД гамма-излучения ± (15+3/Н) %;

- чувствительность к гамма-излучению:

· чувствительный поддиапазон (4,4 ± 0,8) имп/с на 1 мкЗв∙ч-1;

·  грубый поддиапазон (5,0 ± 3,0) имп/с на 1 мЗв∙ч-1;

- зависимость чувствительности от энергии излучения относительно эффективной энергии 0,661 МэВ … ± 30 %.

- длина линии связи:

· первый блок – 20 м;

· второй блок – 60 м с устройством согласования УС-100.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	- эксплуатация оборудования в две смены по восемь часов пятидневной рабочей недели.

- время установки рабочего режима - 1 мин.

- время установки показаний - не превышает 20 с.

- время непрерывной работы - 24 часа.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- средняя наработка оборудования на отказ – не менее 10 000 часов.

- срок службы – не менее 5 лет.

- устойчивость к воздействию:

· синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.
· дезактивирующих растворов:
· борная кислота – 16 г, тиосульфат натрия – 10 г, вода дистиллированная до   

    1 л;
· тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия – 10-20 г/л в воде (любое
     синтетическое моющее средство);
· 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для 
     внутренних поверхностей электронных средств. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1) Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент):
- электронный блок с двумя измерительными каналами, на передней панели которого должно быть расположено табло, кнопки управления и сигнальные светодиоды. На задней панели должны быть расположены разъемы для подключения блоков детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент).
- измеритель должен иметь конструктивную возможность быть заземленным посредством соединения клеммы с контуром заземления.

- конструкция должна обеспечивать возможность его эксплуатации как в настольном, так и в щитовом положении.

2) Блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент):
- должен иметь разъем для присоединения к измерителю скорости счета импульсов двухканальному УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент).
- длина кабеля первого блока – 20 м.
- длина кабеля второго блока – 60 м, при этом кабель должен быть оснащен устройством согласования УС-100 (или аналог, или эквивалент).

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- корпус должен быть выполнен из пластмассы или металла.

- комплектующие:

· программное обеспечение «UIM-SOFT», которое предназначено для приёма данных от измерителя скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент), контроля его работоспособности, первичного анализа текущих и архивных измерений, сохранения измеренных значений в текстовом файле или в файлах Microsoft Excel.

· блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 20 м.

· блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 60 м и устройством согласования УС-100 (или аналог, или эквивалент).

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	- сохранение работоспособности в условиях, указанных в разделе 3.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- питание от сети переменного тока:

· напряжение 220 
[image: image1.wmf]22

33

+

-

 В;

· частота 50 
[image: image2.wmf]1

5

,

2

+

-

 Гц;

· пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений при измерении напряжения питания ± 2%.

- потребляемая мощность 15 В∙А.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	    Не предъявляются


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	- измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент) – 1 шт.

- программное обеспечение «UIM-SOFT» - 1 шт.

- по заказу:

· блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 20 м – 1 шт.
· блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 60 м и устройством согласования УС-100 (или аналог, или эквивалент) – 1 шт.
- комплект технической документации:

· заверенная копия Свидетельства о внесении измерителя скорости счета импульсов двухканального УИМ2-2Д в Государственный реестр средств измерений РФ;

· заверенная копия Свидетельства о внесении блоков детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) в Государственный реестр средств измерений РФ;

· паспорт на измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент) с указанием срока эксплуатации, устанавливаемого заводом-изготовителем;

· паспорт на блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с указанием срока эксплуатации, устанавливаемого заводом-изготовителем;

· руководство по эксплуатации измерителя скорости счета импульсов двухканального УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент);
· руководство по эксплуатации блока детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент);
· сертификат (свидетельство) о поверке измерителя скорости счета импульсов двухканального УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент) со сроком окончания его действия не ранее декабря 2015 года;
· сертификат (свидетельство) о поверке блока детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) со сроком окончания его действия не ранее декабря 2015 года.

- упаковка – 1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	- на каждом изделии, входящем в состав измерителя, должна быть закреплена табличка, на которой нанесены обозначения в соответствии с эксплуатационной документацией.
- место и способ нанесения маркировки должны соответствовать конструкторской документации.

- все изделия должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	- поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 
- упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.


ГЛАВА III. Общие сведения по оборудованию дозиметрического контроля.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 1.1 Порядок сдачи и приемки

	- оборудование должно быть поставлено комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, готово к эксплуатации.

- входной контроль на территории Заказчика. Проверка комплектации, наличия технической документации. 

	Подраздел 1.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	- комплект документации на каждое наименование оборудования дозиметрического контроля:

· заверенная копия Свидетельства о внесении оборудования дозиметрического контроля в Государственный реестр средств измерений РФ;

· паспорт с указанием срока эксплуатации, устанавливаемого заводом-изготовителем;

· руководство по эксплуатации.
· сертификат (свидетельство) о поверке со сроком действия не ранее конца 2015 года.


РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	За счет Поставщика должна осуществляться доставка оборудования дозиметрического контроля до склада Заказчика, включая расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Место поставки: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Условия допуска.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. № 3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями)».
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а так же при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
Оборудование дозиметрического контроля в упаковке Поставщика может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ оборудование дозиметрического контроля не должно подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования:

- температура – от минус 25 до +50 ºС при условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от +5 до +40 ºС и последующего пребывания в нормальных условиях в течение 24 ч;

- влажность – до 98% при +35 ºС;

- синусоидальные вибрации – в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- до введения в эксплуатацию хранить в отапливаемом и вентилируемом складе:
· в упаковке Поставщика в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40ºС и относительной влажности до 80% при +25ºС;

· без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от +10 до +35ºС и относительной влажности до 80% при +25ºС.

- в помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на оборудование.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при работе в две смены по восемь часов пятидневной рабочей недели в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). 

- в гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	     Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	     Обслуживается метрологической службой института.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	     Соответствие сертификату ISO 14001 (система экологического менеджмента)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- по влиянию на безопасность оборудование должно относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с ОПБ-88/97.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	- оборудование должно быть поверено и иметь сертификат (свидетельство) о поверке со сроком окончания его действия не ранее декабря 2015 года.


РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	- на весь срок эксплуатации оборудования дозиметрического контроля Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:
· поставку всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;
· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- оборудование должно быть российского производства, не допускается поставка оборудования, произведенного иностранным государством (Постановление правительства РФ №1224 от 24.12.2013г.).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- установка радиометрическая контрольная РЗБ-05Д-01(или аналог, или эквивалент) – 4 штуки.
- измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д (или аналог, или эквивалент) – 1 шт.
- блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 20 м – 1шт.
- блок детектирования БДМГ-100 (или аналог, или эквивалент) с кабелем 60 м и устройством согласования УС-100 (или аналог, или эквивалент) – 1 шт.

- срок поставки – не позднее 31.08.2015г.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	- Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре, и/или в электронном виде в 1 экземпляре.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	     Не предъявляются.


PAGE  
12

_1479194748.unknown

_1479194817.unknown

