Техническое задание
на приобретение частотомера  АСН - 8323

1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                  1.1  Прибор частотомер АСН – 8323 для бюро ремонта ЦЛ КИП и А.                                             1.2  Оборудование приобретается взамен изношенного ( Ч3-32) в кол. 2шт. используемого для измерения частоты, времени, соотношения, суммирование, измерение временного интервала и самопроверку.

1.3 Оборудование изготовляется согласно технической документации производителя или аналогичное с обязательным согласованием с заказчиком, с предоставлением технических характеристик и копий разрешительной документации.                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. Описание товаров  (функциональные характеристики и потребительские свойства)    2.1 Частотомер  АСН- 8323 предназначен для измерения частоты, времени, соотношения, суммирование, измерение временного интервала и самопроверку.                                                2.2 Частотомер применяется для измерения частоты, времени, соотношения, суммирование, измерение временного интервала и самопроверку при ремонте средств измерений  ОАО «ППГХО».                                                                                                                                              2.3 Основной комплект поставки:                                                                                                            - прибор;

- щупы НР-9150;

- блок питания с кабелем АТН-0702;

- модуль ВЧ-канал АСН-0801;

- интерфейсный модуль USB /LAN  ACE-1072;

- носитель с программным обеспечением «АКТАКОМ  FCounter» (не поставляется без ACE-1072) ;

- кабель для соединения устройства с USB-портом;

- фильтр НЧ;

- руководство по эксплуатации на русском языке;                                                                                     - паспорт.

Технические характеристики:                                                                                                                             - 2 основных канала измерения (А и В) + дополнительный ВЧ канал С (опция); 
- диапазон входных частот па каналам А и В: 0,1 Гц…200 МГц;
- диапазон входных частот па каналах С (опция): 200 МГц…8 ГГц ;
- диапазон входных напряжений по входам Аи В: 0,025…25 В (0,1Гц…50МГц), от 0,3В (50МГц…200МГц);
- чувствительность по входу А, В, не хуже: 25 мв (в полосе 0,1Гц…180МГц);
- чувствительность по входу С: - 40 дБ;
- разрядность отображения результата измерения: 10 разрядов; 
- диапазон длительности импульсов: 10 нс…10с; 
- входной импеданс по каналам А и В: 1 МОм ‖ 25 пФ, 50 Ом, по каналу С: 50 Ом‌‌;                                                                                                                                                                                                                                                                 - вид связи по каналам А и В: AC,DC;  по каналу  С: AC;                                                                         - время счета устанавливается автоматически в зависимости от частоты входного сигнала, но не менее: 1сек;                                                                                                                                                      - относительная погрешность частоты опорного генератора: 10-2;                                                           - двухстрочный буквенно-цифровой дисплей;                                                                                            - питание: сетевой адаптер АТН-0702 +7,0 В/2А (поставляется опционально);                                     - интерфейс связи с ПК (опция): USB 1.1 или LAN.

3. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара,  выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                                                                  3.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.                                                                    3.2 Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия РФ.                                                                                                                   3.3 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное  им оборудование отвечает стандартам безопасности  ГОСТ 51350-99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования» и соответствует техническим характеристикам оборудования  заявленными  производителем данного оборудования.                                                                            4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                                                                        4.1 Согласно Приложению №1 к договору (спецификация) в точном соответствии с комплектом поставки п.2.3 настоящего технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                                                                                                                                            5.1 Оборудование поставляется согласно спецификации к договору.                                                                                                                                                         6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                                        6.1 Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования.      6.2 Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.                                                       7. Требования к обслуживанию товара                                                                                                7.1 Устранять недостатки в соответствии с гарантийными обязательствами.                                     7.2 Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет Поставщик.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                             8.1 Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».              9. Требования к результатам работ                                                                                                       9.1 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования.                                                                                                                                              10. Требования к потенциальному участнику                                                                                 10.1 Наличие собственной производственной базы или наличие официального документа о законном представительстве от завода-производителя. Опыт работы на рынке по поставке подобного рода оборудования не менее трёх лет, справка о завершенных договорах за последние три года сопоставимого характера и объёма, относительно периода поставок ТМЦ, наличие разрешения на производство, продажу и применение поставляемой продукции на территории РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара                                         11.1 Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставляемого оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.            11.2 Гарантийный срок на частотомер  в целом – 14 месяцев со дня продажи.

Начальник  бюро  ремонта                                                                                  Гырылтуева А.Е.

| Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | Зинкевич А.Т. |
| --- | --- |

Руководитель подразделения                                                                             Шапошников С.В.           (инициатор закупки)