# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на  поставку дозиметра рентгеновского и гамма-излучения  ДКС-АТ1121 для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования для объекта:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.    ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ.

РАЗДЕЛ 2.    СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ.

РАЗДЕЛ 3.    ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ.

РАЗДЕЛ 4.    ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

РАЗДЕЛ 5.    ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ.

Подраздел 5.1.   Порядок сдачи и приемки.

Подраздел 5.2.   Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

РАЗДЕЛ 6.    ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7.    ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 8.    ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 9.    ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 10.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

РАЗДЕЛ 12.  ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО БОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14.  ТРЕБОВАНИЯ КФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15.  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

- Перечень товаров и общих требований

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Данные | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - АТ1121 (с базовым и дополнительным комплектом) | Измерение: - мощности амбиентной дозы Н*(10) непрерывного и кратковременно действующего рентгеновского и гамма- излучения; - амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения. Свойства: - автоматическое запоминание максимального текущего значения мощности дозы; - установка пороговых уровней по дозе и мощности дозы; - звуковая и визуальная индикация превышения порогового уровня; - запись и хранение в памяти дозиметра результатов измерений; - возможность дистанционных измерений с помощью выносного пульта; - возможность стационарного размещения и использование в качестве дозиметра сигнализатора с дистанционным управлением; - интерфейс RS-232/USB. Детектор; сцинтилляционная пластмасса Ø30х15 мм. Диапазон измерения:; мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерывного излучения: 0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч; мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковременного излучения: 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч; амбиентного эквивалента дозы Н*(10): 10 нЗв ÷ 10,0 Зв. Минимальная длительность кратковременного излучения; 0,03 сек. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы:; при работе в режимах измерения непрерывного и кратновременно действующего излучения ±15 %. Диапазон энергий; 0,015 ÷ 3 МэВ. Энергетическая зависимость (отн. Cs-137); в диапазоне энергий 15 кэВ ÷ 60 кэВ ±35 % в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 3 МэВ ±25 %. Чувствительность по Cs-137; 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур; минус 30 ÷ +50 °С. Питание; встроенный блок аккумуляторов 6 В; сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; сеть постоянного тока 12 В.. Время непрерывной работы:; от сети переменного или постоянного тока не менее 24 ч; от аккумуляторов не менее 12 ч. Габаритные размеры, масса:; дозиметр 233×85×67 мм, 0,9 кг; пульт дистанционного управления 165×85×35 мм, 0,35 кг. | нет | Комплект поставки: - дозиметр; - колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ»; - сетевой адаптер; - ремень ручной; - ручка; - чехол; - руководство по эксплуатации; - пульт дистанционного управления с кабелем 25 м | комплект | нет | 1 | 10 рабочих дней | 12 месяцев с даты поставки Код ОКП: 694330 - Приборы для радиометрического анализа |

- Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Требования к маркировке

Товар (оборудование) должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Состав маркировки:

- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;

- год изготовления;

- знак утверждения типа средств измерений;

- степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды;

- напряжение, мощность или ток, частота электропитания.

- Требования к упаковке

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия и свидетельство о первичной поверке.

- Требования к транспортированию

Товар (оборудование) в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния:

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме.

Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

Во время погрузочно-разгрузочных работ Товар (оборудование) не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с  руководством по эксплуатации на Товар (оборудование).

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Товар (оборудование) должен соответствовать требованиям безопасности, установленными стандартами системы безопасности труда и ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 27451-87.

- Требования к качеству

Товар (оборудование) должно соответствовать требованиям ТУ и Специальным условиям поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики.

- Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется