Техническое описание

| № п/п | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка безмасковой литографии модели DWL 66XL+ Базовое оборудование включает: - климатическая камера для поддержания стабильности окружающей среды системы: - Модуль предварительного охлаждения с замкнутым контуром для улучшения стабильности работы - Ламинарный поток (регулируемый): 0,3-0,5 м/с - Температурная стабильность +/- 0,1 °С (при условии температурной стабильности в комнате +/- 1°С) - Качество воздуха: класс 10 ( при чистоте в комнате 100 или лучше) - Базовое гранитное основание с активными воздушными подушками для виброизоляции (пассивная виброизоляция). - Продвинутая оптическая система, включающая высоко отражающие зеркала и акустооптические модуляторы с коррекцией в реальном времени. - Система камер (макро и микро) для инспекции подложки, автоматического выравнивания (совмещения) и функцией измерения. - Манометрическая система автофокусировки в реальном времени с диапазоном 80мкм. Требует 5 мм дистанции от края подложки. - Продвинутый столик с линейными моторами на воздушных подшипниках, линейные модуляторы для контроля позиции столика, вакуумный прижим для образцов разных размеров: - Максимальный размер подложки: 430x430 мм - Максимальная область письма: 400 х 400 мм - Толщина подложки: 5 мм, 20 мм, 40 мм, 60 мм - Разрешение по позиционированию: 10 нм -Детектор края подложки - Система контроля электроники (OS9) и софт для интерферометров, стола, автофокуса, генератора пикселей в реальном времени, процесс создания изображения. - Две рабочие станции (ПК) для контроля и управления установкой и конвертации файлов. - ПО для конвертации DFX, CIF, GDSII, Gerber файлы . | 1 |
| 2 | Диодный лазер 405 нм, 300 мВт - 2 шт. (основной и резервный — 2 шт.) Диодный лазер - воздушное охлаждение, длительное время службы лазера. Для экспонирования позитивных (толстых) резистов в режимах бинарной и полутоновой шкал - Длинна волны лазера: 405 нм - Выходная мощность: 300 мВт -Время службы: 8000 часов -Гарантированное время службы: 5000 часов, максимум один год | 1 |
| 3 | Пишущая линза IV (Write mode IV): Минимальный размер элемента 2.0 мкм, разрешающая способность сетки 50 нм. | 1 |
| 4 | Пишущая линза III (Write mode II): Минимальный размер элемента 0.8 мкм, разрешающая способность сетки 20 нм. | 1 |

Установка безмасковой литографии модели DWL 66XL+, год производства 2015, заводской номер HI846. Оборудование новое, ранее не эксплуатировалось, упаковка не вскрывалась. Состав (комплектность) и описание Объекта оценки приведены в таблице ниже.

Технические характеристики Оборудования представлены в таблице ниже. Табл. 1 Технические характеристики Оборудования.

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина волны лазера | 405 нм |
| 2 | Мощность лазера | 300 мВт |
| 3 | Размер обрабатываемых подложек и пластин | До 17,2 х 17,2 дюймов |
| 4 | Размер поля экспонирования | До 400 х 400 |
| 5 | Толщина подложки | 5 мм, 20 мм, 40 мм, 60 мм |
| 6 | Размер адресной сетки | От 10 нм |
| 7 | Скорость письма (экспонирования) | От 6 до 1000 в зависимости от выбора пишущей линзы |
| 8 | Погрешность позиционирования подложки | 10 нм |
| 9 | Работа с форматами | DXF, CIF, GDSII, Gerber |
| 10 | Габаритные размеры | 1300 х 1100 х 1950 мм |
| 11 | Вес | 1000 кг |
| 12 | Размеры блока управления | 630 х 760 х 1950 мм |
| 13 | Вес блока управления | 100 кг |
| 14 | Электропитание | 400 В /16 А, 3 фазы |

Условия эксплуатации:

Помещение должно соответствовать ГОСТ 12.1.005-88. («Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).

Температура окружающей среды: от +20°С до +30°С, поддержание однородности температуры во время работы оборудования ±2°С.

Относительная влажность в помещении не более 80% при +30°С.

Электропитание: 400В, 16 А, три фазы.

Параметры напряжения должны соответствовать ГОСТ 13109-97.

Сопротивление заземляющего контура: не более 4 Ом. Заземление, зануление: должно соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.

Вытяжка: подключение гибкой трубой внутренним диаметром 38 мм, длина 5 м.

Минимальное расстояние от задней кромки установки до стенки или другого оборудования: 1м.

Минимальное расстояние от передней кромки установки до стенки или другого оборудования:

2м.

Установка не должна находиться рядом с источниками вибрации, под воздействием прямого солнечного света, рядом с нагревательными устройствами.

Запыленность помещения не должна превышать установленных санитарных норм (или не хуже класса чистоты помещений по ISO, класс 1000).

Воздух в рабочей зоне должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88.

Исполнение напольное. Пол должен выдерживать нагрузку 1,5 кг/см2.

Транспортирование и хранение

Упакованное Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%.

В складских помещениях, где хранится Оборудование, не должно быть паров кислот, щелочей или других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

Оборудование в транспортной упаковке может транспортироваться согласно ГОСТ 21552-83 автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта на любое расстояние.

Транспортирование авиационным транспортом должно осуществляться в герметизированных отсеках.

Транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом следует осуществлять в закрытых средствах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным оборудованием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и не допускать перемещения относительно средства во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованным оборудованием от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения.

Установка безмасковой лазерной литографии (генератор изображения) модели DWL 66XL+ предназначена для задач НИОКР, мелкой серии, опытное производство. Формирования топологических структур на металлизированных фотошаблонах при производстве интегральных схем, гибридных интегральных схем, а также для формирования структур на пластине, при производстве МЭМС, БиоМЭМС, интегрированной оптики и др.

Экспонирование по фоторезцу или фотоэмульсии.

Для обеспечения высокоточного перемещения подложки генератор оборудован специальной оптической системой и системой позиционирования подложки. Во время экспонирования положение координатного столика контролируется с помощью интерферометрической системы высокого разрешения. Оптическая система смонтирована на тяжелом гранитном основании.

Камера микроклимата, с помощью которой поддерживается стабильная температура в камере литографа для достижения наилучших результатов, точности и стабильности параметров.

Для обеспечения наилучшей разрешающей способности генератор оборудован системой автофокусировки с подстройкой пьезомодулем и системой модуляции луча с помощью акусто- оптического модулятора.