                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: Гелиевый течеискатель.
	Наименование
	Срок гарантии
	Количество



	Гелиевый течеискатель  

 ТИ 1-50  или эквивалент

	Не менее 12 месяцев
	1 к-т

	Назначение

	Течеискатель гелиевый предназначен для испытания на герметичность
изделий из металлостеклянных спаев и керамики с использованием в качестве пробного газа Гелий-4 для обнаружения мест нарушения герметичности (течей).

	Состав оборудования 

	1.1 Течеискатель ТИ 1-50
	1 шт.

	1.2 Форвакуумный насос Edwards Е2М 1.5 1Ф
	1 шт.

	1.3 Турбомолекулярный насос Edwards EXT75DX
	1 шт.

	1.4 Гелиевая течь Гелит-1
	1 шт.

	1.5 Тележка транспортировочная
	1 шт.

	1.6 Комплект щупов (2 м., 5 м., 10 м.)
	1 комплект

	1.1 Течеискатель ТИ 1-50

	Технические параметры

	Напряжение питания, частота
	(220 ±22) В; 50 Гц

	Потребляемая мощность, не более
	400 Вт 

	Масса (без транспортировочной тележки), не более
	38 кг 

	Диапазон рабочих температур, не более
	от +10(С   до +35(С

	Габаритные размеры, не более
	484(470(392 мм

	Пороговая чувствительность по гелию, 

не менее
	5(10-13 м3 Па/с 

	Минимально регистрируемый поток гелия при работе способом щупа
	1(10-9 м3 Па/с

	Время отклика:

На входе, не более

Со щупом 10 м.
	1 сек 

10±1 (сек.)

	Автодиагностика работоспособности системы (ТЕСТ)
	+

	Звуковая сигнализация, при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога
	+

	Автонастройка по внутренней гелиевой течи
	+

	Калибровка по внешней гелиевой течи
	+

	Возможность выбора единиц измерения:

м3*Па/сек., мбар*л/сек., мВ., л*мкм.рт.ст./сек., атм. *см3/сек.
	+

	Интерфейс оператора: цветной графический дисплей, разрешение не менее 800(480 точек на дюйм, диагональ не менее 7 дюймов, количество цветов – не менее 262000, яркость не менее 320 Кд/м2, коэффициент контраста не менее 400:1, двухпозиционный энкодер для ввода параметров и команд управления, мнемосхема управляющая вакуумной системой.
	+

	Наличие в системе управления течеискателя вакуумных датчиков Thyracont c температурной компенсацией: точность в диапазоне 10-0.01 мм.рт.ст. не хуже 15%
	+

	1.2 Форвакуумный насос Edwards Е2М 1.5 1Ф

	Производительность насоса (не менее)
	1.5 м3/час 

	1.3 Турбомолекулярный насос Edwards EXT75DX

	Производительность насоса, не менее
	60 л/с 


2. Условия поставки DDP, склад Заказчика
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки,

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.
4. Требования к технической документации

4.1 Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов
4.2 Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования (подготовка производственных помещений, электричества, категории помещения по ПБ и т.д.) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления Поставщику суммы предоплаты по платежу. 

4.3 В случае не предоставления (нарушения сроков предоставления) документации согласно пункта №4.2 технического задания, заказчик имеет право потребовать от поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы договора
5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных узлов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. В комплект оборудования должны входить расходные материалы, необходимые для работы оборудования в гарантийный период и рекомендованные производителем. Встроенные средства измерения должны быть поверены и иметь свидетельства о поверке.
6. Место поставки товара: Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д. 1

Поставщик должен выполнить пуско-наладочные работы, провести консультации для персонала Заказчика по работе на данном оборудовании, проводить сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

7. Срок поставки товара: Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.06.2014 г.
8. Условия оплаты:30%- аванс , 60%-после поставки оборудования,

10%- после проведения пуско-наладочных работ.
PAGE  
1

