Техническое задание к заявке № 12-30/1538-7 от 23.12.2014
	№ п/п
	Наименование товара,

характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание)
	Страна происхождения,

завод-изготовитель
	Ед.

изм.
	Кол.

	1
	Измеритель иммитанса
Типа
 RLC AMM-3038
или эквивалент

	Основные параметры измерения
Измеряемые (тестируемые) параметры
|Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc
Базовая точность измерения LCR параметров
0,05%
Частотные характеристики тестового сигнала
Тестовая частота
20 Гц...300 кГц
Наилучшее разрешение
10 мГц
Отображение 4 разряда
Точность установки
0,01%
AC уровень
Напряжение тестового сигнала
10 мВ...2 Вскз
Наилучшее разрешение
100 мкВ
Отображение 3 разряда
Точность установки
10%Uуст + 2 мВ (ALC ON)
6%Uуст + 2 мВ (ALC OFF)
Ток тестового сигнала
100 мкА...20 мА
Наилучшее разрешение
1 мкА
Отображение 3 разряда
Ток тестового сигнала
10%Iуст + 20 мкА (ALC ON)
6%Iуст + 20 мкА (ALC OFF)
Источник смещения DC
Напряжение / ток
0 В ...±5 В / 0 мА ...±50 мА
Разрешение
0,5 мВ / 5 мкА
Точность установки
1%Uуст + 5 мВ
ISO ON
используется при тестировании индуктивности и трансформаторов
Выходной импеданс
ISO ON
100 Ом
ISO OFF
30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый
Выходной импеданс DCR
30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый
Тестируемые параметры трансформаторов
DCR1 (первичная обмотка), DCR 2 (вторичная обмотка), M (взаимная индуктивность), N, 1/N, фаза, Lk (индуктивность утечки), C (емкость первичной и вторичной обмоток), баланс
Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее)
Быстрое: 13 мс
Среднее: 67 мс
Медленное: 187 мс
Диапазон измерения LCR параметров
|Z|, X, R, DCR
0,00001 Ом...99,9999 МОм
|Y|, B, G
0,00001 мкСм..99,9999 См
C
0,00001 пФ...9,99999 Ф
L
0,00001 мкГн...99,9999 кГн
D
0,00001...9,99999
Q
0,00001...99999,9
θ (град)
-179,999°...179,999°
θ (рад)
-3,14159...3,14159
Δ%
-999,999%...999,999%
Базовая точность измерения LCR параметров
0,05%
Прочие параметры измерения
Схема замещения
последовательная, параллельная
Выбор диапазона
Ручной, автоматический
Режим запуска
Внутренний, ручной, внешний, по шине
Усреднение
1...255
Калибровка
Открытая, закрытая, на нагрузке. 
Уровень сигнала 0,3 Вскз...1 Вскз
Математические операции
ΔABC, Δ%
Установка задержки
0...999, наилучшее разрешение 100 мкс
Компаратор
10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; доп.ячейки NG, AUX
Счетчик ячеек
Выход PASS/FAIL на передней панели
LED индикатор
Список свипирования
10 точек
Параметры: частота, AC напряжение/ток, внутренний/внешний источник смещения
Внутренняя память
100 ячеек для файлов установок LCRZ
201 результат измерения
Внешняя USB память
GIF файлы
Файлы установок LCRZ
Интерфейсы
I/O (ввод/вывод)
HANDLER (сортировщик) на передней панели
ПК
USB, RS232C, GPIB (опция), LAN
Память
USB host на передней панели
Управление источником смещения
Внешний источник смещения управляется через DCI интерфейс.
Максимальный ток смещения - 120 А
Опция. Устанавливается либо DCI интерфейс либо GPIB
Общие данные
Дисплей
цветной ЖК 4,3" TFT
Рабочая температура/влажность
 0°С-40°С, ≤90%RH
Питание
99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц
Макс. потребляемая мощность
80 ВА
Габаритные размеры
280 х 88 х 370 мм (без хольстера)
369 х 108 х 408 мм (без хольстера) 
Вес
Около 5 кг
Наличие паспорта на прибор;

Первичная калибровка;

Руководство по эксплуатации.
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