Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки Моторизованный стереомикроскоп  для анализа поверхности изломов и шлифов.
Санкт-Петербург 
2013

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	  Моторизованный стереомикроскоп  для анализа поверхности изломов и шлифов.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупается стереомикроскоп, который должны быть изготовлен специально для данного заказа в комплектации учитывающей все требования согласно РАЗДЕЛУ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Стереомикроскоп должны быть изготовлен в 2013 году.

Стереомикроскоп должен обеспечивать анализ структуры материалов в соответствии со стандартами:

ГОСТ 1778-70,

ГОСТ 5639 - 82,

ГОСТ 5640 -68

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	44 3530


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	 Стереомикроскоп должен обеспечивать анализ структуры материалов в соответствии со стандартами: ГОСТ 1778-70, ГОСТ 5639 - 82, ГОСТ 5640 -68.

Стереомикроскоп  предназначен для входного контроля материалов верхних патрубков ИТЭР.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации устанавливает производитель оборудования.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	К габаритам предъявляются следующие требования:

- к предельной массе стереомикроскопа до- 40 кг;

- к предельной общей массе до 80 кг;

- к предельным габаритным размерам до 0.8*0.08*0.8 метра;



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Стереомикроскоп должен отвечать следующим техническим параметрам:

Стереомикроскоп:
- стереомикроскоп схемы Аббе.
- 12 кратный моторизованный зум
- 10х кратные широкопольные (23 мм) окуляры 
- объектив план-апохромат 1.0 х, с рабочим расстоянием 60 мм

- общий диапазон увеличений 8х – 100х
- моторизованная фокусировка 340 мм, шаг фокусировки 350 нм
- моторизованный столик 130х85мм, шаг фокусировки 100 нм

- источники холодного света, галогеновые лампы 15В / 150Вт, управление 
яркостью удаленно, или рукояткой на корпусе
- осветители, кольцевой и двойной гибкий с фокусировкой
- 2 пульта управления: для управления осветителями, зумом и фокусировкой, 
для управления столиком
- приспособление для устранения параллакса в оптическом канале камеры

- 3-мегапиксельная цветная цифровая камера
Двухмониторная (23”) рабочая станция позволяющая работать с 
большими объемами информации (i7, 16 Гб RAM, 1 Тб HDD) и управлять 
моторизованными компонентами микроскопа

Стереомикроскоп  и его блок моторизации, а также управляющее стереомикроскопом программное обеспечение должны обеспечивать:
• Построение панорамных изображений в автоматическом режиме по 
заданному шаблону. Возможность построения как по координатам, 
так и с использованием специального алгоритма для прецизионной 
склейки.
• Выравнивание освещенности поля при захвате.
• Расширенный фокус: из нескольких изображений, сфокусированных на 
разных фрагментах, можно собрать изображение всего поля зрения в 
остром фокусе. Возможность использования расширенного фокуса при 
построении панорамных изображений в автоматическом режиме.
• Возможность как ручного задания диапазона фокусировки, так и его 
автоматического определения. Возможность использования на стерео-
микроскопах (компенсация смещения при фокусировке). Построение 
3D модели поверхности при использовании расширенного фокуса. 
Построение профиля по Z вдоль заданной линии.
• Навигацию по панораме: указывая интересующее место на панораме, 
можно перемещать к нему предметный столик.
• Навигатор: в окне навигатора сохраняется изображение, полученное 
при низком увеличении микроскопа. Положение поля зрения, 
наблюдаемого в окне трансляции при самых высоких увеличениях, 
отображается в окне навигатора красной рамкой.

• Навигация по контрольным точкам: можно запомнить координаты 
интересующих точек на образце и возвращаться к ним в случае 
необходимости.

• Набор функций обработки изображений позволяющий улучшать их 
качество.

• Ручные измерения: линейные, площадь, угол, радиус кривизны, 
расстояние между кривыми. Расчет статистических параметров 
результатов измерений.

• Построение профиля по яркости вдоль заданной линии. 

• Экспорт любых результатов анализа в продукты MS Office.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Указываются следующие требования по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90, иному исходному документу и др.:

- к сроку службы - не менее 10 лет;

- к назначенному ресурсу - не менее 10 лет;

- к наработке на отказ - не менее 3 лет;

- к среднему времени восстановления - не более1 месяца;

- к сроку службы между ремонтами - не менее 3 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Указываются следующие требования:

- не устанавливаются специальные требования к степени защиты для стереомикроскопа к степени защиты по ГОСТ 14254-96, иному исходному документу и др.

- безопасность в эксплуатации обеспечивается соблюдением правил электробезопасности для установок с питанием переменным током 220 в, 5 А.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	 Установка имеет электропитание переменным током 220 в, 5 А.


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Стереомикроскоп моторизованный – 1 штука.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Стереомикроскоп должен иметь заводской номер изготовления соответствующий указанному в Инструкции по эксплуатации.



	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность в эксплуатации обеспечивается соблюдением правил электробезопасности для установок с питанием переменным током 220 в, 5 А.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: не позднее 28 ноября 2013 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.




РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

	Начальная (максимальная) цена: 2 005 754,17 руб., в т. ч. НДС 18%


