Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вакуумный шкаф Binder VDL 115 | - Технические характеристики Параметр; Величина. Внешние габариты макс Ш х В х Г (мм); 740 х 1516 х 670. Высота с ножками (мм); 894. Высота с вакуумным модулем (мм); 622. Внутренние габариты Ш х Г х В (мм); 506 х 506 х 450. Объем (л); 115. Макс. загрузка (кг); 65. Дополнительные полки (станд./макс.); 2/6 (VDL: 2/7). Темп. диапазон (°C); 200. Темп. погрешность. при 100 °C (±°C); 3. при 200 °C (±°C); 6. при 250 °C (±°C) (только VD); 8. Темп. флуктуации (<= ±°C); 0.4. Мощность (Вт); 1900. - Комплектация №; Наименование; Количество. 1; Вакуумная печь, 115 л, VDL115, Binder, шт.; 1. 2; Вакуумный модуль с мембранным насосом VP-4, 1,9 м3/ч, давление 12 мбар, взрывобезопасное исполнение для VDL 115, Binder, шт.; 1. 3; Порт измерительный 9-PIN герметичный для измерений внутри камеры VDL Binder, шт.; 1. 4; Датчик PT 100, гибкий, с цифровой индикацией, Binder/Specimen temperature measurement via flexible PT 100 sensor (EX-proof via measurement current feed-through), with digital temperature display, шт.; 2. 5; Раздвижная стальная полка для VDL115, Binder, шт.; 1. 6; Комплект для АТЕХ взрывозащищенного подключения VP-4 к VDL, комплект подключения VP 4,состоит из алюминиевого кольца, универсального центрировочного кольца, адаптера переходника антистатический вакуумный шланг, гайка,Binder, шт.; 1. 7; Программное обеспечение APT-COM. DataControlSystem для GLP-совместимого контроля, программирования и составления документации, шт.; 1. 8; Заводской сертификат калибровкиш, измерение в центре камеры вакуумной печиVDL при t 100C или иной температуры,Binder шт.; 1. 9; Дополнительное измерение температуры в заданной точке камеры для сертификата заводской калибровки вакуумной печи VDL,Binder, шт.; 1. 10; Аналоговый выход, шт.; 1. Звуковой сигнал тревоги. 11; Набор для чистки, шт.; 1. 12; Сертификаты калибровки, шт.; 1. 13; Руководство пользователя шт.; 1. 14; Шнур питания, шт.; 1. 3. Требования к обеспечению качества: 3.1. Вакуумный шкаф Binder VDL 115 должен иметь сертификаты соответствия, калибровки и квалификации IQ/OQ. 3.2. Вакуумный шкаф Binder VDL 115 должен иметь сертификат о поверке 4.Требования безопасности. 4.1. Уровень безопасности IP54. 4.2. Степень защиты корпуса согл. EN 60529 IP 20. 5. Требования технического обслуживания и ремонта. Гарантийный срок обслуживания не менее 18 месяцев. Монтаж вакуумного шкафа Binder VDL 115, осуществление пусконаладочных работ. 6. Требования к поставляемой документации: Документация должна быть представлена на бумажном и электронном носителях. 7. Стоимость оборудования Ориентировочная стоимость Вакуумного шкафа Binder VDL 115 - 588 тыс. руб. 8. Приемка оборудования Приёмка Вакуумного шкафа Binder VDL 115 производится на территории Покупателя. 9. Порядок сдачи-приемки работ Приёмка Вакуумного шкафа Binder VDL 115 на территории Покупателя оформляется двухсторонним Актом приема-передачи оборудования. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: 150 дней с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2 353 618,36  руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%