- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Рефлектометр цифровой Типа РЕЙС-205 или эквивалент | 1. Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) - 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ... 102400 м. 2.Коэффициент укорочения установка или измерение в пределах 1,000...7,000 имеется встроенная таблица коэффициентов укорочения. 3.Зондирующие сигналы импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс...30 мкс. 4.Выходное сопротивление 30...420 Ом, с отображением величины на экране. 5.Перекрываемое затухание не менее 80 дБ. 6.Инструментальная погрешность измерения расстояния не более 0,2 %. 7.Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5 3 мм. 8.Система отсчета - при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного. 9.Режимы измерения: нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3 Сравнение - наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Разность - Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-память Связь – Отображение рефлектограмм при зондировании по выходу L1 и приеме по входам L2 или L3 (L1-L2, L1-L3). 10.Растяжка: возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т.д. раза. 11.Память - возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора. 12.Время хранения информации при выключенном питании - не менее 10 лет. 13.Отстройка от аддитивных помех и шумов Аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот Усреднение посредством цифрового накопления. 14.Отстройка от синхронных помех При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) При цифровой обработке рефлектограмм из памяти - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм линии из памяти и рефлектограмм неисправных линий (жил кабеля ). 15.Отображение информации Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде Режимы работы, параметры, информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде. 18.Условия эксплуатации по ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -20 ... +50° С Габариты: 275х160х65 мм Масса - не более 2 кг, с учетом встроенных аккумуляторов. | шт. | 1 |
| # 2 | Рефлектометр портативный цифровой Типа РЕЙС-105М1 или эквивалент | 1.Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5): 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600м. Возможность автоматической установки диапазона по длине линии (автопоиск конца линии, места обрыва или короткого замыкания). 2.Коэффициент укорочения: Установка или измерение в пределах 1,00...7,00 Имеется встроенная таблица - до 64 коэффициентов укорочений линий Возможность записи и сохранения в памяти коэффициентов укорочений, имеющихся или измеренных потребителем 3.Зондирующие сигналы: Импульс амплитудой 4…20 В, длительностью 8 нс...15 мкс (дискрет 4 нс) Автоматическая или ручная установка длительности 4.Выходное сопротивление: 20...450 Ом, плавно регулируемое 5.Перекрываемое затухание: 60…80 дБ (в зависимости от амплитуды зондирующего импульса) 6.Инструментальная погрешность измерения расстояния: не более 0,2 % 7.Разрешающая способность: не хуже 2 см !!! 8.Система управления прибором: уникальная система прямого управления параметрами прибора - для упрощения и ускорения измерений более чем в два раза по сравнению с рефлектометрами других фирм 9.Система отсчета: при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного 10.Режимы измерения: нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы по любому из двух ходов; Сравнение - наложение двух рефлектограмм (линия-линия, линия-память, память-память); Разность - вычитание рефлектограмм; Связь - Отображение рефлектограммы с входа 2 при зондировании по входу 1 11.Растяжка: возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, ... 131072 раза 12.Память: возможность запоминания более 200 рефлектограмм. 2 режима запоминания 13.Время хранения информации во внутренней памяти: не менее 10 лет 14.Борьба с помехами и шумами: отстройка от аддитивных помех и шумов за счет усреднения (1...255 раз). Отстройка от синхронных помех 15.Отображение информации: рефлектограммы и результаты обработки отображаются в графическом виде Режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном виде 16.Дисплей: встроенный, на основе ЖК панели 128х64 точки, высокая контрастность, в том числе при ярком солнечном свете, подсветка для работы в темноте 17.Калибровка: автоматическая 18.Питание: сеть переменного тока 85...265 В, 47...400 Гц. Встроенные аккумуляторы. 19.Энергопотребление: не более 2,5 Вт 20.Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур: -10° С... +50° С 21.Габаритные размеры: 106х224х40 мм 22.Масса: не более 0,75 кг (со встроенными аккумуляторами) | шт. | 1 |
| # 3 | Кабельный прибор типа ИРК-ПРО ГАММА (ООО СВЯЗЬ- ПРИБОР) или эквивалент | 1.Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 м 2.Максимальное разрешение 0,2 м 3.Перекрываемое затухание - не менее 80 дБ 4.Регулируемая амплитуда зондирующего импульса 6 – 18 В с шагом 1 В 5.Длительность зондирующего импульса - 8-50000нс 6.Количество усреднений 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 7. Диапазон установки коэффициента укорочения 1-7 с шагом 0,001 8. Волновое сопротивление - 20 Ом - 1 кОм\6 элементов типа С NiMh 9. Питание от встроенного аккумулятора: 3.2 Ач 10. Потребляемая мощность: 7 Вт 11. Габариты: 270х240х120 мм 12. Вес: не более 2,5 кг Ударопрочный корпус-кейс.. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и эксплуатационной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия (копии) данного оборудования ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ТЗ или иным нормативным документам, паспорта на приборы с отметкой о поверке, свидетельство о первичной поверке, руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке);

- прибор  должен быть внесен в Реестр средств измерений РФ

- гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).