| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по науке | Директор ОАО «Гиредмет» |
| _______________ Е.Е. Едренникова | _________________М.Ф. Булатов |
| «____»_____________2014г. | «____»_____________2014г. |

Техническое задание

на поставку нестандартного технологического оборудования.

Предмет закупки – Лабораторный каскад из центробежных экстракторов с автоматизированной системой управления.

Инициатор:

заведующий лаборатория технологии

получения веществ особой чистоты

___________________ О.В. Юрасова

Техническое задание

на поставку нестандартного технологического оборудования

для объекта Лабораторный каскад из центробежных экстракторов.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНТИПОВАЯ ФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Содержание технического задания | Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закупка лабораторного каскада из 20 центробежных экстракторов модели ЭЦ -10ФА (или аналог) включающего автоматизированную систему управления. | Производительность центробежных экстракторов на тестовых растворах до 10 л/час. Экстракционный каскад должен быть изготовлен из коррозионностойких материалов (фторопласт или аналог). |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | 20-ступенчатый каскад лабораторный экстракционный на базе центробежных экстракторов модели ЭЦ-10ФА (или аналог) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | Базовая модель ячейки каскада – экстрактор центробежный ЭЦ-10ФА (или аналог) |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Экстрактор центробежный модели ЭЦ-10ФА (или аналог), изготовленный из коррозионностойкого материала. Основным требованием, предъявляемым к работе центробежных экстракторов, является повышение извлечения основного продукта. |
| 1.4 | Размещение | Лаборатория ОАО «Гиредмет» |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 361454 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Экстрактор относится к химической аппаратуре, предназначенной для жидкостной экстракции с растворителями, не содержащими твердые примеси. Предполагается его использование для разделения РЗК. Данные центробежные экстракторы позволяют значительно расширить область применения и интенсифицировать извлечение, разделение и концентрирование веществ в одном из самых эффективных методов – жидкостную экстракцию. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | «У» - Для макроклиматического района с умеренным климатом |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Категория 4.2. (Для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях) |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | Тип атмосферы II - Промышленная |
| 3.4 | Место установки | Лабораторное помещение в г.Москва (высота ~130 м над уровнем моря) |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро- и взрывоопасности | Категория помещения В - пожароопасная |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | III категория - помещения постоянного пребывания персонала, где радиационная обстановка допускает возможность постоянного пребывания персонала в течение всего рабочего времени. |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Экстракционный каскад предполагается эксплуатировать в нормальных условиях: температураpa— в пределах 25±10°С; давлением 760 ± 20 мм рт. ст., относительной влажностью 50-80%. |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса одного экстрактора (нетто) | Не более 4,5 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса каскада (брутто) | Не более 300, 0 кг |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры экстрактора | Не менее 180ммх120мм х240мм (ДхШхВ) |
| 4.1.4 | Расположение патрубков | Патрубки подачи растворов необходимо располагать в нижней части экстракторов, к ним должен быть обеспечен лёгкий доступ при обслуживании и ремонте. Патрубки подачи растворов необходимо ориентировать перпендикулярно каскаду. Патрубок отвода лёгкой фазы должен находиться на одной стороне с патрубком аварийного контроля. Патрубок отвода тяжёлой фазы должен находиться на диаметрально противоположной стороне патрубку лёгкой фазы. Патрубки отвода фаз должны иметь уклоны для обеспечения свободного стока жидкостей. К патрубкам отвода лёгкой и тяжёлой фаз необходимо обеспечить лёгкий доступ для ремонта, обслуживания и отбора лабораторных проб. |
| 4.1.5 | Габаритный установочный чертеж | - |
| 4.1.6 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | - |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Оборудование, предназначенное для проведения в лабораторных условиях отработки процессов экстракционного разделения и выделения. Допускается проведение работ без присутствия твердой фазы. Экстрагенты – совместимые с материалом изделия – ПТФЭ. Производительность на тестовых растворах до 10 л/час по сумме фаз. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | При работе на нормальном режиме должны отсутствовать взаимные уносы фаз, не поддающиеся регулировке. При уходе каскада с нормального режима срабатывает предупреждающая сигнализация, оповещающая оператора. При переходе каскада в аварийные режимы и ситуации производится автоматическая остановка оборудования с фиксацией причины в электронном журнале. |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | Любые части изделия взаимозаменяемы без подгонки. Экстракционный каскад должен быть изготовлен из коррозионностойких материалов (фторопласт или аналог). |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | ТО перед и после проведения экспериментов с применением каскада, его отдельных составляющих |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемые оборудование/изделия и/или системы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня поставки потребителю, но не более 1000 часов непрерывной наработки. Ремонт изделия и его ТО в течение гарантийного срока должен осуществляться производителем или его официальным представителем. |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс |  |
| 4.3.3 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.4 | Среднее время восстановления |  |
| 4.3.5 | Срок службы между ремонтами |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Изделия должны быть изготовлены из высококачественных материалов обладающих химической инертностью к рабочей химической среде, обеспечивающих при этом стойкость к эксплуатационным нагрузкам, возникающим как в процессе работы, так и в процессе монтажа. Полимерные материалы, применяемые для изготовления деталей изделия должны обладать однородностью структуры материала по всему внутреннему объёму. Посторонние включения, раковины и дефекты, разноплотность материала недопустимы. Конструкционной особенностью каскада должно является тщательное согласование изделий по характеристикам электроприводов для облегчения настоек каскада и исключения паразитных пульсаций. |
| 4.4.3 | Отметки площадок обслуживания | Каскад монтируется в помещении лаборатории ОАО «Гиредмет». |
| 4.4.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | - |
| 4.4.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | - |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Экстракторы и другие комплектующие лабораторной установки должны быть изготовлены из фторопласта или его аналога. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие: |  |
|  | Мембранный насос , 1 шт. | Для подачи экстрагента. Производительность насоса не менее 200 мл/час Марка Mini Dose Pump, An ISO 9001:2008,Certified Co; (производители: Китай, Индия, Германия) или аналог |
|  | Перистальтический насос, 3 шт. | Производительность насоса не менее 200 мл/час Марка ВТ 100 2J (Китай) или аналог с головкой к насосу YZ1515X или её аналогом. |
|  | Рама крепления, 4 шт. | Металлическая подставка каскада из 5 штук. ДхШхВ (мм): 810х135х180 Рама - профильная труба 30х30х1,5 из нержавеющей стали. Коррозионная стойкость должна быть не хуже стали 08Х18Н10 к азотнокислым растворам 160 г/л, содержащим 300 г/л редкоземельных элементов, в том числе до 30% (масс) Ce (4+) |
|  | Платформа под установку каскада 2 шт. | Экстракторы устанавливаются линией в 1 ряд, получаем 2 платформы ДхШхВ (мм): 1750х600х850 (общая длина 2х платформ – 3500 мм). Под столешницей платформы смонтирована 1 полка размером 800х600. Изготовлена из нержавеющей стали (12X18H10T) или полипропилена. Покрытие столешницы платформы и полки - листовой полиэтилен толщиной 15мм. Максимальная нагрузка: не менее 150 кг. |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | - |
| 4.5.4 | Прочие требования | - |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | - |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | - |
| 4.6.3 | Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов | - |
| 4.6.4 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | - |
| 4.6.5 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | - |
| 4.6.6 | Герметичность, для трубопроводной арматуры | - |
| 4.6.7 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | - |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | 3-я, переменный ток, 220-230 В, 50 Гц, 2,5 кВт |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | 50Гц, +/- 2% |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | 220 В, +/- 10% |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | 1,4-2,5 кВт |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | Особые требования не предъявляются |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Каскад управляется автоматизированной системой управления. |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Требования к классу/степени автоматизации | Каскад управляется автоматизированной системой управления, включающий сервер управления и рабочее место оператора. |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Должны быть определены: основные принципы и методы контроля и определения (расчета) МХ ИК; МХ ИК, нормируемые или определяемые расчетом; МХ ИК, определяемые экспериментальным или расчетно-экспериментальным способом; номенклатура МВИ; номенклатура методик калибровки (поверки) ИК; номенклатура СИ и ИК, подлежащих калибровке, поверке, недоступных для метрологического обслуживания через межповерочный интервал, переведенных в разряд индикаторов; номенклатура эталонов и поверочного (калибровочного) оборудования; требуемые помещения для поверки (калибровки) и ремонта СИ; требуемая дополнительная численность персонала отдела метрологии с учетом ввода в эксплуатацию системы. |
| 4.9.3 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Метрологическое обеспечение (МО) осуществляется в соответствии с ФЗ-102, ГОСТ Р 8.565-96, ГОСТ Р 8.596-2002, СТО 1.1.1.01.0678-2007, требованиями НП-082-07 и других нормативных документов МО должно носить комплексный характер, охватывать все этапы жизненного цикла СКУ и включать метрологическую экспертизу (МЭ) технической документации на СКУ. Первичная и периодическая калибровка должна проводиться с использованием средств встроенного контроля МХ ИК системы, обеспечивающих автоматизированную и бездемонтажную калибровку (при возможности). В процессе эксплуатации ПТК СКУ должна обеспечиваться возможность проверки метрологических характеристик функциональных модулей в лабораторных условиях с использованием специализированного стенда. |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | Паспорт на экстрактор, инструкция к системе управления каскадом, паспорта на насосное оборудование. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Не предъявляются |
| 4.10.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Не предъявляются |
| 4.10.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | Все материалы, запасные части, специальные инструменты и приспособления, необходимые для монтажа должны быть новые, не бывшие в употреблении. |
| 4.10.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта | - |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | На изделии должен быть промаркирован порядковый номер изделия в каскаде. Порядковый номер изделия в каскаде наносится химически стойким маркером на верхней крышке приводного электродвигателя и на боковой поверхности корпуса экстрактора. Обозначение и заводской номер изделия маркируется на этикетке из самоклеющейся полимерной плёнки. Этикетка закрепляется на боковой поверхности электродвигателя экстрактора |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировки товара. Маркировка товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Поставляемый товар, как серийная продукция должен описываться маркой и моделью, с цифро-буквенным обозначением. |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Условия хранения изделия должны быть не ниже 1 (Л) по ГОСТ 15150 – в закрытых отапливаемых помещениях, с температурным диапазоном +5…+400С, относительной влажностью не более 80%. |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | Упаковывание и консервацию изделия проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 для условий хранения и транспортирования. Для уменьшения внешних нагрузок при транспортировании изделие в обязательном порядке транспортируется в индивидуальной упаковке, с обязательным заполнением пустот вспененным упаковочным материалом (поролоном). Крепление упакованного изделия в транспорте должно исключать самопроизвольное перемещение при любых транспортных нагрузках. |
| 4.12.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | Предельная масса брутто единицы – до 100 кг. |
| 4.12.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Сопроводительные документы на все комплектующие лабораторной установки поставляются в отдельной папке. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Оборудование поставляется комплектно и должно обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Прием оборудования производится на основании Акта приема-передачи оборудования. Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр передается в бухгалтерию организации-получателя/заказчика, второй – организации-поставщику/подрядчику. Акт приема-передачи оборудования – составляется после передачи оборудования и проведения пуско-наладочных работ и инструктажа. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | 1) инструкция по выполнению технологических операций 2) инструкция контроля технологических операций 3) инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности 4) спецификация оборудования |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Транспортировка частей каскада осуществляется силами Поставщика |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке |  |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | - |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | Погрузка и выгрузка частей каскада осуществляется за счет Поставщика без привлечения специальных погрузочных и такелажных приспособления. Разгрузку оборудования производить под навесом исключив воздействие осадков на узлы и комплекты оборудования |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Установление каскада в помещении лаборатории (температура 15 – 30 оС, давление атмосферное, и пр.). |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении |  |
| 7.3 | Условия складирования |  |
| 7.4 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации |  |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | - |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня поставки потребителю, но не более 1000 часов непрерывной наработки. Ремонт изделия и его ТО в течение гарантийного срока должен осуществляться производителем или его официальным представителем. |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | - |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Возможность замены экстракторов, насосов. Перенастройка автоматизированной системы управления при изменении составных частей каскада – числа экстракторов в экстракционной, промывной, реэкстракционной частях. |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | Поставщик в помещении Заказчика должен обеспечить монтаж отдельных частей каскада в единый комплекс – экстракционную установку, готовую к эксплуатации, включая подключение к сети электроснабжения, автоматизации, системам канализации и трубопроводов; проводит наладку и испытание оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу |  |
| 10.3 | Требование при необходимости предоставления услуг по наладке |  |
| 10.4 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |
| 10.5 | Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | Установка (каскад) должна быть создана из экологически чистых, безопасных для жизни человека материалов. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | Установка и ее комплектующие не должны содержать радиоактивных веществ и/или ионизирующего излучения. Уровень вибрации и шума должен соответствовать санитарно-техническим нормам. |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 |  |
| 12.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам |  |
| 12.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией |  |
| 12.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы |  |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 13.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Комплект технической документации, техническое задание, паспорт на экстрактор. Техническая документация на каскад в составе: 1) пояснительная записка 2) чертежи (общего вида) 3) схемы в соответствии с ГОСТ 2.701-84 (обвязки оборудования) 4) инструкция по выполнению технологических операций 5) инструкция контроля технологических операций 6) инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности 7) спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС | - |
| 13.3 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции | - |
| 13.4 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 | - |

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Снабжение каскада автоматизированной системой управления. Оборудование поставляется комплектно. Оборудование поставляется новым, производства 2014г. Оборудование не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Оборудование поставляется в упакованном виде, исключающем возможность порчи, повреждения его при перевозке и хранении, при условии выполнения требований к условиям перевозки и хранения, нанесенным маркировкой на упаковке. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | Экстракционный каскад – 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 1 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | в течение 14 календарных дней |
| 15.4 | Монтаж, пуско - наладка Товара (оборудования) и инструктаж пользованию и эксплуатации Товаром (оборудованием) персонала Покупателя | в течение 45 календарных дней |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Техническая документация, инструкция по работе каскада.

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик передает Заказчику Инструкцию по работе на оборудовании, проводит инструктаж специалистов Заказчика.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТФЭ | политетрафторэтилен |
| 2 | МХ | Метрологические характеристики |
| 3 | ИК | Измерительный канал |
| 4 | СИ | Средства измерения |
| 5 | МВИ | Методика выполнения измерений |
| 6 | МО | Метрологическое обеспечение |
| 7 | СКУ | Система контроля и управления |
| 8 | ПТК | Программно-технический комплекс |