ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский электромеханический завод»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

оптико-эмиссионного анализатора химического состава    металлов и сплавов

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

	№
	Наименование
	Кол-во 

шт.

	1
	PMI-MASTER в комплектации UVR или аналог (или эквивалент)
Портативный многоосновный оптико-эмиссионный 

анализатор химического состава металлов и сплавов. 

Модель с отключающимся сменным датчиком. 

Версия, адаптированная для России. 

Копия сертификата Госстандарта РФ 

Копия методики метрологической поверки. 

Свидетельство о поверке спектрометра. 

Обязательные  требования к анализатору:

- Спектрометр с оптической системой по схеме Пашена-Рунге.

- Фокальное расстояние  350 мм.

- Датчик - 14 CCD (ПЗС) линеек  по 2048 чувствительных элемента. - Дифракционная голографическая решетка 3000 штрихов на 1 мм.

- Рабочий диапазон длин волн - непрерывный спектр в диапазоне  от 160 до 420 нм.

- Анализ C, S, P от 0.005%

- Оптическое разрешение 6 нм.

- Дисперсия в первом порядке 0,9 нм/мм.

- Система автоматического профилирования линий при каждом измерении

- Система  спектрометра не должна содержать систем дополнительной термостабилизации и требовать постоянного продува аргоном

- Спектрометр должен быть устойчивым к значительным колебаниям температур, вибрациям.

- Система обтекания электрода аргоном JetStream  должна  обеспечивать возможность анализа неровных и маленьких образцов (например стержней до 2-х мм. в диаметре) без использования специальных адаптеров. 

- Расход аргона должен обеспечивать проведение не менее 3000 измерений с помощью стандартного 40л баллона.

- Спектрометр должен включать в себя станцию обработки результатов на базе процессора Intel Pentium и осуществлять контроль параметров измерений и состояния, а также выполнение приложений с помощью управляющего русскоязычного программного обеспечения.

- Спектрометр должен комплектоваться руководством по эксплуатации на русском языке 

- Спектрометр должен обеспечивать многоматричный анализ металлов и сплавов на основе железа, меди, алюминия, никеля, титана.

 
	1

	2
	Станция управления спектрометром на базе встроенного промышленного компьютера.
	1

	3
	Датчик UV-PRO для PMI-MASTER UVR-PRO. Длина 

кабеля 4 м. 
	1

	4
	Дополнительный элемент для датчика UV-PRO UV-PRO для  анализа S, P.
	1

	5
	Дополнительный датчик AS для работы в режимах 

Дуга/Искра. Длина кабеля 4 м.
	1

	6
	Встроенная плата управления питанием. 


	1

	7
	Программное обеспечение Windows /XP/2000 на 

русском языке.
	1

	8
	Пакет управляющего программного обеспечения 

WASLAB на русском языке 

для быстрой идентификации марок, анализа 

металлов и сплавов, сохранения данных анализа, 

генерации отчетов, создания марочников сталей и 

сплавов.
	1

	9
	Стандартный комплект расходных материалов и 

принадлежностей. 
	1

	10
	Регулятор давления. 
	1

	11
	Тележка для транспортировки спектрометра и 

размещения баллона. С батареей. Вольтаж 110 или 

230 В на выбор. 
	1

	12
	Батарея для питания спектрометра в полевых 

условиях без тележки. Заряд от 110 или 230 В на 

выбор.
	1

	13
	Комплект для питания анализатора от сети без 

тележки. 110 или 230 В на выбор
	1

	14
	Аналитическая линия элемента 

Согласно стандартной аналитической программе для 

каждой измеряемой основы.
	1

	15
	Матрица для измерения сплавов на Fe- основе. 

Включается как глобальная калибровка для определения практически любого сплава на железной основе, так и набор калибровок для анализа углеродистых и низколегированных сталей, Cr-Ni сталей, Инструментальных сталей, Mn-сталей. 

Комплект рекалибровочных образцов №E-0327 


	1

	16
	Матрица для измерения сплавов Al, Cu, Ti, Ni - основе
	4

	17
	Аргон газообразный высокой чистоты 99,998% 40л


	1


Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.
�
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ФГУП УЭМЗ


А.В. Максимов_______________


 «___» __________ 2012 года�
�
 








1
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку оптико-эмиссионного анализатора химического состава    металлов и сплавов

Том 2 «Техническая часть»


