Приложение № 1

к договору № ____________

от «___» _________ 2014 г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	/Должность руководителя Исполнителя/
	Заместитель генерального директора

ОАО «НИИЭФА» -

директор НТЦ «Синтез»

	___________________ /Ф.И.О./
«_____»_______________2014 г.

М.П.
	___________________ В.А. Беляков

«_____»   __________  2014 г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на опытно-конструкторскую работу по теме:
«Разработка и изготовление автоматизированной вихретоковой установки для объектов ИТЭР».

ИТЭР - №
1265-14
2014 год

1. Наименование и область применения.

«Разработка и изготовление автоматизированной вихретоковой установки для объектов ИТЭР».
Автоматизированная вихретоковая установка (АВУ) предназначена для выполнения операционных и сдаточных процедур неразрушающего контроля (НК) сварных швов резистивных элементов (РЭ) при опытном и серийном изготовлении резисторов  для коммутирующей аппаратуры электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы интернационального термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

Основанием для выполнения работ являются:

- Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2014г.;

- договор № 202  – Синтез/14 от «17» марта 2014 г., заключенный между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР - Центр») и ОАО «НИИЭФА» на выполнение НИОКР по теме «Разработка, опытное изготовление, испытания и поставка опытных образцов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглощающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2014-2016 гг. ». 

Заказчик: Открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (ОАО «НИИЭФА»).

Исполнитель –

Сроки выполнения работы:

Начало работ –  с даты подписания договора, окончание работ – 01.10.2015 г.  

2. Цель и задачи работы.

2.1. Цель и задачи работы

Цель: Разработать, изготовить, поставить, выполнить монтажные и пусконаладочные работы АВУ, обеспечивающей контроль качества сварных швов резисторов для двух типов РЭ коммутирующей аппаратуры в соответствии с разработанными процедурами вихретокового контроля (ВТК). 

Автоматизированная вихретоковая установка для объектов ИТЭР разрабатывается впервые. Назначение разработки – создание системы (аппаратуры и методики) для процедуры контроля в производственном цикле изготовления РЭ, отвечающей требованиям ИТЭР к качеству сварных швов, определяемых технической спецификацией на изготовление резисторов.

2.2. Обоснование:  Резисторы коммутирующей аппаратуры предназначены для аварийного вывода энергии из магнитной системы ИТЭР. Два типа РЭ представляют собой секции, изготовленные из нержавеющей и ферромагнитной стали,  сваренные из пластин толщиной 1 мм, сходные по конфигурации шва, различающиеся материалом, общими габаритами, расположением швов в пространстве, количеством и длиной сварных швов в изделии. Все сварные соединения РЭ подлежат неразрушающему контролю, и должны соответствовать определенным требованиям качества.
2.3. Назначение: АВУ предназначается  для автоматизированного контроля сварных швов при изготовлении РЭ коммутирующей аппаратуры ИТЭР в соответствии технической спецификации:
· 4.1.P3.RF.01 – Техническая спецификация на разработку, изготовление и испытания коммутирующей аппаратуры ИТЭР.
2.4. Стадийность

Этап 1. Разработка технических предложений.

Исполнитель проводит анализ возможных путей решения организации вихретокового контроля РЭ. Исполнитель разрабатывает технические предложения на комплектацию и компоновку АВУ.

Работа 1 этапа заканчивается:

· Передачей Исполнителем Заказчику промежуточного отчета; 
· Передачей технических предложений на изготовление АВУ.

Этап 2. Разработка технического проекта. Разработка, изготовление и аттестация эталонных (настроечных) образцов (СОП). Разработка и изготовление вихретоковых преобразователей (ВТП) и сканирующей насадки.

Исполнитель разрабатывает техническую документацию на АВУ, которая содержит окончательные проектные решения по установке. Разработка технического проекта на автоматизированную установку осуществляется в соответствии с Комплексом стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34 серии).

Разработка и изготовление ВТП заключается в изготовлении специальных миниатюрных преобразователей в сканирующей насадке для контроля сварных соединений РЭ. Количество ВТП не менее двух. Изготовленные ВТП паспортизируется. 

Для изготовления СОП Заказчик передает Исполнителю опытные образцы автоматизированной сварки РЭ из стали 08Ю и стали 321 / 08Х18Н10Т, общей длиной сварки не менее 2 метров каждого типа, длина каждого отдельного образца не менее 300 мм.  
Исполнитель изготавливает два настроечных СОПа по одному для каждого типа РЭ. Изготовленные СОПы аттестуются и паспортизуются.  Типы и размеры калибровочных отражателей устанавливаются в процессе отработки методики и утверждаются у Заказчика. 

Работа 2 этапа заканчивается:

· Передачей Исполнителем Заказчику промежуточного отчета;
· Согласованием у Заказчика разработанного технического проекта;
· Изготовлением и предъявлением Заказчику двух ВТП с оснасткой;
· Изготовлением и предъявлением Заказчику двух типов аттестованных СОП (из стали 08Ю и стали 321 / 08Х18Н10Т).

Этап 3. Разработка процедуры контроля (проект методики). 

Методика ВТК на разработанной и изготовленной АВУ должна обеспечить автоматизированный 100% контроль сварных соединений РЭ с обнаружением естественных дефектов (пункт 5.1), соответствующих калибровочным отражателям в специально разработанном и изготовленном СОП.

Тип и размеры калибровочных отражателей устанавливаются во время отработки методики. Выбор калибровочных отражателей должен обеспечить гарантийное обнаружение неполного проплавления и дефектов типа трещин в объеме глубиной до 1мм в сварном шве РЭ.
В течении 3 этапа составляется процедура контроля (проект методики), которая в дальнейшем  по результатам экспериментальных работ формируется в методику контроля. 

Разработанная методика контроля сварных швов РЭ оформляется в формате  Программ и Методик Заказчика в соответствии требований ГОСТ 2.105, с учетом требований Technical Specification на изготовление коммутационного оборудования ИТЭР. Методика предоставляется Заказчику на русском и английском языках, в бумажном и электронном виде на CD/DVD-диске вместе со сдачей АВУ.
Работа 3 этапа заканчивается:

· Передачей Исполнителем Заказчику промежуточного отчета, включающего описание процедуры контроля (проект методики);

Этап 4. Разработка и изготовление  электронного оборудования, сборочных узлов механики АВУ. Разработка программного обеспечения (ПО) для управления АВУ. Сборка, наладка и сдача Заказчику АВУ контроля сварных швов РЭ. Разработка инструкции по правилам безопасности при эксплуатации АВУ.
Работа по разработке и изготовлению электронного оборудования заключается в изготовлении специализированного вихретокового дефектоскопа с возможностями  обработки, визуализации и архивирования результатов контроля и электронных блоков с соответствующим  ПО для управления АВУ.

Работа по разработке и изготовлению сборочных узлов механики заключается в изготовлении прочного устройства для размещения ОК и его позиционирования.
     Сборка, наладка и сдача Исполнителем Заказчику на территории Заказчика АВУ контроля сварных швов РЭ коммутирующей аппаратуры ИТЭР заключается в проверке работоспособности АВУ путем сканирования полномасштабных образцов РЭ с получением автоматически сформированных протоколов контроля. Образцы предоставляются Заказчиком. Проверка работоспособности АВУ проводится минимум на двух РЭ.

Работа 4 этапа заканчивается передачей Исполнителем Заказчику:

· Итоговый отчет;

· АВУ контроля РЭ с соответствующей эксплуатационной документацией

(руководство по эксплуатации с описанием работы, паспорт на АВУ); 

· Инструкции по правилам безопасности при эксплуатации АВУ контроля РЭ на русском языке в бумажном и электроном виде;

· ВТП (2 шт.) в специальной сканирующей насадке и паспорта на ВТП.

· СОПы (2 шт) и паспорта на СОПы;

· Методика вихретокового контроля сварных швов РЭ на английском и русском языке в бумажном и электронном виде.

3. Описание работ. Исходные данные по объектам контроля.
3.1. Перед началом работ Исполнитель должен предоставить сведения, подтверждающие наличие у Исполнителя сервисной базы для возможности изготовления АВУ и выполнения наладочных, ремонтных и эксплуатационных работ.
3.2. АВУ должна быть адаптирована к надлежащим объектам контроля, в соответствии чертежей  на изделия, предъявляемых Исполнителю Заказчиком. Вместе с АВУ должен быть предоставлен и передан паспорт на АВУ, на комплектующие компоненты, с указанием всех параметров установки.

3.3. Основные параметры АВУ приведены в таблице:
	Наименование параметра
	Величина параметра

	1. Напряжение питающей сети                                                                  
	220 В (±10 %)

	2. Количество фаз питающей сети
	3

	3. Частота питающей сети
	50 Гц

	4. Потребляемая мощность установки 
	Не более 2 кВт

	5. Габариты компьютерного шкафа (стойки), ВхШхГ
	Не более 200х80х80 см

	6. Источник бесперебойного питания с потребляемой мощностью 
	Не более 1 кВт


	7. Вихретоковый дефектоскоп - количество каналов  
	Не менее 1

	8. Высокопроизводительный компьютер с дисковым RAID-массивом
	

	8.1 Тип процессора:
	Intel Core i5 (или аналог)

	8.2 Частота процессора:
	не менее 3000 МГц

	8.3 Объём оперативной памяти:
	не менее 4 Гб

	8.4 Объём дискового накопителя:
	не менее 1 Гб, 

уровень RAID-10

	9. Принтер лазерный, цветной
	Формат печати А-4


3.1. Объектами контроля (ОК) являются торцевые сварные соединения пластин РЭ, выполненные однопроходной аргонодуговой сваркой на автоматизированной сварочной установке в соответствии с КД на РЭ.  РЭ представляют собой секции, изготовленные из нержавеющей или ферромагнитной стали,  сваренные из пластин толщиной 1мм, сходные по конфигурации шва, различающиеся материалом, общими габаритами, расположением  швов в пространстве, количеством и длиной сварных швов в изделии.
3.2. Габариты объектов контроля (в диапазоне): 

АВУ предназначена для полного цикла процедуры ВТК сварных соединений пластин в двух типах РЭ:
· Тип РЭ /5 модификаций, обозначения CS1, CS2, CS3, PF1, PF6/ - из нержавеющей стали  марки 321/08Х18Н10Т

· Тип РЭ /1 модификация, обозначение TF/ - из ферромагнитной стали марки  08Ю.
Общие габариты объектов, подлежащих автоматизированному ВТК:
· Тип РЭ изготовленные из нержавеющей стали (Сталь 321/08Х18Н10Т). 
· Максимальные габариты (с учетом оснастки): ВхШхД – 750х540х2500 мм;

· Вес – не более 1000 кг (с оснасткой);
· Внешний вид объекта контроля показан на рис. 1.

[image: image1.jpg]



Рис. 1. Внешний вид РЭ из нержавеющей стали 
(вид сбоку в сварочной оснастке; торцевые сварные швы).
· Тип РЭ,  изготовленный из ферромагнитной стали (Сталь 08Ю), “Кубик”

· Максимальные габариты (с учетом оснастки): ВхШхД – 750х640х770 мм;

· Вес – не более 1000 кг (с оснасткой)
· Внешний вид объекта контроля показан на рис. 2.

[image: image2.jpg](Bapusie whsl ~72 wm. o

CBapusie whel ~72 wm.





Рис. 2. Внешний вид РЭ из ферромагнитной стали (“Кубик”)

3.3. Вид шва
В каждом РЭ все сварные соединения пластин подлежат ВТК.


Область контроля каждого торцевого сварного шва в РЭ:

· Сварной шов вдоль линии соединения пластин (№ 1);
· Зона подлежащая ВТК, обозначена и пронумерована на рис. 3, как область шва -1 на глубину 1мм.
[image: image3.jpg]



Рис. 3. Сечение шва. Области контроля на сварном шве РЭ. 

1 –  область  шва; 
Конфигурация сварных соединений РЭ показана на рис. 4.
· Тип РЭ изготовленные из нержавеющей стали (Сталь 321/08Х18Н10Т). 
· Максимальная длина одного сварного соединения 210 мм;

· Общее количество соединений на одном  РЭ – от 122 до 146 штук.
· Тип РЭ,  изготовленный из ферромагнитной стали (Сталь 08Ю), “Кубик”

· Максимальная длина одного сварного соединения 650 мм;

· Общее количество соединений на одном  РЭ (не более) – 146 штук.
[image: image4.jpg]U

!
¢(’“;'; =
=

|

=

©




Рис. 4. Конфигурация сварных швов.

3.4. Качество поверхности.

Состояние поверхности на момент контроля:

· РЭ должен быть предъявлен к ВТК спустя 24 часа после сварки;

· РЭ должен быть предъявлен к ВТК после проведения процедуры визуального контроля;

· На поверхности сварных швов РЭ допускаются небольшие наплывы, в случае, если они не являются помехой для проведения и оценки качества по результатам ВТК.

· Конкретные требования к качеству поверхности сварных швов РЭ уточняются и согласуются с Заказчиком в ходе выполнения разработки.

4. Требования к техническим результатам работы.

4.1. Требования к функциональным характеристикам.
4.1.1. Методика и аппаратура вихретокового контроля РЭ должна определять в сварном шве РЭ с учетом реального состояния поверхности шва естественные дефекты, эквивалентные соответствующим калибровочным искусственным отражателям в специально разработанном и изготовленном СОП.

Выбор калибровочных отражателей должен обеспечить гарантийное обнаружение в сварном шве РЭ неполного проплавления и дефектов типа трещин в объеме глубиной до 1мм шва.

Тип и размеры калибровочных отражателей устанавливаются во время отработки методики. Искусственный отражатель, имитирующий неполное проплавление шва (менее чем на глубину 1мм), согласовывается с Заказчиком.

4.1.2. АВУ контроля должна обеспечить в течение одной рабочей смены полный цикл контроля, как минимум, одного РЭ. Целесообразно контролировать в текущую смену РЭ, изготовленный на сутки ранее.

Полный цикл контроля одного РЭ включает в себя следующие операции:

· Доставку ОК – РЭ – от сварочного робота до АВУ контроля и требуемое размещение ОК на специальной разработанной прочной подставке. Для осуществления данных операций  может быть использован мостовой кран, грузоподъемностью до 5 т;
· Установка ОК непосредственно под сканерную систему АВУ и совмещение ОК по угловому положению в горизонтальной (или вертикальной) плоскости с рамой сканера;
· Настройка (калибровка) АВУ по соответствующему СОП;

· Процесс последовательного сканирования всех сварных соединений РЭ и сбор данных; 

· Сохранение результатов проведённого сканирования сварных соединений;

· Создание результатов контроля (дефектограмм сварных швов). При необходимости, работа с дефектограммами в постпроцессинговом режиме. Формирование и вывод на печать протокола вихретокового контроля сварных швов РЭ по форме согласованной с Заказчиком.
4.1.3. Время проведения процедуры автоматизированного вихретокового контроля одного РЭ не более 180 минут.
4.2. Требования к конструкции.
АВУ должна содержать следующие основные компоненты: 

· Прочное устройство для размещения объекта контроля и его позиционирования;

· Устройства позиционирования для точного и надежного управления  положением объект – преобразователь;

· Сменные сканирующие насадки с соответствующими миниатюрными вихретоковыми преобразователями (ВТП);

· Специальный компьютерный шкаф (стойка), с размещёнными в нём промышленным высокопроизводительным компьютером, вихретоковым дефектоскопом, цветным лазерным принтером, ИБП, электронными блоками управления сканерной системы;

· Программное обеспечение (ПО) для записи, анализа и документирования результатов проведенного контроля.

Размещение всех составных узлов АВУ контроля – компактное, в производственном помещении, занимает площадь не более 25 м2.  
4.3. Требования надёжности


4.3.1. АВУ должна быть рассчитана на непрерывную бесперебойную работу в течении 12 часов, 250 дней в году при воздействии на неё внешних факторов, возникающих в сухом, закрытом, отапливаемом помещении, в климатических условиях, соответствующих исполнению УХЛ4 по ГОСТ15150-70.


4.3.2. Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев, после сдачи АВУ в эксплуатацию.
4.4. Требования безопасности

4.4.1. АВУ должна быть укомплектована стандартными устройствами безопасности для защиты оператора и объекта контроля от повреждений.
4.4.2. АВУ должна быть сдана в эксплуатацию с учетом следующих требований:

· «Правил устройства электроустановок потребителей»;

· «Правила технической эксплуатации установок потребителей»;

· «Руководство по эксплуатации»;

· Поставщика по монтажу.

5. Требования к качеству.


5.1. Требования к дефектам подлежащим обнаружению.
· Проверяется качество сварного шва РЭ в объеме шва глубиной 1мм.
· Должны выявляться дефекты типов: неполный провар сварного шва на глубину 1мм; трещины, выходящие на поверхность;

· Не допускается: наличие неполного провара сварного шва на глубину менее 1мм;

· Не допускается: наличие трещин на поверхности шва;
· Дефекты типов: неполный провар и трещины регламентируются в отношении к установленному в процессе работы калибровочному искусственному отражателю.

5.2. Внедрение результатов работы.
         В результате выполнения данной ОКР будет разработана и изготовлена АВУ для проведения процедур контроля объектов ИТЭР, выполненных автоматизированной аргонодуговой сваркой.

5.3. Используемая нормативная документация

· ГОСТ 26697 - «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы магнитные и вихретоковые. Общие технические требования»;
· ГОСТ 23048 - «Контроль неразрушающий. Преобразователи вихретоковые. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р ИСО 5817-2009 Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением (исключая лучевые способы сварки). Уровни качества.
6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Требования и условия к природоохранным мерам и мероприятиям отсутствуют.
7. Требования к сроку выполнения работ

Сроки выполнения работы:

Начало работ –  с даты подписания договора, окончание работ – 01.10.2015 г.  

8. Требования к разрабатываемой документации.
8.1. Методическая и эксплуатационная документация АВУ должна быть разработана в соответствии с требованиями ЕСКД.
8.2. Технические предложения разрабатываются и оформляются в соответствии требований ГОСТ 2.118.
8.3. Технический проект на АВУ разрабатывается в соответствии с Комплексом стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34 серии).
8.4. Отчет выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.
8.5. Методика (процедура)  контроля оформляется в формате Программ и Методик в соответствии требований ГОСТ 2.105 и с учетом требований технических спецификации на изготовление коммутирующей аппаратуры, и передается на русском и английском языках, в бумажном и электронном виде.
9. Требования к обеспечению качества.
9.1. Исполнитель работ - организация (поставщик) -  который будет разрабатывать, изготавливать и поставлять данное оборудование, методику контроля и сопутствующую документацию, должен иметь разрешение на осуществление деятельности по техническому обслуживанию систем ВТК промышленных объектов, разработке методик ВТК, выдаче заключений о состоянии объектов и рекомендации по эксплуатации.

9.2. Соответствие АВУ нормативно-технической документации подтверждается соответствующей документацией (руководством по эксплуатации с описанием работы, паспортом на АВУ); 

9.2. Срок эксплуатации АВУ: не менее 10 лет.

9.3. Срок устранения неполадок: не более 21 рабочего дня.
10. Порядок приемки и рассмотрения ОКР.
10.1. Порядок рассмотрения и приемки результатов.

Приемка АВУ осуществляется на территории Заказчика персоналом Заказчика в присутствии Исполнителя, после проведения полного цикла контроля каждого из  двух типов РЭ, подлежащих контролю на данной установке. Объекты контроля предоставляются Заказчиком.
Исполнитель обязан провести обучение персонала Заказчика с выдачей сертификата, дающего право на эксплуатацию АВУ.
Сдача-приемка  каждого этапа работы  осуществляется  на  основании  двустороннего  подписания  акта сдачи-приемки  выполненных  работ,  который  оформляется  после  предъявления исполнителем  отчетных  документов,  и  проверки  соответствия  представленных  отчетных документов требованиям, установленным в настоящем ТЗ.
11. Требования отчетности. 
11.1. Отчетные материалы

11.1.1. Первый этап заканчивается передачей Заказчику от Исполнителя:

· промежуточного отчета; 

· технических предложений на изготовление АВУ.

11.1.2. Второй этап заканчивается передачей Заказчику от Исполнителя:
· промежуточного отчета;
· технического проекта;
11.1.3. Третий этап заканчивается передачей Заказчику от Исполнителя:

· промежуточного отчета с описанием проекта методики;

11.1.4. Четвёртый этап заканчивается передачей Заказчику от Исполнителя:

· Итогового отчета;

· АВУ контроля РЭ с соответствующей эксплуатационной документацией

( руководство по эксплуатации с описанием работы, паспорт на АВУ); 

· Инструкции по правилам безопасности при эксплуатации АВУ контроля РЭ;

· ВТП (2 шт.) в специальной сканирующей насадке и паспорта на ВТП.

· СОПы (2 шт) и паспорта на СОПы;

· Методика вихретокового контроля сварных швов РЭ 

11.2. Формат отчетной документации

По окончанию работ Заказчику должен быть передан комплект всех отчётных материалов

по 1 экземпляру в бумажном и электронном виде на русском и английском языках.
12. Особые условия.
Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.  Тема несекретная. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.

13. Перечень принятых сокращений.

	Сокращение
	Расшифровка сокращения
	Где применено сокращение

	АВУ
	Автоматизированная вихретоковая установка
	

	РЭ
	Резистивный элемент
	

	СОП
	Стандартный образец предприятия
	

	ВТК
	Вихретоковый контроль
	

	ВТП
	Вихретоковый преобразователь
	

	ТЗ
	Техническое задание
	

	ПО
	Программное обеспечение
	

	НК
	Неразрушающий контроль
	


	
	От Заказчика

	
	Начальник БИ-1
______________ А.Г. Рошаль 

«___»__________2014 г.

Ведущий инженер договора БИ-1
__________С.И. Дашкина

«___»__________2014 г.

Начальник АЛ-8,
научный руководитель работ

___________ Гурьева Т.М

«___»__________2014 г.

Нач. испытательного стенда,
ответственный за тему

_________ Пантелеев М.А. 

«___»__________2014 г.

Зам. начальника НТО «Т»

__________Ю.А. Константинов

«___»__________2014 г.

Начальник НИТЛНБ

___________П. Ю. Чайка

«___»__________2014 г.




Приложение № 2

к договору №______________

от _________________2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения ОКР по теме:

«Разработка и изготовление автоматизированной вихретоковой установки
для объектов ИТЭР».
	№№ этапов
	Содержание выполняемых работ
	Результаты работы.

Отчетность
	Сроки выполнения работ по этапу

Начало-

Окончание
	Общая 

стоимость

в руб.

	1
	Разработка технических предложений
	В соответствии п. 11.1.1, 8.4., 8.2:

Промежуточный отчет; Технические предложения 
	Дата вступления в силу договора –01.09.14
	

	2
	Разработка технического проекта. Разработка и изготовление СОП (2шт). Разработка и изготовление ВТП (2шт).
	В соответствии п. 11.1.2, 8.4., 8.3.:

Промежуточный отчет; Технический проект. 
	02.09.14 –25.11.14
	

	3
	Разработка проекта методики контроля.
	В соответствии п. 11.1.3, 8.4:

Промежуточный отчет 
	26 11.14 –

01.04.15
	

	4
	Разработка и изготовление  электронного оборудования, сборочных узлов механики, ПО для управления АВУ и документации. Сборка, наладка и сдача Заказчику АВУ контроля сварных швов РЭ.
	В соответствии п. 11.1.4, 8.4., 8.1., 8.5.:

Итоговый отчет; 

Оборудование АВУ; 
Эксплуатационно-техническая документация

ВТП – 2шт;

СОПы – 2 шт.

Методику контроля.
	02.04.15 –

01.10.15
	

	Итого
	

	Сдача приемка работ по каждому этапу оформляется двусторонним актом.


	Исполнитель

/Наименование Исполнителя/

/Должность руководителя/

____________________ /Ф.И.О./

«_____» ________________ 2014 г.

м.п.
	Заказчик

ОАО «НИИЭФА»
Заместитель генерального директора – директор НТЦ «Синтез»
__________________ В.А. Беляков

«____»_________________ 2014 г.
м.п.


