Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку дозиметра-радиометра и измерителя сигнализатора поискового для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ДОЗИМЕТРА-РАДИОМЕТРА И ИЗМЕРИТЕЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА ПОИСКОВОГО ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

Подраздел 3.4. Требования к комплектности

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка дозиметра-радиометра и измерителя сигнализатора поискового для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или аналог) в комплекте с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-04 – 1 комплект.

- Измеритель сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА (или аналог) – 1 комплект.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, работоспособными, выпуска не ранее  2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

436210.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Дозиметр-радиометр предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений, плотности потока альфа- и бета- частиц с загрязненных территорий, измерения плотности потока нейтронов.

2. Измеритель сигнализатор поисковый предназначен для обнаружения источников гамма- излучения, оценки мощности дозы гамма- излучения.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

| Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или аналог) в комплекте с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-04 |  |
| --- | --- |
| диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,1 ÷ 105 мин-1·см-2; |
| диапазон регистрируемых энергий альфа-частиц | 3 ÷ 7 МэВ; |
| диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 0,1 ÷ 5·105 мин-1·см-2; |
| диапазон регистрируемых энергий бета-частиц | 0,155 ÷ 3,5 МэВ; |
| диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 |
| диапазон регистрируемых энергий | 0,015 ÷ 3,0 МэВ |
| Измеритель сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА (или аналог) |  |
| детектор – сцинтиллятор | CsI (TI) |
| чувствительность (по Cs-137) | не менее 100 (имп./с.)/ (мкЗв·ч-1) |
| диапазон измерения мощности дозы | 0,05 ÷ 40 мкЗв·ч-1 |
| диапазон регистрируемых энергий | 0,033 ÷ 3,0 МэВ |
| время измерения | 0,25 сек |
| диапазон температур с сигнализацией | - 300С ÷ + 500С |
| диапазон температур с индикацией результатов на ЖКИ | - 150С ÷ + 500С |
| габаритные размеры, масса | 92х57х32 мм, 0,25 кг |

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или аналог) в комплекте с блоками детектирования БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-04:

- Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, не должен превышать норм СТБ ЕН 55022-2006 для оборудования класс В;

- Прибор должен быть устойчив к электростатическим разрядам и соответствовать требованиям СТБ МЭК 61000-4-2-200 – испытательному оборудованию 3 по контактному разряду и критерию качества функционирования «А»;

- Прибор должен быть устойчив к радиочастотному электромагнитному полю и соответствовать требованиям СТБ ГОСТ Р51317.4.3-2001 степени жесткости испытания «2» и критерию качества функционирования «А».

Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный

ИСП-РМ1401МА (или аналог):

- Прибор прочен: к многократным ударным воздействиям с ускорением 100 м/с2, воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 35 Гц с ускорением, к падению на бетонный пол с высоты не более 0,7м, к воздействию постоянных и переменных магнитных полей напряженностью 400А/м, к воздействию электростатических разрядов 8кВ, к воздействию радиочастотных электромагнитных полей от 80 до 1000 МГц, 800 до 960 МГц, 1,4 до 2,0 ГГц;

- Степень защиты корпуса прибора (пыленепроницаемость, защита от водяных струй) по ГОСТ 14254-96.

Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

- Дозиметр-радиометр: питание от аккумуляторов, сети общего назначения с частотой переменного тока (50±1) Гц и напряжением 220В или + 12 В. Время работы от аккумуляторов 24 ч.

- Измеритель сигнализатор поисковый: от 1 элемента типа АА. Время непрерывной работы с одним комплектом элементов – 1000 ч.

Подраздел 3.4. Требования к комплектности

| Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или аналог) – 1 комплект |  |
| --- | --- |
| Блок обработки информации БОИ | 1 шт. |
| Блок детектирования БДПА-01 | 1 шт. |
| Блок детектирования БДПБ-01 | 1 шт. |
| Блок детектирования БДКГ-04 | 1 шт. |
| Сетевой адаптер | 1 шт. |
| Ремень плечевой | 1 шт. |
| Ремень поясной | 1 шт. |
| Футляр (дипломат) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Кабель для подключения БОИ к ПК и ПО | 1 шт. |
| Штанга телескопическая (1,7 м) | 1 шт. |
| Держатель для крепления на штанге | 1 шт. |
| Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный ИСП-РМ1401МА (или аналог) – 1 комплект: |  |
| Клипса для ношения прибора на поясе | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка поставляемых приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 маркировка грузов, ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции, ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

Предупредительные знаки и надписи должны быть нанесены на транспортную тару.

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка должна обеспечивать герметичность приборов и не допускать попадания на них пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и др. вредных примесей.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

- б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

- в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- г)	товарную накладную и счета-фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

Полностью укомплектованное оборудование отправляется в собранном виде в упаковке с учётом требований ГОСТ 23170-78.

Товар в упакованном виде допускает транспортирование в закрытых транспортных средствах любого наземного вида транспорта и в отапливаемых герметизированных отсеках самолета при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С, относительной влажности до 100% при температуре 40°С.

Упакованный Товар должен быть закреплен в транспортном средстве. Размещение и крепление в транспортном средстве упакованного Товара должно обеспечит его устойчивое положение, исключающее возможность ударов о стенки транспортного средства.

Положение транспортной тары с Товаром при транспортировании должно соответствовать предупредительным знакам и надписями на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Эксплуатируемые приборы должны храниться на складе в упаковке предприятия изготовителя при температур окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.

Приборы без упаковки должны храниться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относительной  влажности не более 80% при температуре 25°С.

Содержание пыли, кислот, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещениях, где хранятся приборы, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1, ГОСТ15150-69.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставленный товар – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи товара.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В случае нарушения целостности герметичного контейнера детектора на основе кристаллов натрия йодистого активированного таллием, детектор подлежит запаиванию в полиэтиленовый пакет и возврату заводу изготовителю детекторов для утилизации и обезвреживания токсичного соединения.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара:

- - измеритель сигнализатора поисковый (1 комплект) -  г. Саратов, ул. Верхняя, д.17 (Саратовское отделение филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО");

- дозиметр-радиометр (1 комплект) –  г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7 (Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Дата начала поставки товара –  дата подписания договора;

дата окончания поставки товара – не позднее 20 декабря 2013 года.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 2 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | БОИ | Блок обработки информации |
| 5 | ПК | Персональный компьютер |
| 6 | ПО | Программное обеспечение |