«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка промышленных преобразователей

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Промышленные преобразователи ИТ-2512 или эквивалент Производитель ООО «Измерительная техника» г. Москва или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям (раздел 4).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

421522

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар будет применяться для измерения электродвижущей силы (ЭДС) первичных измерительных преобразователей, применяемых для потенциомет-рических измерений, преобразования измеренной величины в значение показателя активности ионов водорода (pH), а также индикации величины ЭДС или значения pH на встроенном дисплее.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор будет эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях: - температура окружающей среды - от +5 °С до +50 °С; - относительная влажность - не более 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; - атмосферное давление - от 86 до 106.7 кПа; - вибрация мест крепления - амплитуда 0.1 мм, частота не более 25 Гц ; - напряженность внешнего магнитного поля - не более 400 А/м ;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм – не более 150×120×120 |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| 1. ЭДС первичных измерительных преобразователей (режим mV), мВ: от минус 3000 до плюс 2000, дискретность 1. 2. Показатель активности ионов водорода (режим pH), рН: от минус 2 до плюс 16, дискретность 0,01. 3. Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности преобразователей по показаниям на дисплее: ±0,02 рН – в режиме рН; ±2 мВ – в режиме mV 4. Питание закупаемого прибора: от источника постоянного тока напряжением от 12В при нулевом сопротивлении в цепи питания до 36В при сопротивлении питания равном 1100 Ом и выходной мощностью не менее 3 Вт. 5.Величина электрического тока, потребляемого закупаемым товаром – не более 25 мА. 6. Закупаемый товар обеспечивает преобразование величины рН или ЭДС в аналоговый выходной сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80 от 4 до 20 мА для нагрузок с суммарным сопротивлением от нуля при напряжении питания 12В до 1100 Ом при напряжении питания 36В. 7.Аналоговый сигнал имеет линейную зависимость от величин рН и ЭДС. 8. Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности в режиме mV по выходному сигналу для ширины поддиапазона: поддиапазон 100 мВ – 2,0 %; поддиапазон 150 мВ – 1,5 %; поддиапазон 200 мВ – 1,0 %; поддиапазон 250 мВ – 1,0 %; поддиапазон 500 мВ – 0,5 %; поддиапазон 1000 мВ – 0,2 %; поддиапазон 1500 мВ – 0,2 %; поддиапазон 2000 мВ – 0,1 % 9.Нестабильность показаний на дисплее преобразователей и аналогового выходного сигнала преобразователей в течении 24 ч. непрерывной работы (исключая время прогрева) не превышает предела допускаемого значения основной погрешности. 10. Дополнительные погрешности преобразователей по показаниям на дисплее, вызванные: а) изменением температуры окружающего воздуха от 5 0С до 50 0С на каждые 10 0С от номинального значения 20 0С – не более одного предела допускаемого значения основной приведенной погрешности; б) изменением сопротивления в цепи измерительного электрода на каждые 500 Мом от 0 до 1000 Мом – не более 0,5 предела допускаемого значения основной приведенной погрешности. 11. Дополнительная погрешность преобразователей по аналоговому выходному сигналу, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от 5 0С до 50 0С на каждые 10 0С от номинального значения 20 0С – не более одного предела допускаемого значения основной приведенной погрешности. 12.Возможность совместной работы с ПЭВМ, связь при помощи кодировки сигнала методом частотного сдвига (FSK) с НART-протоколом управления. 13.Время прогрева преобразователей – не более 15 мин. 14.Входное сопротивление составляет – не менее 10 11 Ом. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Средняя наработка на отказ преобразователей с учетом технического обслуживания, регламентируемого эксплуатационной документацией для нормальных условий (от +5 °С до +50 °С;), 20000 ч. Гарантийный срок эксплуатации –не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Средний срок службы закупаемого товара – 10 лет. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка завода изготовителя |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 сентября 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товарные накладные, паспорт, свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Промышленные преобразователи ИТ-2512 или эквивалент-9 штук. Срок поставки – 30 сентября 2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме технического задания в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50