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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	 Рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава Альфа-2000 или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2007 года, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Требуемый к закупке товар предназначен для  точного и быстрого элементного анализа металлов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава Альфа-2000 или эквивалент должен соответствовать условиям работы: температура эксплуатации от  -30 до +50 0С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса закупаемого прибора должна составлять  не более 1,6 кг.                                         


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требуемый к закупке товар должен обеспечить быстрый и качественный анализ элементов от Ti(22) до Pu(94); определять содержание  одновременно не менее 25 элементов в любых черных и цветных металлах и сплавах: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Cd, Hf, W, Ta, Re, Pb, Sn, Bi, Sb, Au, Ag, Pt, Pd, Являться портативным прибором вес не более 1.6 кг. в сборе; умещаться в руке; иметь автономный источник питания – обеспечивающий не менее 6 часов работы без подзарядки. Не требовать отбора образцов и их подготовки. Не требовать калибровки для различных материалов. Не требовать расходных материалов. Время анализа не более  3-15 секунд после начала анализа. Выводить  химический состав и марку металла по ГОСТу  на цветной экран встроенного компьютера и хранить в его памяти.  Нижние граница обнаружения не хуже 0,01%, верхний предел – 100%, относительная аппаратная погрешность не хуже 4%. Напряжение на рентгеновской трубке не более 40 кВ, мощность не менее 4 Вт, максимальная сила тока не менее 100 мкА.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого товара. 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание: сетевой  адаптер.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить эксплутационный документ, руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о поверке на переносной портативный рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», техническое описание. Все перечисленные документы должны быть предоставлены на русском языке.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка осуществляется по адресу пл. Бондаренко 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на закупаемый товар.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Закупаемый товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности в течение гарантийных сроков при условии погрузки/разгрузки кранами, автопогрузчиками и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Поставщик несёт ответственность за сохранность товара при надлежащей погрузке/разгрузке и транспортировке.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ
	Поставщик должен гарантировать работоспособность закупаемого товара при соблюдении условий транспортирования, монтажа, хранения и эксплуатации оборудования на срок не менее 14 месяцев со дня поставки товара покупателю.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
	Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, изложенным в документации изготовителя.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	30.04.2014г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не устанавливаются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Не предусмотрено


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным, в настоящем техническом задании техническим требованиям (Раздел 4).



Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16
