ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вакуумных систем

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Мембранная химически стойкая вакуумная система – 15 шт.

Данная химическая вакуумная система должна обладать широким диапазоном применений, включая вакуумирование, упаривание и откачку газов и паров в лабораториях химического, биологического и фармацевтического профиля. Система должна предусматривать возможность использования с роторными испарителями, вакуумными концентраторами и вакуум-сушильными шкафами. Сепаратор на входе (АК) должен быть изготовлен из стекла с полимерным покрытием, предназначен для защиты насоса от попадания частицы и капель жидкости. Компактный конденсатор паров (EK) должен обеспечивать практически полную регенерацию растворителей, предотвращая загрязнение окружающей среды.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Число цилиндров/ступеней | 4 /3 |
| Макс. производительность при 50 Гц | Не менее 3,4 м3/ч |
| Предельный вакуум (абс.) | Не хуже 1,5 мбар |
| Пред. вакуум (абс.) с газовым балластом | Не хуже 3 мбар |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | 10 – 40°C |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | -10 – 60°C |
| Макс. давление выход (абс.) | Не ниже 1,1 бар |
| Входное соединение (IN) | Штуцер DN 10 мм |
| Соединение на выходе (EX) | Штуцер DN 10 мм |
| Подкл. хладагента | 2 х штуцер DN 6-8 мм |
| Ном. мощность двигателя | Не более 250 Вт |
| Скорость при 50 Гц | Не выше 1500 мин.-1 |
| Электропитание, | 220-230 В |
| Степень защиты | Не ниже IP 40 |
| Габариты (ДxШxВ) | Не более 326 x 243 x 402 мм |
| Вес | Не более 17.3 кг |
| Ресурс мембран (расходные материалы) | Не менее 10000 рабочих часов |
| Материал мембран | ПТФЭ/витон армированный стекловолокном |
| Материал рабочих камер | Полифторированный хим. стойкий пластик армированный металлом |
| Передача вращения от двигателя на рабочие цилиндры | Через жесткий вал |
| уровень шума при 50 Гц | Не более 45 дБ |
| Комплектация |  |
| Сепаратор на входе для защиты насоса от попадания частицы и капель | Наличие |
| Конденсатор выхлопных паров на выходе, обеспечивающий практически полную регенерацию растворителей, предотвращая загрязнение окружающей среды | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |