ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЗОТОП»

(ОАО «В/О ИЗОТОП»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ___________Спасский Д.А. 09 августа 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора на создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на изотопном комплексе Базы (АСКРО)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2011

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система радиационного контроля многоканальная в комплекте, поз. 1.1 - 1.17 | Система должна быть предназначена для непрерывных измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучени, объемной активности (ОА) радиоактивных альфа- и бета-излучающих аэрозолей в местах установки блоков детектирования и воздухозаборников в диапазоне энергий: - гамма-излучения от 0,05 до 3,00 МэВ - альфа - частиц аэрозолей от 3 до 8 МэВ - бета - частиц аэрозолей от 0,1 до 3,0 МэВ Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный. Технические средства (ТС) нижнего уровня должны обеспечивать: - наблюдение за радиационной обстановкой по каждому измерительному каналу (ИК); - контроль работоспособности измерительных каналов; - формирование предупредительной и аварийной сигнализации. ТС нижнего уровня должны обеспечивать выдачу на рабочую станцию оператора и в АСРК предприятия следующих параметров: - радиационную обстановку по каждому измерительному каналу; - тип измерительного устройства; - значения уставок; - предупредительную и аварийную сигнализацию; - сигнализацию о неисправности оборудования измерительных каналов. ТС системы должны обеспечивать «горячую» замену оборудования и поверку всех измерительных каналов без прекращения работы системы. Технические средства системы должны обеспечивать хранение пороговых уставок и параметров блоков детектирования в энергонезависимой перепрограммируемой памяти. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Блок детектирования БДМГ-101 или эквивалент | Технические характеристики - Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ. - Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения 10-4 Зв·ч-1 до 200 Зв·ч-1. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения 15%. - Энергетическая зависимость дозиметров относительно радионуклида Cs137 (662 кэВ) ±25 %. - Максимально допустимое значение МЭД 1000 Зв·ч-1. - Время установления рабочего режима не более 5 мин. - Время непрерывной работы – не менее 24ч., без ограничения количества включений/выключений. - Нестабильность показаний за 8 ч непрерывной работы относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени ±10 %. - Блок детектирования должен иметь возможность передавать во внешний информационный канал связи значение измеренной величины, оценку её статистической неопределённости и данные самодиагностики в соответствии с протоколом DiBus, используя интерфейсы RS-485. - Напряжение питания – 12 В постоянного тока, потребляемый ток не более 50мА. - Рабочие условия эксплуатации: - диапазон температур от минус 30 °С до плюс 60 °С; - значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84 кПа до 0,2 МПа. - По сейсмостойкости дозиметры относятся к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевого уровня. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметров от проникновения твердых предметов и воды, IP65 по ГОСТ 14254-96. - По влиянию на безопасность дозиметры относятся к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОБП-88/97. - По устойчивости к воздействию электромагнитных помех дозиметры соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. - По эмиссии индустриальных радиопомех дозиметры соответствуют нормам, установленным ГОСТ Р 51318.22-99 для оборудования класса А. - По степени защиты от поражения электрическим током дозиметры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. - По противопожарным свойствам дозиметры соответствуют ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. - Дозиметры стойки к воздействию дезактивирующих растворов: - борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3•5H2O) – 10 г, вода дистиллированная - 1 л; - тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любое синтетическое моющее средство) – 10 ÷ 20 г/л в воде; - 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте. - Масса: - МИК 1 кг; - МЭ 1 кг; - Габаритные размеры не более (диаметр х длина): - МИК Ø85×190 мм; - МЭ Ø85×190 мм; - Сертификация в системе сертификации ОИТ. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Дозиметр гамма излучения с возможностью передачи данных по интерфейсу RS-485 ДБГ-С11Д или эквивалент | Технические характеристики - Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ. - Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения от 0,1 мкЗв·ч-1 до 10 мЗв·ч-1. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч - (15+1/Н) %, где Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв/ч; в диапазоне от 1 мкЗв·ч-1 до 10 Зв/ч ±15%. - Энергетическая зависимость дозиметров относительно радионуклида Cs137 (662 кэВ) ±25 %. - Время установления рабочего режима не более 1 мин. - Время непрерывной работы – не менее 24ч., без ограничения количества включений/выключений. - Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени ±10 %. - Дозиметр должен иметь возможность передавать во внешний информационный канал связи значение измеренной величины, оценку её статистической неопределённости и данные самодиагностики в соответствии с протоколом DiBus, используя интерфейсы RS-485, USB. - Напряжение питания – 12 В постоянного тока, потребляемый ток не более 50мА. - Рабочие условия эксплуатации: - диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С; - значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа. - пределы дополнительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения: - при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений ±10 %; - при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С ±10 %. - дозиметр должен быть устойчив к кратковременным, в течение 5 мин, перегрузкам гамма-излучения с МАЭД 100 Зв/ч. - По сейсмостойкости дозиметры относятся к категории II по НП-031-01 и соответствуют требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевого уровня. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками дозиметров от проникновения твердых предметов и воды, IP65 по ГОСТ 14254-96. - По влиянию на безопасность дозиметры относятся к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОБП-88/97. - По устойчивости к воздействию электромагнитных помех дозиметры соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. - По эмиссии индустриальных радиопомех дозиметры соответствуют нормам, установленным ГОСТ Р 51318.22-99 для оборудования класса А. - По степени защиты от поражения электрическим током дозиметры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. - По противопожарным свойствам дозиметры соответствуют ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. - Дозиметры стойки к воздействию дезактивирующих растворов: - борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3•5H2O) – 10 г, вода дистиллированная - 1 л; - тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любое синтетическое моющее средство) – 10 ÷ 20 г/л в воде; - 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте. - Масса дозиметра не более 0,70 кг. - Габаритные размеры не более (диаметр х длина) 68 х 179 мм. - Сертификация в системе сертификации ОИТ | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 27 |
|  | Блок обработки и передачи информации БОП-1М или эквивалент | Технические характеристики - Количество одновременно подключаемых к БОП блоков детектирования – не менее 4, устройств звуковой и световой сигнализации -1. - Должен обеспечить обработку информации, поступающей от блоков детектирования и передачу данных в информационную сеть. - Выдача сигналов превышения порогов на встроенные звуковой и светодиодные сигнализаторы и на выносные блоки аварийной сигнализации. - Выдача и прием дискретных управляющих сигналов (типа «сухой контакт») - Режим работы – непрерывный, круглосуточный. - Электропитание: от сети переменного тока напряжением 220 (+10%, -15%) В с частотой питающей сети 50Гц ±1 Гц. - Блок обеспечивает электропитание блоков детектирования постоянным напряжением +(12±1,2) В и током потребления не более 50 мА. - Потребляемая мощность не более 50 ВА. - Значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации блока в рабочем состоянии: - диапазон температур: с функционированием звукового сигнала от минус 30 до + 50 °С, без функционирования звукового сигнала от минус 40 до + 50 °С; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов. - Степень защиты блока не ниже IP65. - Связь с оборудованием верхнего уровня по интерфейсу Ethernet. - По влиянию на безопасность блок относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97 - Блок устойчив к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. - Блок сохраняет работоспособность при воздействии фонового гамма-излучения 10 Зв в течение 10 мин. - По степени защиты от поражения электрическим током блок относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. - По противопожарным свойствам блок соответствует ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. - Блок стоек к воздействию дезактивирующих растворов: - борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3•5H2O) – 10 г, вода дистиллированная до 1 л; - тринатрийфосфат, гексаметафосфат натрия или любое синтетическое моющее средство – 10-20 г/л в воде; - 5% раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов. - Масса блока не более 5 кг. - Габаритные размеры не более 298х220х114 мм. - Сертификация в системе сертификации ОИТ. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 5 |
|  | Блок аварийной сигнализации БАС-1с или эквивалент | Технические характеристики - Обеспечение включение/выключение световой и звуковой сигнализации при приёме соответствующих команд от внешнего технического средства - Параметры входных/выходных сигналов и цифровой линии связи должны соответствовать стандарту TIA/EIA-485-А. - Плата управления блока должна обеспечивать обмен данными по линии связи на базе интерфейса RS-485 (протокол обмена DiBus). По соответствующим запросам от ведущего устройства блок выдает ответные посылки в адрес мастера и переходит в одно из состояний характеризующееся включением/ выключением световых индикаторов и звуковой сигнализации. - Блок аварийной сигнализации обеспечивает выдачу следующих комбинаций световых сигналов: - красный мигающий световой сигнал со звуковым сигналом для аварийной сигнализации; - желтый мигающий световой сигнал со звуковым сигналом для предупредительной сигнализации; - постоянный зеленый сигнал без звукового сопровождения для сигнализации о нормальной радиационной обстановке. - Сетевой адрес блока задается на предприятии-изготовителе и может быть выдан блоком по соответствующему запросу управляющего устройства. - Встроенная энергонезависимая память позволяет сохранять настройки платы управления и состояние блока, после отключения и повторного включения электропитания. - сила света сигнальных элементов на расстоянии 1 м от блока при напряжении электропитания 220 В: - цвет зеленый непрерывный 0,45(±15 %) кд; - цвет жёлтый импульсный 1200(±10%) кд; - цвет красный импульсный 250(±10%) кд; - Частота звукового сигнала от 1000 до 4000 Гц. - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, от 70 до 100 дБА. - Режим работы – непрерывный, круглосуточный. - Электропитание: от сети переменного тока напряжением 220 (+10%, -15%) В с частотой питающей сети (501) Гц. - Мощность, потребляемая блоком не более 40 ВА. - Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С; - предельное значение относительной влажности 95 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. - Степень защиты не ниже IP65. - Обмен данными по линии связи на базе интерфейса RS-485. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP65. - Блок устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. - По сейсмостойкости блок относится к категории III по НП-031-01 и соответствует требованиям РД 25-818: по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевой отметки. - По влиянию на безопасность блок относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. - По электромагнитной совместимости блок относится к элементам нормальной эксплуатации, важным для безопасности по группе III, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. - По степени защиты от поражения электрическим током блок относится к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75. - По противопожарным свойствам блок соответствует ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. - Блок стоек к воздействию дезактивирующих растворов: - борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, триосульфат натрия (Na2S2O3•5H2O) – 10 г, вода дистиллированная до 1 л; - тринатрийфосфат, гексаметафосфат натрия или любые синтетические моющие средства – 10-20 г/л в воде; - 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов и контактов. - Габаритные размеры блока не более 109х166х466 мм. - Масса блока не более 1,8 кг. - Блок не содержит драгоценных материалов. - Сертификация в системе сертификации ОИТ. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 12 |
|  | Клеммная коробка КК-3 или эквивалент | Назначение: Коммутация четырех линий связи; Технические характеристики: Габаритные размеры, масса не более 125×102×57 мм, 0,3 кг. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 28 |
|  | Кабель FTP 4х2х0,5 cat 5-e или эквивалент | - Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2; - Класс пожарной безопасности СМ; - Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581; - Экраанированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный - Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности; - Внешняя оболочка: поливинилхлорид; - Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм; - Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм; - Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,4 ± 0,2 мм; - Толщина внешней оболочки: 0,4 мм; - Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля; - Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н; - Удлинение жилы: не менее 14%; - Растягивающее усилие: 92 H4 - Прочность на разрыв: 400 H; - Рабочая температура: –20°C – +75°C; - Вес 1 км кабеля: 36,1 кг | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 2 |
|  | Розетка кабельная ОНЦ-БС-1-10/14-Р12-1-В или эквивалент | - Серия: ОНЦ-БС; - Функциональное назначение розетка; - Способ монтажа пайка на кабель; - Форма контактов прямые; - Количество контактов 10; - Материал корпуса металл; - Материал изолятора карболит; - Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000; - Покрытие контактов серебро; - Сопротивление контактов не более,Ом 0.005; - Рабочий ток, 3А; - Максимальное напряжение не более, 250 В; - Рабочая температура,от минус 60до плюс 85 °С. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 47 |
|  | Разъем RG-45, с колпачком или эквивалент | - 8-контактный разъём RG-45 под витую пару, 5-й категории | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 7 |
|  | Патч-корд, длина 2 м или эквивалент | - Отрезок провода витая пара (UTP) с обжатыми на его концах вилками RJ-45; может использоваться для соединения концентратора и сетевой карты компьютера; - Материал медь. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 2 |
|  | Установка для измерения параметров воздушного потока многоканальная УППВМ или эквивалент | Установка предназначена для измерения скорости воздушного потока, температуры и влажности в мерном сечении воздухопровода и определения объёмного расхода воздуха в вентиляционных системах и системах выброса. Состав установки: - блок обработки и передачи данных БОП-1с; - блок сопряжения первичного преобразователя БСПП-1ст; - первичный преобразователь ПП-ст; - кабель сопряжения - 1 шт; - кабель ПП-ст (длина 10 м) - 1 шт Технические характеристики измерительного канала скорости воздушного потока: - Диапазон измерений скорости воздушного потока от 1,0 до 20,0 м/с; - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости воздушного потока ±(0,1+0,1·V) м/с; - Время установления рабочего режима ИК ПП-ст 1 мин; - Напряжение питания технических средств ИК ПП-ст +12±2 В; - Степень защиты - БСПП-1ст IP65; - ПП-ст IP54. - Габаритные размеры ТС ИК ПП-ст: - БСПП-1ст 125×155×73 мм; - ПП-ст 60×38×136 мм. - Масса технических средств ТС ИК ПП-ст: - БСПП-1ст 0,7 кг; - ПП-ст 0,15 кг. Технические характеристики измерительного канала температуры и влажности: - Диапазон измерений температуры рабочей среды от 0 до + 80 °С; - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры ±0,4 °С; - Диапазон измерений относительной влажности от 10 до 95 %; - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности ±3 %; - Степень защиты - БСПП-1тв IP65; - ИПТВ-056 IP54. - Габаритные размеры ТС ИК ПП-ст: - БСПП-1тв 125×155×73 мм; - ИПТВ-056 333×100×60 мм. - Масса технических средств ТС ИК ПП-ст: - БСПП-1тв 0,7 кг; - ИПТВ-056 0,7 кг. Блок обработки и передачи данных БОП-1с обеспечивает: - Сбор, обработку данных полученных с ИК, хранение и передачу обработанных данных во внешние информационные каналы связи Ethernet; - Контроль работоспособности и технического состояния ТС установки; - Электропитание блока осуще-ствляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; - Масса блока 8,0 кг; - Габаритные размеры 233×280×111 мм; - Степень защиты IP65; - Время установления рабочего режима 1 мин.; Установка обеспечивает определение объёмного расхода воздуха и передачу измеренных данных во внешний информационный канал; Пределы допускаемой относительной погрешности определения расхода воздуха при скорости воздуха не менее 3 м/с ±15 %; Установка обеспечивает перепрограммирование постоянных запоминающих устройств ТС ИК при изменении параметров; Время установления рабочего режима установки 1 мин; Диапазон рабочих температур: - БСПП-1ст (1тв) от минус 10 до +50 °С; - БОП-1с от минус 10 до + 50 °С; - ПП-ст от минус 30 до +100 °С; - рабочей части ИПТВ-056 от 0 до +100 °С; - электронной части ИПТВ-056 от минус 10 до +50 °С. По влиянию на безопасность установка относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. Сертификация в системе сертификации ОИТ. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ в комплекте с насосным блоком БН-01 или эквивалент | Установка должна выполнять: - непрерывные измерения объемной активности альфа- и бета-излучающих нуклидов, содержащихся в виде аэрозолей в воздухе; - индикацию эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn в воздухе помещений. - автоматическое покадровое движение ленты в соответствии с уставками: по мере запыленности ленты или накопления активности на ленте. Технические характеристики 1. Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения от 3,0 до 8,0 МэВ. 2. Энергетический диапазон регистрации бета- излучения от 0,1 до 3,0 МэВ. 3. Диапазон измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными: - альфа-излучающими нуклидами от 1,0•10-2 до 2,0•105 Бк/м3; - бета-излучающими нуклидами от 1,0•10-1 до 2,0•106 Бк/м3. 4. Диапазон индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn от 1,0 до 2,0•105 Бк/м3. 5. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: 1) объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,0•10-2 до 1,0 Бк/м3 - ±50 %, - в диапазоне измерений от 1,0 до 2,0•105 Бк/м3 - ±20 %; 2) объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,0•10-1 до 10 Бк/м3 - ±50 %, - в диапазоне измерений от 10 до 1,0•106 Бк/м3 - ±20 %; 6. Время установления рабочего режима не более 10 мин. 7. Нестабильность показаний установки за 24 ч непрерывной работы не превышает ±15% от среднего значения показаний за этот промежуток времени. 8. Установка должна обеспечивать автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона и собственного фона детекторов. 9. Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации установки в рабочем состоянии: - диапазон рабочих температур от минус 10 до 50 °С; - предельное значение относительной влажности 95 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С. 10. Мощность, потребляемая установкой не более 75 ВА. 11. Установка должна обеспечить звуковую и световую сигнализацию о превышении установленных порогов и передачу этой информации на АРМ оператора. 12. Наличие выхода типа «сухой контакт». 13. Установка должна обеспечивать управление электромагнитными клапанами при работе с внешней магистралью пробоотбора. 14. Установка сохраняет работоспособность при воздействии фонового гамма-излучения с мощностью амбиентного эквивалента дозы не более 0,01 мЗв•ч-1 и имеет пределы дополнительной погрешности не более 50 % во всём диапазоне измерений объёмной активности. 15. По влиянию на безопасность установка относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97. 16. Установка устойчива к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. 17. По помехоэмиссии установка удовлетворяет нормам, установленным ГОСТ Р 51318.22-2006 для оборудования класса А. 18. По степени защиты от поражения электрическим током установка относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 19. По противопожарным свойствам установка соответствует ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 год-1. 20. Установка стойка к воздействию дезактивирующих растворов: - борная кислота (Н3ВО3) – 16г, тиосульфат натрия (Na2S2O3•5H2O) – 10 г, вода дистиллированная до 1 л; - тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любые синтетические моющие средства) – 10 ÷ 20 г/л в воде; - 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов и контактов. 21. Установка должна обеспечивать возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование. 22. Напряжение питания 220 (+10%, -15%) В, при частоте питающей сети 50Гц ±1 Гц. 23. Габаритные размеры установки не более 396×260×302 мм. 24. Масса установки не более 16 кг. 25. Сертификация в системе сертификации ОИТ. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Устройство детектирования УДМН-100 | Устройства предназначены для измерений мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного. Устройства имеют возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивают доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-422 или RS-485 (протокол обмена DiBUS) и могут работать как автономно, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Технические характеристики: - Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения от 0,025 эВ до 10,0 МэВ; - Диапазон измерений МАЭД нейтронного излучения от 1*10-7 до 1*10-1 Зв·ч-1; - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД нейтронного излучения ±25 %; - Время установления рабочего режима не превышает 1 мин; - Время непрерывной работы 24 ч.; - Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени не превышает ±10 %; - Напряжение питания постоянного тока 24 ±12 В; - Потребляемый ток при номинальном напряжении питания 24 В не более 50 мА; - Устройства обеспечивают выдачу кодов самодиагностики и текущей измерительной информации во внешнюю информационную сеть, поддерживающую интерфейсы RS-422 или RS-485 (протокол обмена DiBUS). - Рабочие условия эксплуатации: - диапазон температур от минус 40 до + 50 °С; - предельное значение относительной влажности98 % при +35 С; - атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками устройств от проникновения IP65; Габаритные размеры: - блока детектирования БДМН-100 с замедлителем 428×258×347 мм; - блока сопряжения 80×64×176 мм: Масса: - блока детектирования БДМН-100 с замедлителем 11,5 кг.; - блока сопряжения 0,8 кг. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | программно-технический комплекс верхнего уровня | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) - 2 шт. Характеристики: Процессор: не хуже Intel Core2Duo; ОЗУ: не менее 2 ГБ; ПЗУ: не менее 500 ГБ; LAN: Ethernet 10/100/1000; Видеоконтроллер: встроенный; Аудиоконтроллер: встроенный; DVD±RW; Цветной монитор с диагональю видимой части 17"; мышь, клавиатура, колонки. Лазерный принтер. Сервер – 1 шт. Характеристики не хуже: HP ProLiant ML 110 G5 в составе: CPU: Intel E3110(XeonDC 3.0 GHz или аналог); Memory: 2 GB не менее PC6400(800 МГц); HDD: RAID-0,1,0+1 2x750GB 7.2k NHP MDL SATA 1yWty; LAN: 2xEthernet 100/1000; DVD±RW; Операционная система: Microsoft Windows 2003 Server rus 5lic; Прикладное программное обеспечение верхнего уровня (далее – ППО ВУ) предназначено для выполнения следующих задач: 1) сбор, обработка, хранение и отображение на мониторе центрального пульта СРК значений измеряемых параметров радиационной обстановки; 2) обеспечение цветовой и звуковой сигнализации на рабочем месте оператора СРК в случае превышения измеряемыми параметрами программно задаваемых уставок (контрольных уровней); 3) отображение состояния устройств (исправно/неисправно), контроль работоспособности измерительных каналов с идентификацией типа устройства, вывод информации о типе нарушения (в объеме, определяемом диагностическими возможностями технических средств); 4) обработка, хранение и отображение измерительной информации в виде графиков изменения величин во времени (трендов) и таблиц. 5) обработка, хранение и отображение событий (привязанных к измерительным каналам), происходящих в системе (неисправности, потери связи, превышения уставок); 6) формирование отчета по измеренным значениям для каждого выбранного устройства (точки контроля) за указанный промежуток времени. Для хранения архивной информации на компьютере «Сервер» используется СУБД Oracle. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Ippon Smart power pro 2000 или эквивалент | Технические характеристики - Входное напряжение, частота 220 В ±25 %, 47-63 Гц. - Выходное напряжение (при работе от батарей), частота 220 В ±5 % 50 Гц ±5 %. - Автоматический регулятор напряжения 1 повышающая ступень и 1 понижающая ступень. - Выходная мощность 1000 ВА / 600 Ватт. - Форма выходного сигнала: Аппроксимированная синусоида. - Время переключения на батарею 3 мс. - Время работы от батареи не менее 5 минут при максимальной нагрузке. - Функция запуска оборудования без подключения к электросети. - Тип, напряжение и емкость батареи: не обслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная батарея, 24 В, два аккумулятора 12 В 7,2 Ач. - Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой 4 часа. - Индикаторы: 6 светодиодов. - Звуковая сигнализация: «Резервный режим», «Батареи разрядились», «Перегрузка». - Самодиагностика: автоматическая диагностика при работе. - Защита от импульсов 320 Дж, 2 мс. - Защита по входу автоматический предохранитель. - Защита от короткого замыкания по выходу. - Автоматическое отключение при перегрузке. - Защита телефонии: фильтр RJ-11. - Интерфейс RS-232, USB. - Мониторинг: программное обеспечение WinPower2004. - Размеры Ш×Д×В, вес не более 140×368×180 мм, 6,5 кг. - Выходные разъемы 4×IEC320. - Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от устройства <40 Дб. - Условия работы: влажность 0—95% температура от 0 до +40°C. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Коммутатор Ethernet Allied Telesin AT-FS716L 16*10/100Base-TX или эквивалент | Технические характеристики - Среда передачи Ethernet 100BaseTX. - Категория 5 НВП. - Скорость передачи до 100 Мбит/сек. - Длина сегмента до 100 м. - Скорость передачи до 10 Мбит/сек. - Интерфейсы: 16 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45 (полный дуплекс) (базовый порт) - Электропитание: внутренний блок питания - 100 / 240В (переменный ток). - Габариты (Высота Х Ширина Х Глубина), вес не более 25,0 x 3,6 x 11,6 см, 0,9 кг. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Ноутбук | Экран: не менее 12"; HDD: не менее 40GB; Memory: не менее 1GB; LAN: не менее Ethernet 10/100; DVD±RW, контроллер RS-232 (встроенный или внешний, совместимый с моделью ноутбука): не менее 1 порта, USB: не менее 2.0, не менее 3 портов. Предустановленное ПО: - Microsoft Windows XP Professionsl SP3 rus; - Microsoft Office Basic Rus OEM; | Не менее 12 месяцев с даты приемки на складе Покупателя | 1 |
|  | Информационное табло «Импульс-715-D4S-ER2-RS485» или эквивалент | - Электронное табло (далее табло) предназначено для формирования и отображения цифровой информации в семисегментном коде. - Электронное табло предназначено для эксплуатации в уличных условиях при температуре окружающей среды -40…+50 С. - Питание табло осуществляется от электрической сети переменного тока напряжением 220 В (+-10%) и частотой 50 Гц. - Табло служит для отображения цифровой информации, принимаемой от управляющего устройства через интерфейс связи RS-485, - Высота светящихся знаков для данного табло составляет 150 мм; - Тип индикаторов – суперяркие светодиоды красного цвета яркостью не менее 2,5Кд; - Количество сторон табло – 1; - Максимальная потребляемая мощность табло составляет не более 50 Вт; - Габаритные размеры табло составляют 815*250*80 мм; - Масса табло составляет не более 5 кг. | Не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты приемки на складе Покупателя | 1 |