УТВЕРЖДАЮ:

Президент 

АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

подпись

«_____»  апреля 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№ 7291/7 н/П-15 «Поставка комплекта оборудования для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей для нужд 

АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Нижний Новгород

2015 год
Техническое задание 

на поставку бесконтактного прибора для измерения температуры поверхности тел для Курского филиала  АО «НИАЭП».
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционный проект «Механизация…»

	2
	Цель
	Комплектование, приобретение и поставка приборов для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Комплект для проверки соосности валов и проверки плоскостности поверхностей

	
	3.2 Количество 
	1 комплект
	

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обеспечение надлежащего выполнения договоров на выполнение входного контроля оборудования и тепло-монтажных работ на объектах строительного комплекса энергоблоков Курской АЭС-2, заключенных между АО «НИАЭП» и субподрядными организациями в части обеспечения соответствия качества, выполняемых подрядными организациями работ требованиям проектной и нормативной документации, получения информации об отклонениях от норм качества проводимых работ с выдачей заключения для нужд Заказчика.

Проведение контроля качества центровки вылов насосов горизонтального и вертикального исполнения, центровки диафрагм турбин, подшипников, центровки шкивов, правильности выставления проточной части турбины и технологического оборудования на основания и фундаменты. Проверка прямолинейности направляющих машин, станин, рельсовых направляющих, проверка плоскостности станин и фундаментов машин. Проверка плоскостности фланцевых соединений.
Оценка реального соответствия информации по результатам контрольных замеров.

Получение данных для принятия решений по устранению выявленных несоответствий при выполнении строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.




	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	№ п/п

Наименование  оборудования

Марка оборудования

Технические характеристики

Кол-во

Цена за ед.  с НДС

Сумма с НДС

 Место поставки

Срок поставки, год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Приспособление для выверки шкивов
Fixturlaser PAT или аналог
Технические характеристики

Материал корпуса
алюминий

Рабочая температура
0оС…+40оС

Влажность воздуха 
10%...90%

Вес 


340 г
Размеры

61х77х61 мм

Класс защиты корпуса 
IP65
питание 

2хLR03(AAA) 


1,5 В на модуль

Время работы

20 ч

Расстояние между 
шкивами
            50 мм…6000 мм

Лазер 


2 класс

Угол измерения

90о
Длина волны лазера 
630…675 нм

Мощность лазера
<1мВт
Точность

0.5 мм или 0.2о
Диаметр шкивов        от 75 мм и больше

Ширина паза ремня
6 мм…40 мм

Кейс 
Материал 

АБС пластик

Размер


250х180х80 мм
Гарантия

2 года
Заводской протокол калибровки, 

Первичная поверка прибора

Внесен в государственный Реестр Средств измерений РФ и допущен к применению в РФ
1 комп.
Курская
АЭС

2015г

2
Прибор для центровки валов и выверки геометрии машин и центровки турбин
Fixturlaser XA или аналог
Технические характеристики

Температура хранения -20оС…+70оС

Кейс 
Материал 

АБС пластик

Герметизация 
защита от пыли и воды

Размер

            460х365х185 мм
Дисплейный блок

Материал корпуса 
анодированный 
алюминий и ударопрочный 
пластик АВС с покрытием из 
ТПЭ резины

Рабочая температура
0оС…+40оС
Влажность воздуха 
10%...90%

Вес


1.5 кг

Размеры 

244х188х55 мм

Класс защиты корпуса 
IP65
Процессор

Intel X-Scale, 


400Мгц

Память


64 Mb
Флеш-память

128Mb
Дисплей 
         цветной TFT-LCD
Размер дисплея

6.4”



 (131х98 мм)
Разрешающая способность 
дисплея


VGA 640х480
Глубина цвета

262000 цветов

Устройство ввода 
6.4” сенсорный 

экран с покрытием из 

полиэстера

Внешний интерфейс 
2RS-485



             1 USB ведущий,




1.5/12 Mbps,




OHCIv1.0



1 USB подчин.




12 Mbps



1 Enternet 


10/100 DaseT 


RJ45



Bluetooth ClassI
Источник питания 
литий-ионовый 


аккумулятор

Время работы 

20 часов

Индикатор состояния работы блока и уровня зарядки

Измерительные блоки

Материал корпуса 
анодированный 
алюминий и ударопрочный 
пластик АВС с покрытием из 
ТПЭ резины

Рабочая температура
0оС…+50оС
Влажность воздуха 
10%...90%

Вес


186 г

Размеры 

79х77х33 мм

Класс защиты корпуса 
IP65

Лазерное излучение 
диодный лазер

Длина волны лазера
650 нм

Лазер


класс 2

Угол развертки 
лазерного луча

6о
Мощность лазера
<1мВт

Дистанция измерения
до 10 м

Детектор

CCD
Длина детектора
30 мм

Разрешение детектора
1 µm 

Погрешность измерения 0,3% ±7 µm
Защита от рассеянного 
света

оптическая 


фильтрация и 


подавление солнечного 

излучения

Разрешение инклинометра 
0.1о
Погрешность инклинометра
±0,5о
Светодиодные
 индикаторы
прохождение лазерного 

луча и индикатор 

состояния

Крепление к валу

Крепление
вилочный фиксатор 

цепи, ширина 20 мм

Материал
анодированный 


алюминий

Диаметр вала

(20-450 мм

Стойки

4 шт по 85 мм



4 шт по 160 мм

Кабели

Длина 

2 шт по 3 м

Блоки беспроводной связи

Количество

2 шт

Материал 

пластик

Рабочая температура
0оС…+50оС
Вес


60 г

Размеры 

97х47х36 мм

Беспроводная связь 
Bluetooth ClassI
Источник питания
3 шт батареи 


АА (LR6)

Время работы

10 часов

Индикация
передача сигнала и 

статус батареи
Подвижный приемник /стационарной приемник

Материал 
анодированный 


алюминий

Рабочая температура
0оС…+50оС
Температура хранения
-20оС…+70оС
Влажность воздуха 
10%...90%

Вес


110 г

Размеры 

57х50х40 мм

Класс защиты корпуса 
IP65

Детектор

2-х осевой PSD
Размер детектора
20х20 мм

Разрешение детектора
1 µm 

Точность  измерения 
1% ±3 µm
Защита от рассеянного 
света

оптическая 


фильтрация и 


подавление солнечного 

излучения

Разрешение инклинометра 
0.1о
Погрешность инклинометра
±0,5о
Излучатель Т110

Материал 
анодированный 


алюминий

Рабочая температура
0оС…+50оС
Температура хранения
-20оС…+70оС
Влажность воздуха 
10%...90%

Вес


110 г

Размеры 

60х60х140 мм

Класс защиты корпуса 
IP65

Класс лазерного 
излучения 

Класс 2

Диапазон измерений
до 50 м

Источник питания
2 эл. типа АА 


(LR6)
Время работы

15 часов
Время разогрева

10 минут

Излучатель Т220

Материал 
анодированный 


алюминий

Рабочая температура
0оС…+50оС
Температура хранения
-20оС…+70оС
Влажность воздуха 
10%...90%

Вес


3500 г

Размеры 

175х175х175 мм

Класс защиты корпуса 
IP65

Класс лазерного 
излучения 

Класс 2

Диапазон измерений
до 50 м

Отклонение луча от уровня   <0.02 мм/м

Погрешность лазерной 
плоскости

±0.02 мм

Точность угловой призмы    ±0.02 мм/м

Разрешение спиртового 
уровня


0.02 мм/м

Диапазон отклонения 
от уровня

15 мм/м
Источник питания
4 эл. типа АА 


(LR6)
Время работы

20 часов
Время разогрева

10 минут

Беспроводной передатчик BT2

Количество

2 шт

Материал 

анодированный 


алюминий

Рабочая температура
0оС…+50оС
Температура хранения
-20оС…+70оС
Вес


190г

Размеры 

82х50х40 мм

Беспроводная связь 
Bluetooth ClassI
Радиус действия

10 м

Источник питания
3 шт батареи 


АА (LR6)

Время работы

10 часов

Индикация
передача сигнала и 

статус батареи
Программное обеспечение 

Требования к системе Windows XP 
(Servis Pack 3) Windows 7 
(Servis Pack 1) интерфейс USB 
Центровка горизонтальных машин

Центровка вертикальных машин

Центровка сопряженных и несопряженных валов

Измерение центровки валов, смонтированных на роликовых подшипниках или подшипниках скольжения

«Мягкая лапа» (дефект крепления механизма)

Учет теплового расширения и использования целевых поправок

Отображение горизонтальных и вертикальных перемещений в режиме реального времени

Показания индикаторов

Анализ повторяемости результатов

Центрование трех и более машин

Установка новых программ

Функция центровки мембранных муфт и промвставок

Функция «шаблоны машин»

Функция занесения и хранения в памяти необходимых геометрических размеров оборудования
Комплектующие и принадлежности

Кейс



3 шт

Дисплейный блок(1-0753)
1 шт

Измерительный блок TDM
1 шт
Измерительный блок TDS
1 шт
Комплект стоек
4 шт. 100 мм
1 комп.

Удлинитель цепи 970 мм(2-0811) 2 шт

Крепление к валу включая 
стойки (4 шт) и цепь 470 мм
2 шт

Сетевой адаптер


1 шт

Кабель, 3м


2 шт

Измерительная рулетка

1 шт

Затяжной ключ


2 шт

Флеш накопитель

1 шт

Комплект блоков 
беспроводной связи(1-0756)
2 шт

Выносной кронштейн (1-0767)
2 шт

Магнитное основание (1-0083)
4 шт

Магнитная скоба (1-0811)
2 шт

Крепление для не 
вращающихся валов(1-0776)
1 шт

Набор стоек 2 х 250мм
 и 2х500 мм(1-0673)

1 комп.

Подвижный приемник (1-0833)
1 шт.

Стационарный приемник(1-0832) 1 шт

Излучатель Т110 (1-0390)
1 шт.

ИзлучательТ220
 (1-0289)
1 шт.

Бесперебойный передатчик 
BT2  (1-0835)


2 шт.

Комплект крепления для
 лазерного источника 
(для диаметров 200-1600 мм) 
1 комп.

Комплект крепления для
 лазерного приемника 
(для диаметров 200-2000 мм) 
1 комп.

Руководство по эксплуатации
1 шт

1 комп.
Курская
АЭС

2015г




	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора поставки

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1. Сертификаты соответствия;

2. Паспорта;
3. Руководство по эксплуатации;

4. Заводские протоколы калибровки;

5. Свидетельства о поверке оборудования и принадлежностей;

6. Разрешение на применение на территории РФ и объектах, подведомственных Ростехнадзору,

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации – согласно документации завода-изготовителя


	

	Проверил 
	Начальник

ОСМР
	Д.В. Смирнов

	Разработал
	Начальник

ОСМР
	Д.В. Смирнов


