Техническое задание
по поставке Компаратора – калибратора универсального

КМ 300КНТ

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Компаратора – калибратор универсальный КМ 300КНТ в качестве рабочего эталона для метрологической службы ЦЛ КИПиА.

1.2. Оборудование приобретается для поверки  и калибровки рабочих средств измерений по напряжению постоянного и  переменного тока; силы постоянного и переменного тока, измерения напряжения постоянного тока, компарирования  напряжений постоянного тока изготовляемое по ТУ 4225-029-16851585-2008 «Компаратор-калибратор универсальный КМ300», или аналогичное с обязательным согласованием с Заказчиком с предоставлением технических характеристик и копий разрешительной документации.

1.3. Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и допущено к применению в Российской Федерации, иметь свидетельство о первичной поверке..

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Компаратор – калибратор универсальный  КМ 300КНТ с комплектом  документации (руководство по эксплуатации, формуляр, свидетельство о первичной поверке и др.).

2.2. Основной комплект поставки:

- КМ300К-компаратор-калибратор универсальный                                          -1шт.

- КМ300Н – высоковольтный усилитель напряжения                                      -1шт.

- КМ300Т- преобразователь напряжения-ток                                                     -1шт.

- руководство по эксплуатации                                                                           -1шт.

- формуляр                                                                                                              -1шт.

- Запасные части и принадлежности согласно п.2.3                                        -1комп

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Значение характеристик | Аналогичные |
| --- | --- | --- |
| Пределы воспроизведения напряжений переменного тока, В | от 1мкВ до 700В | не более 1мкВ не менее 700В |
| Пределы воспроизведения напряжений постоянного тока, В | от 10 нВ до 1000В | не более 1нВ не менее 1000В |
| Пределы воспроизведения силы постоянного тока, А | от 10 нА до 30А | не более 10нА не менее 30А |
| Пределы воспроизведения силы переменного тока, А | от 1 мкА до 50А | не более 1мкА не менее 50А |
| Измерение напряжения постоянного тока , В | от10нВ до 1000В | не более 1нВ не менее 1000В |
| Предел допускаемого значения основной погрешности измерения, воспроизведения напряжений пост.тока при (Тк +_1)С на пределе 10В в течение года, +_ (% от U+% от Uп) | ± (0,015+0,005) | Не более ± (0,01+0,005) |
| Предел допускаемого значения основной погрешности воспроизведения силы постоянного тока при (Тк+_1)С за 1 год на пределе 100 мА, +_ (% отI +% от Iн | (0,0025+0,0005) | не более (0,0025+0,0005) |
| Напряжение шума микровольтметра компаратора, в полосе 0,3 Гц, нВ | Не более ±20 |  |
| Входное сопротивление микровольтметра компаратора, оМ, не менее | 1010 |  |
| Входной ток микровольтметра компаратора, А, не более | 10-10 |  |
| Максимальный ток нагрузки, А | До 50 |  |

Поставщик гарантирует Заказчику;

- что поставляемое оборудование сертифицировано и зарегистрировано в

Государственном реестре средств измерений

-   диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока   от 10нВ до 1000В

-   диапазон воспроизведения напряжения переменного тока   10 мкВ до 700В

-   диапазон измерения напряжения постоянного тока            от10 нВ до 1000В

-   компарирование постоянного тока                                         от 10нВ до 10В

-  компарирование сопротивления на постоянном токе           от 0,0001 до 1000000 Ом

2.3 Комплект ЗИП

- делитель 100:1 (10 Мом/100кОм)    (6ИУСН.345.001)                                   -1шт.

- кабель К1       (5ИУСН.500.300)                                                                        -2шт.

- кабель USA A-B                                                                                                  -1шт.

- кабель управления                                                                                              -1шт

- перемычка медная  (8ИУСН.585.300)                                                               -4шт.

- наконечник     (8ИУСН.588.300-000)                                                                -4шт.

- наконечник      (8ИУСН.588.300-010)                                                              - 2шт

- разъём DB9F 9F                                                                                                   -1шт.

- шнур соединительный (сетевой)                                                                      - 3шт.

- кабель К3               (5ИУСН.500.400)                                                                -1шт.

- кабель К4               (5ИУСН.500.401)                                                                 -1шт.

- кабель К5               (5ИУСН.500.402)                                                                -1шт.

-соединитель (СТ красный)  (5ИУСН.500.403)                                                 -1шт.

-соединитель (СТ чёрный)    (5ИУСН.500.404)                                                 -1шт.

- кабель К2              (5ИУСН.500.500)                                                                 -1шт.

- комплект проводов до 1000В                                                                           -1комп.

2.4. Оборудование должно иметь формуляр, руководство по эксплуатации, свидетельство о  первичной поверке).

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно Прил№1 к Договору (Спецификации) в точном соответствии с комплектом поставки (п2.2) настоящего технического задания.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу:  674674

Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно- химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1.Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим задании

ГОСТ 22261-94  «Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия ». ТУ 4225-029-16851585 – 2008 «Компаратор- калибратор универсальный КМ300»

7.2. Оборудование  должно соответствовать ГОСТ Р 52319-2005  «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»

7.3 Поставщик гарантирует предоставление Заказчику на момент поставки заверенных копий сертификата соответствия и разрешения на применение поставляемого оборудования на территории Российской Федерации, свидетельство о регистрации в

Государственном реестре средств измерений, свидетельство о метрологической поверке, действующей на момент поставки.

8 Требования к потенциальному участнику.

8.1 Наличие собственной производственной базы или наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя, опыт работы на рынке по поставке подобного рода оборудования не менее трех лет, справка о сумме цен договоров за последние три года сопоставимого характера и объема, относительно периода поставок ТМЦ, наличие разрешения на производство, продажу и применение поставляемой продукции на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1 Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования  в  течение  гарантийного  срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

9.2  Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом - изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

___________________________                          Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                  __________________/С.В. Шурыгин/