

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
МСХОД
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Модуль сбора, обработки и хранения данных  системы автоматизированного радиационного контроля воздуха
	Диапазон измерения расхода воздуха, 250 до 1400 м3/ч.

Основная относительная погрешность измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения,
не более ± 20%.

Относительная погрешность измерения объемного расхода воздуха,
не более ± 20%.
Рабочие условия эксплуатации:

температура воздуха, 

«-40»  до «+50» °С ;

относительная влажность воздуха,
до 98 % при температуре 35 °С;

атмосферное давление,
от 84 до 106,7 кПа. Подключение к промышленной сети через гальванически развязанный интерфейс RS-485 со следующими характеристиками: скорость обмена: 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200 бод; 8 информационных бит; без бита паритета; 1 стоповый бит.
Обмен данными по стандартному протоколу ModBus RTU.
Одновременный обмен данными по двум портам:

по COM порту RS-232; по порту RS-485.
Нестабильность работы за время непрерывной работы, не более 2%.

Питание от сети переменного тока через стабилизатор напряжения: напряжение от 170 до 260 В.
Габаритные размеры
500×500×260 мм.
Масса


19 кг.

Объем хранимых в энергонезависимой памяти данных по расходу воздуха 
 число значений (дней)150000 (100).
Время работы без внешнего питания, не менее 30 часов.

Стабилизация температуры внутри МСХОД.
Наработка на отказ должна составлять 20000 ч. Полный назначенный срок службы — 8лет.
Класс исполнения по влиянию на безопасность АЭС по НП-001-97 (ОПБ 88/97) 
4 класс.
Доставка во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание 12 месяцев с момента введения в эксплуатацию.
	Россия
ОАО НТЦ «Ядерно-физические исследования»
	шт.
	2


1

