Техническое задание

на поставку комплектующих изделий

Предмет закупки Многоканальный анализатор

Обнинск

2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п; Название; Тип, модель; Производитель; Количество,шт.. 1; Модуль Multiport-II; MP2-6E; Canberra; 5. 2; Дополнительная плата (АЦП) для модуля Multiport-II; MPT2-MCA; Canberra; 2. 3; Комбинированный кабель для модуля Multiport-II; C1804; Canberra; 5. 4; Ключ защиты программного обеспечения Genie-2000 многовходовой версии S500C; 9538733A; Canberra; 5. 5; Библиотека программирования Genie-2000; S560C; Canberra; 1. Аналоги не допускаются, в связи с тем, что закупаемое оборудование (Товар) будет использоваться только во взаимодействии с оборудованием (товарами), уже используемым заказчиком. (68 модулей). Характеристики вновь приобретаемых модулей должны быть совместимы с уже используемыми модулями. Использование в существующем экспериментальном комплексе модулей других производителей невозможно по техническим и программным причинам. Базовое спектрометрическое программное обеспечение Genie_2000, поддерживает определенный стандарт NIM и тип оборудования.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика - отсутствуют.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Multiport-II – это многоканальный анализатор амплитуд импульсов, способный в одновременно обрабатывать события с нескольких входов (от 1 до 6). S500C - базовое программное обеспечение для многовходовых приложений. Обеспечивает одновременную работу с несколькими аппаратными входами. S560C – библиотека программирования на языках Visual Basic и Visual С

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Multiport-II будет эксплуатироваться в нормальных условиях, при комнатной температуре. - требований по сейсмостойкости - нет; - требований к обеспечению средствами защиты (от влаги, коррозии, вредных испарений, вандализма и др.) – нет.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Multiport-II – это многоканальный анализатор амплитуд импульсов, способный одновременно обрабатывать события с нескольких входов (от 1 до 6, с шестью встроенными АЦП по 16К каналов на каждый вход с независимым управлением и временем конвертации не более 1 мксек. Анализатор состоит из интерфейсной платы и вставляющихся в неё плат аналого-цифрового преобразователя с буферной памятью. Анализатор работает в режимах анализа амплитуд импульсов или многоканального скэйлинга. Multiport-II – это полностью программно-управляемое устройство. Связь с управляющим компьютером в стандартном варианте идёт по интерфейсу USB. Для сетевых приложений анализатор дополнительно может быть укомплектован интерфейсом ETHERNET. Устройство выполнено в виде модуля NIM двойной ширины. Питание анализатора производится от крейта NIM, могут использоваться как напряжения +/- 12 В, так и +/- 6 В. Интегральная нелинейность по всем диапазоне, не более <±0.025%. Дифференциальная нелинейность во всем диапазоне, не более <±0.9%. Дрейф коэффициента усиления во всем диапазоне на градус Цельсия, не более <±0.005% /Co. Дрейф нуля во всем диапазоне на градус Цельсия, не более <±0.005% /Co. Долговременный дрейф во всем диапазоне в течении 24 часов при постоянной температуре, не более <±0.005%. Сдвиг пиков вовсем дипапазоне при частоте потупления входных импульсов 100 kHz, не более <±0.025%. Мертвое время АЦП, не более +1.2 μs. Профиль канала плоский в диапазоне более 90% ширины канала. Частота входных импульсов в режиме многоканального скейлера, не менее 10 МГц. Установка времени сбора временных спектров по выбору пользователя с инкрементом 1 сек в диапазоне, не менее 1сек. – 71 мин. Устанавливаемое пользователем количество проходов скейлера в диапазоне от 1 до 2 32 -1. Мертвое время между каналами 0. Мертвое время между проходами с внутренним запуском 0. Мертвое время между проходами с внешним запуском 0-40нс. Число каналов анализатора, не менее 16 384. Число импульсов в канале, не менее 2 32 -1. Технические характеристики программного обеспечения должны включать: Функция управления одновременно несколькими многоканальными анализаторами и вывод спектра на экран. Мастер настройки полюс/ноль и виртуальный осциллограф. Функция записи на диск и чтение спектрометрической информации. Операции со спектром в ручном и автоматическом режимах: калибровка, поиск пиков, расчёт их параметров, учет эффективности регистрации, вычитание фона, идентификация нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков, поправка на эффект каскадного суммирования без дополнительных калибровок по радиоактивным источникам, поправка активности нуклидов по цепочкам распада, расчет минимальной детектируемой активности, обеспечение контроля качества измерений, выполнения приближения пиков в интерактивном режиме. Функция оперативной оценки качества и достоверности результатов анализа. Функция создания последовательностей анализа для автоматического набора и обработки спектров. Функция идентификации нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков и без неё. Создание отчётов. Отчёты должны создаваться на основе шаблонов. Русскоязычный интерфейс и документация на русском языке. Аппаратный ключ защиты программного обеспечения от несанкционированного использования с процессором, энергонезависимой памятью с произвольным доступом (RAM), а также USB-интерфейс к компьютеру. Ключ совмещает в себе криптографию с открытым ключом (ECC-алгоритм), симметричный AES-алгоритм шифрования и надежную систему аутентификации и управления лицензиями. Библиотека готовых файлов управления многоканальным анализатором для самостоятельной разработки приложений на Visual C и Visual Basic с руководством пользователя и примерами программирования.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Гарантийный талон производителя

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Multiport подходит для использования с широким спектром детекторов излучения. Выбор надлежащего предусилителя, усилителя и источника высокого напряжения, делает Multiport совместимым с NaI (Tl), HPGe, Sili, CdTe, сцинтилляционными счетчиками. Модульная упаковка NIM позволяет легко перенастроить системы, согласно с потребностями или по мере появления новых технологий.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Специальных требований к маркировке комплектующих - нет

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Прием осуществляется по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования, а также должен сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить полноценную эксплуатацию товара пользователями. Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации (подтверждающей заявленные технические характеристики с указанием каталожных номеров организации-изготовителя на блоки и комплектующие).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Специальных требований к транспортированию - нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Специальных требований к хранению - нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик в гарантийный период обязан производить ремонт всех технических неисправностей товара, возникших не по вине заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта, Поставщик обязан заменить товар на исправный, соответствующий требованиям Технического задания, в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня обращения заказчика к Поставщику о возникновении технической неисправности товара. Срок гарантии не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Служба технической поддержки производителя

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые товары ранее не эксплуатировались, не подвергались восстановительному или другому ремонту.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

дополнительных требований к материалам и комплектующим (например, требования по внешнему виду, установке логотипов. и т.д.) - нет.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1; Модуль Multiport-II; MP2-6E; 5. 2; Дополнительная плата (АЦП) для модуля Multiport-II; MPT2-MCA; 2. 3; Комбинированный кабель для модуля Multiport-II; C1804; 5. 4; Ключ защиты программного обеспечения Genie-2000 многовходовой версии S500C; 9538733A; 5. 5; Библиотека программирования Genie-2000; S560C; 1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | NIM | - Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Принятый стандарт модулей ядерной электроники |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна, (48439) 9-48-96.