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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту системы радиационного контроля (СРК-03) алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 - ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики)
Том 2 «Техническая часть»

2014 
1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту системы радиационного контроля (СРК-03) алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.30 - ремонт и замена судовых систем и узлов автоматики)
2. Цель работы: ремонт СРК-03 алв «Севморпуть», с заменой, при необходимости, комплектующих узлов системы снятых с производства и отработавших свой ресурс, а также неисправных узлов системы.
3. Задачи работы:

3.1.
Определение технического состояния (СРК-03) алв «Севморпуть».

3.2.
Разработка план-графика ремонта системы. Уточнение ТЗ. 

3.3.
Разработка документации на ремонт СРК-03 с указанием заменяемых узлов, вновь устанавливаемого оборудования, перечня работ по ремонтируемым узлам. Одобрение проекта работ РМРС.

3.4.
Разработка методов тестирования отремонтированной системы, в процессе работы по прямому назначению без вывода основного оборудования СРК-03 из работы.

3.5.
Определение количества и поставка ЗИП.

3.6.
Проведение пусконаладочных работ. 

3.7.
Проведение ходовых и швартовных испытаний отремонтированной системы, по, предварительно разработанной и одобренной РМРС, программе.

4. Ожидаемые результаты

4.1.
СРК-3 должна обеспечивать функции непрерывного измерения, сбора, обработки, хранения информации, выполнять задачи радиационного технологического, радиационного дозиметрического и индивидуального дозиметрического контроля с отображением полученной информации на пультах РК с выдачей сигналов, необходимых для поддержания уровней радиационного воздействия в пределах норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

4.2.
СРК-03 должна принимать информационные сигналы от судовых систем автоматики, без дополнительной доработки систем автоматики судна. 

4.3.
СРК-03 должна выдавать сигналы в смежные системы автоматики, в соответствии с имеющимися алгоритмами, в виде сигналов с параметрами, соответствующими принимающим системам, без дополнительной доработки принимающих систем.

3.4.
Заменяемые узлы СРК-03 должны воспринимать информационные сигналы от незаменяемых частей системы без доработки незаменяемых узлов. 

3.5.
В случае использования в составе системы автоматики средств измерений (СИ), СИ должны быть утвержденного типа, иметь в паспорте на СИ отметку о прохождении первичной поверки.
4.
Требования к выполнению работ

4.1.
Выполняемая работа должна соответствовать её заявленным целям и задачам.

4.2.
Все работы по ремонту системы, должны выполняться с соблюдением требований правил классификации и постройки морских судов, техники безопасности и охраны труда, действующими на ФГУП «Атомфлот». 

4.3.
Каналы СИ обязаны иметь свидетельство об утверждении типа средств измерения и внесены в Госреестр средств измерения РФ.

4.4.
Устанавливаемые узлы должны иметь одобрение РМРС.

5.
Требования к результатам работ

5.1.
СРК-03 должна быть предъявлена личному составу алв «Севморпуть», представителю РМРС, с составлением акта выполненных работ, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

5.2.
По окончании работ система должна быть освидетельствована представителем РМРС, с оформлением соответствующего акта. 

5.3.
В результате работ должны быть заменены на современные аналоги, следующие неисправные узлы:

-
универсальная вычислительная машина (УВМ) РАМЭК-211-016, с входящими в состав машины платами:

а)
плата приема-передачи информации по последовательному каналу типа PCI – 1602B,

б)
плата приема аналоговых сигналов из смежных систем типа PCI – 1713, имеющая гальваническую развязку,

в)
плата приема дискретных сигналов PCI – 1753.

-
монитор. Устанавливаемый монитор должен быть размером не менее 17 дюймов.

-
источник бесперебойного питания,

-
блок вывода световой сигнализации,

-
блок управления мнемосхемой,

-
блоки детектирования типа УДГБ-01.

5.4.
Операционная система Windows 98 должна быть заменена на лицензионную операционную систему Windows 7.

5.5.
Операционная система и рабочие программы должны храниться на флеш - носителях или CD дисках, для обеспечения оперативного восстановления работы СРК-03. Данные, собираемые рабочей программой, должны храниться на жестком диске управляющей вычислительной машины.

5.6.
В соответствии с проводимыми заменами, необходимо провести изменения конструкции пульта радиационного контроля.

5.7.
Ремонтные работы по оборудованию, не подлежащему замене должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ.

6.
Порядок формирования цены: цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с конкурсной документацией или положениями действующего законодательства Российской Федерации должны оплачиваться исполнителем при выполнении договора.
7.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с условиями проекта договора.
8.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.08.2015.
9.
Место выполнения работ:  183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
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