Техническая часть на закупку фотоэлектронных умножителей для гамма-камер
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Фотоэлектронные умножители для гамма-камер
	Hamamatsu R6235-01, аналоги не допустимы.

Сечение – гексагональное.

Размеры фотоэлектронных умножителей (ФЭУ): 

общий по диагонали: 85±1 мм, 

светочувствительной зоны по диагонали: не менее 79 мм, 

общий между противоположными сторонами ФЭУ: 76±1,5 мм, светочувствительной зоны между противоположными сторонами ФЭУ: не менее 70 мм, 

высота ФЭУ без выводов:  87±1,5 мм, 

высота выводов ФЭУ: не менее 40 мм.

Напряжение анод-катод 1000В

Световая анодная чувствительность: типовая 30 А/лк, минимальная 3 А/лк

Спектральная анодная чувствительность 2,6*104 мА/Вт

Темновой ток после 30 мин.: типовой 2 нА, максимальный не более 20 нА

Время нарастания сигнала 6 нс

Время пролета электронов 52 нс

Усиление сигнала, не менее 2,7*105
	Шт.
	110


1. Условия поставки: В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки: В течение 7 месяцев с момента перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требование к технической документации: Все поставляемое оборудование  должно иметь сертификаты. Все поставляемое оборудование  должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства. 
6. НМЦ  2 664 108,21 тыс. руб. в т.ч. НДС 18%.
7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования: собственные средства Заказчика – 100%
Начальник отдела комплектующих изделий: ______________________
Технический эксперт: ______________________ / Котенко К.В. /
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