Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для нужд ОАО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки 
Комплект электроразведочной аппаратуры ЭРП-1
или эквивалент
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Комплект Электроразведочной аппаратуры ЭРП-1 
[image: image1.png]



	Портативная цифровая электроразведочная аппаратура, предназначенная для выполнения геофизических наблюдений следующими методами:

- метод сопротивлений на постоянном токе и переменном токе низкой частоты (1.22, 2.44, 4.88Гц для подавления промышленной помехи 50 Гц), в том числе с измерением полного вектора электрического поля - ВЭЗ, ЭП, СГ, МЗ, МДС;

- метод естественного электрического поля земли - ЕП, измерения полей блуждающих токов;

- метод вызванной поляризации в варианте ИНФАЗ-ВП.

1. Общие
· Способ устройства питающих и приемных линий:


 - Гальванический

Рабочие условия эксплуатации:
· Рабочие температуры:

от -20ºС до +50ºС

· Относительная влажность воздуха: не более 90% при температуре не менее +30ºС

· Предельные условия:
При температуре окружающей среды от -30ºС до +50ºС

· Транспортирования
При относительной влажности не более 90% при 30 º С

2. Измеритель
· Рабочие частоты

- Постоянный ток, 1.22, 2.44, 4.88 Гц

· Диапазон входных напряжений:

Постоянный ток
 - 100 мкВ ± 5 В

1.22, 2.44, 4.88 Гц - 10мкв ± 5 В

· Входное сопротивление/емкость входа:

Постоянный ток
 - не менее 30 МОм

- 1.22 Гц - не менее 19 МОм / 2500 пкФ

- 2.44 Гц - не менее 14 МОм / 2500 пкФ

- 4.88 Гц - не менее 10 МОм / 2500 пкФ

· Подавление помехи промышленной частоты

 Постоянный ток - не менее 60 ДБ

- 1.22 Гц - не менее 80 ДБ,
 - 2.44 Гц - не менее 80 ДБ

- 4.88 Гц - не менее 80 ДБ.
· Измерения сдвига фаз между током в питающей линии и сигналом в приемной линии

· Значения младшего разряда при фазовых изменениях:

- на частоте 1.22 Гц – не более 0.007 градуса

- на частоте 2.44 Гц - не более 0.014 градуса

- на частоте 4.88 Гц - не более 0.028 градуса

· Емкость памяти:

не менее 700 тыс. отсчетов (профиль, пикет, № разноса, данные, дата, время)

· Питание: (для генератора и измерителя)
 - Не менее двух встроенных блоков аккумуляторов в комплекте с аккумуляторами (напряжением 12±0,2 В) под тип аккумуляторной батарее АА, ААА (возможность использовать батарейки типа АА, ААА);

 Дополнительно:

 - встроенный коммутатор не менее чем на два входа.

3. Генератор

· Рабочие частоты

Постоянный ток 1.22, 2.44, 4.88 Гц 

· Выходные стабилизированные токи 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 мА

· Максимальное выходное напряжение
: ± 300 В

· Внешний источник питания: 

- не более 10-15 В

· Встроенный аккумулятор:

 -не менее 12 В, 
- не менее 4 А•ч

· Максимальная выходная мощность:

- не менее 30 Вт

· Форма выходного тока:

-Меандр (со скважностью, равной 2)


· Дополнительно:

- встроенный коммутатор на менее чем два выхода
Программное обеспечение (ПО) - IPI2Win
Программа IPI2Win разработана для автоматической и полуавтоматической (интерактивной) интерпретации данных различных модификаций вертикальных электрических зондирований, в том числе традиционными установками. Программа IPI2Win предназначена для использования на IBM PC-совместимых персональных компьютерах с операционной системой Windows ’95/’98/NT/2000/XP.
	
	В комплект входят:

1. Генератор "ЭРП-1" – 1 шт.;

2. Измеритель "ЭРП-1" – 1 шт.;
3. Зарядное устройство – 1шт.;

4. Кабель связи измерителя с ПК через СОМ-порт– 1 шт.;

5. Кабель для измерения тока в питающей линии– 1 шт.;

6. Кабель синхронизации генератора и измерителя (для выполнения фазовых измерений) – 1 шт.;

7. Программа ERP-COM связи измерителя ЭРП и ПК и конвертации данных в формат IPI– 1 шт.;

8. Программное обеспечение на носителе CD - IPI2WIN (Аппаратный ключ защиты от несанкционированного доступа) - 1шт
9. Документация на аппаратуру и ПО – 1 шт.;

10. Комплект ЗИП– 1 шт.;
11. Упаковка для транспортировки и хранения комплекта аппаратуры– 1 шт.;

12. Чехлы влагозащитные (для генератора и измерителя)– не менее 2 шт.;

13. Переходник COM-USB - для связи измерителя с ПК через USB-порт– 1 шт.
14. Аппаратный ключ защиты от несанкционированного доступа – 1 шт.
	компл.
	431400
	2 (два)
	см. П.6.3. настоящего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Продукция должна быть новой (выпуска не ранее 2013 года) и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
-ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

Импортный товар – международным стандартам упаковки.

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.2.Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.

4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.

5.1.2. Товар поставляется в течение 90 (Девяносто) рабочих дней с подписания Договора.

5.1.3.Поставщик осуществляет поставку, разгрузку и подъем Товара своими силами и за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.), а также сертификаты соответствия производителя в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара. 
5.2.2. Поставщик обязан передать вместе с Товаром действующий сертификат об утверждении типа средств измерения, свидетельство о метрологической поверке сроком действия не менее 6 месяцев с даты поставки товара Заказчику, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.

6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 

г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 90 рабочих дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику. 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Материальные носители (ключи) не должны содержать вредоносного и другого не предусмотренного спецификацией программного обеспечения. Устанавливаемые обновления не должны нарушать работоспособность программного комплекса и приводить к потере данных. Электронные носители не должны иметь дефектов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного Товара на территорию РФ.

11.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН.
11.3 Все поставляемые в соответствии с данным ТЗ комплектующие и ПО должны обеспечивать полную функциональную совместимость с электроразведочной аппаратурой (ЭРП-1), указанной в Разделе 1 ТЗ.
11.4. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Программное обеспечение (ПО) IPI2Win для электроразведочной аппаратуры может быть установлена на любом компьютере с операционной системой Windows ’95/’98/NT/2000/XP. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	2
	ПО
	Программное обеспечение 

	3
	ЭРП
	Электроразведочная аппаратура

	4
	ЗИП
	Запасные части, инструменты, принадлежности

	5
	ПК
	Персональный компьютер


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


1
2

