«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«12» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) лабораторного оборудования с последующим правом выкупа

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Общие требования:

- Гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка мебели, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

- Стоимость продукции должна включать в себя: инсталляцию, постановку методик, обучение персонала

1. Автоматический аппарат для определения  высоты некоптящего пламени

Срок поставки: не более 14 недель с момента оплаты заказчиком аванса.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматический аппарат для определения высоты некоптящего пламени, SP10, производство AD Systems, Франция | Требуемые технические характеристики: - Аппарат должен обеспечивать полностью автоматическое определение высоты некоптящего пламени в полном соответствии с ASTM D1322-12, IP57 - Управление прибором должно осуществляться с помощью цветного сенсорного дисплея диагональю не менее 8 дюймов - В программном обеспечении прибора должна быть предусмотрена возможность создавать список операторов, создавать список анализируемых проб - Прибор должен выводить на экран реальное изображение пламени, чтобы оператор мог удостовериться в правильности определения его высоты - Разрешение прибора при определении высоты пламени должно быть не хуже 0,1 мм - Время одного определения не должно превышать 10 минут - Прибор должен обладать встроенной памятью для хранения не менее 30000 результатов анвлиза - Прибор должен быть оснащен USB-интерфейсом, для переноса результатов на съемный носитель, а также Ethernet-портом для подключения к LIMS - Прибор должен быть оснащен компактным термопринтером, для печати результатов | Шт. | 1 |

2. Автоматический тестер трансформаторного масла

Срок поставки: не более 7 дней с момента оплаты заказчиком аванса.

| № | Наименование товара | Характеристики товара | . Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Автоматически й тестер трансформатор ного масла BAUR DTL C или аналогичный | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь Диапазон 4... 1x10-6 Разрешение 1 х 10-6 Диэлектрическая проницаемость Диапазон 1 ..,30 Разрешение 1 х 10-2 Измерение >д. электрического сопротивления /Диапазон 2.5МОм... 100 МОм Разрешение I х 10-2 (полный диапазон) Измерение температуры Диапазон 11..Л 10 оС Разрешение 0,1 оС Измерительная ячейка Емкость 45 мл Пробивное напряжение по воздуху 2000 В Эфф. Вязкость масла <150 мм^/сек при 20 С Общие данные Макс, потребляемая мощность 500 В А /Дисплей Цветной ЖК-дисплей (320x240) Языки Немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, португальский голландский, польский, русский, китайский, чешский Запрограммированные стандарты Свободно программируемые испытания 10 Порт USB2.0 ' Принтер Матричный принтер. 24 знака, стандартная бумага 57 мм Температура окружающей среды -1С...-45 С Температура хранения -20...+55 С Класс защиты IP 32 Размеры (Ш х В х Г) 545 х 458 х 384 мм. (в закрытом состоянии) 545 х. 770 х 465 мм (в открытом состоянии) Вес : 28 кг | 1 |
| 2 | Комплект поставки: | Тестер DTL С Измерительная ячейка (2шт) Мембранная клавиатура (1шт) Цветной дисплей (1шт) Встроенный принтер для обычной бумаги (1шт) Программное обеспечение (1шт) Калибратор ТЕ003 С (1шт) Калибратор ТЕ0003 С (1шт) Калибратор ТЕ00003 С (1шт) Шприц, 50 мл Датчик температурный для ячейки измерительной Шнур сетевого питания | 1 |
| 3 | Свидетельство о поверке (сертификат калибровки) средства измерений | Свидетельство о поверке (сертификат калибровки) Руководство по эксплуатации |  |

3.  Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа

Срок поставки: не более 75 дней с момента оплаты заказчиком аванса.

| № п.п. | Технические требования, | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая характеристика комплекса |  |
| 1.1. | Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовлена не ранее 2012 года. | Наличие |
| 1.2. | Свидетельство (Сертификат) об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | Наличие |
| 1.3. | Сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 (ИСО 9001:2008) | Наличие |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие |
| 1.5. | Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть подтверждены официальными документами завода-производителя (свидетельство и описание типа средств измерений, эксплуатационные документы) | Наличие |
| 1.6. | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.7. | Соответствие комплекса требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (для медицинских изделий) или ГОСТ Р 51522.1-2011 (для лабораторного оборудования) подтвержденное протоколом испытаний испытательного центра, аккредитованного на право проведения соответствующих испытаний | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1. | Газовый хроматограф | 1шт. |
| 2.1.1. | Общие характеристики хроматографа |  |
| 2.1.1.1 | Возможность подключения внешней полнофункциональной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа | наличие |
| 2.1.1.2 | Встроенный контроллер, обеспечивающий возможность автономной работы прибора, в том числе без персонального компьютера | наличие |
| 2.1.1.3 | Связь с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB, RS232 | наличие |
| 2.1.1.4 | Не менее тринадцати независимых нагреваемых зон | наличие |
| 2.1.1.5 | Функция «Сон» (автономное включение хроматографа в заданное время) | наличие |
| 2.1.1.6 | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны при открывании верхней крышки прибора. Не необходимости снимать боковые и задние крышки прибора | наличие |
| 2.1.1.7 | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения | наличие |
| 2.1.1.8 | Одновременное размещение в хроматографе трех детекторов и трех испарителей | наличие |
| 2.1.1.9 | Возможность установки или замены детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | наличие |
| 2.1.1.10 | Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 450:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC), для будущего оснащения | наличие |
| 2.1.2 | Электронное регулирование газовых потоков | наличие |
| 2.1.2.1 | Количество каналов, не менее | 6 |
| 2.1.2.2 | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | 1,25 МПа |
| 2.1.2.3 | диапазон задания и измерения расхода газа, не менее | 0-500 мл/мин |
| 2.1.2.4 | Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности | наличие |
| 2.1.3 | Термостат колонок |  |
| 2.1.3.1 | объем термостата, не менее | 12.3л |
| 2.1.3.2 | диапазон рабочих температур, не менее | от (Т окр. среды + 4°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С |
| 2.1.3.3 | Максимальная скорость программирования, не менее | до 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| 2.1.3.4 | Скорость охлаждения с 300 °С до 50 °С, не более | 5,5мин |
| 2.1.3.5 | количество изотерм, не менее | 20 |
| 2.1.3.6 | Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %, не более | 1,5 |
| 2.1.4. | Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) | 1 шт. |
| 2.1.4.1 | Предел детектирования (по гептану), не более | 2х10-12 г/с |
| 2.1.4.2 | Линейный диапазон, не менее | 0,5* 107 |
| 2.1.4.3 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.4.4 | Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | Наличие |
| 2.1.4.5 | Комплект гаек и муфт для подключения колонок | Наличие |
| 2.1.5 | Детектор по теплопроводности (ДТП) | 1 шт. |
| 2.1.5.1 | Предел детектирования (по пропану), г/мл, не более | 2*10-9 |
| 2.1.5.2 | Максимальная температура, не менее | 350оС |
| 2.1.5.3 | Автоматическая компенсация нулевой линии | наличие |
| 2.1.5.4 | Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева | наличие |
| 2.1.6 | Испаритель капиллярный | 1 шт. |
| 2.1.6.1 | Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless) | Наличие |
| 2.1.6.2 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.6.3 | Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками | Наличие |
| 2.1.6.4 | Быстрая замена лайнера (вставки) | Наличие |
| 2.1.6.5 | Функция экономии газа-носителя | Наличие |
| 2.1.6.6 | Автоматический контроль герметичности капиллярного испарителя | Наличие |
| 2.1.7 | Испаритель насадочный | 1 шт. |
| 2.1.7.1 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.7.2 | Быстрая замена лайнера (вставки) | Наличие |
| 2.2 | Колонки, входящие в поставку комплекса: |  |
| 2.2.1 | Колонка М ss316 1м*3мм (незаполн.) | 3шт. |
| 2.2.2 | Колонка М ss316 0.5м*3мм (незаполн.) | 3шт. |
| 2.2.3 | Колонка CR-1 PONA, 100м*0.25мм*0.5мкм, Cat.N 6.901.684 или эквивалент | 1шт. |
| 2.2.4 | Колонка DB-1, 100m*0.25mm*0.5mkm, Cat.N 122-10AE или эквивалент | 1шт. |
| 2.3 | Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных | 1шт. |
| 2.3.1. | Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7 | Наличие |
| 2.3.2. | Язык интерфейса программы: русский/английский | Наличие |
| 2.3.3. | Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Наличие |
| 2.3.4. | Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора | Наличие |
| 2.3.5. | Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | Наличие |
| 2.3.6. | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Наличие |
| 2.3.7. | Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа | Наличие |
| 2.3.8. | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | Наличие |
| 2.3.9. | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | Наличие |
| 2.3.10 | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | Наличие |
| 2.4. | Специализированное программное обеспечение для обработки и идентификации компонентов при детальном углеводородном анализе бензина «DHA» в соответствии с ГОСТ 52714 | 1шт. |
| 2.5 | Персональный компьютер должен иметь конфигурацию не ниже: Персональный компьютер ''Fort Dialog'' на базе процессора Intel: процессор Intel Core i3-550; MB ASUS P7P55D; Ethernet 1Gb; DDR3 4Gb; HDD 750 Gb; PCI-E ASUS 1Gb; DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; монитор 22'' LG E2250T TFT; принтер HP Laser Jet P1102 | 1 шт. |
| 2.6 | Генератор водорода | 1 шт. |
| 2.6.1 | Производительность, не менее | 6 л/час |
| 2.6.2 | выходное давление, не менее | 140кПа |
| 2.6.3 | Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | Наличие |
| 2.7 | Компрессор воздуха | 1 шт. |
| 2.7.1 | Производительность, не менее | 3,0 л/мин |
| 2.7.2 | номинальное рабочее давление, не менее | 1,8 атм |
| 2.7.3 | уровень звукового давления, не более | 63 дБА |
| 2.7.4 | точность поддержания давления на выходе компрессора | ±0,75КПа |
| 2.7.5 | безмасляный | Наличие |
| 2.8 | Газовая арматура для лаборатории | 1 шт. |
| 2.8.1 | Медный трубопровод 3мм (в комплекте), не менее | 6 метров |
| 2.8.2 | Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной | Наличие |
| 2.8.3 | Регулятор давления баллонный должен соответствовать требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (подтверждается сертификатом) | Наличие |
| 2.8.4 | Скобы для крепления трубопроводов | Наличие |
| 2.8.5 | Хомут для крепления баллонов | Наличие |
| 2.9. | Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |
| 2.9.1 | Комплект коммутационный (8 портов) | 1шт. |
| 2.9.2 | Шприц SGE-Chromatec-01-1мкл с метрологической поверкой | 2шт. |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Обеспечение стандартными комплектами ЗИП и расходными материалами | Наличие |
| 3.2. | Государственная метрологическая поверка | Наличие |
| 3.3. | Для каждой единицы оборудования должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования, Каталожный номер. | Наличие |
| 4. | Сервис и техническая поддержка |  |
| 4.1. | Доставка оборудования до г.Москва | Наличие |
| 4.2. | Поставка товара производится в течение 75 (семидесяти пяти) дней со дня заключения договора с последующим проведением пуско-наладочных работ (монтажа, запуска и обучения персонала Заказчика) продолжительностью не менее 4 (четырех) дней |  |
| 4.3. | Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание (не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию) осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | Наличие |