Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку
модуля нанотвердометрии для нанолаборатории Интегра
1. Назначение
1.1 Модуль наноиндентирования для нанолаборатории Интегра (далее прибор) должен быть совместим со сканирующим зондовым микроскопом Интегра и представлять собой прибор, предназначенный для комплексных исследований механических свойств поверхностей различных объектов с высоким пространственным разрешением.

2. Состав оборудования установки и характеристики 
2.1. Прибор должен быть совместим со сканирующим зондовым микроскопом  Интегра и должен включать в себя следующее, связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1
	Наносклерометрическая головка с возможностью получения карт распределений твердости (вдавливанием и царапанием) и модуля Юнга.
	Диапазон измерения:

твердости от 1 до 80 ГПа;

модуля Юнга от 1 до 1000 ГПа.

	2
	Два сменных наносклерометрических зондовых датчика с резонансным (камертонным) сенсором и трехгранным алмазным зондом (индентором Берковича).
	Диапазон измерения:

1 - (10-15)*103 Н/м;
2 - (1-5)*103 Н/м.

	3
	Электронный модуль управления
	Возможность интеграции с электронным блоком управления СЗМ Интегра.

	4
	Управляющее специализированное программное обеспечение прибора
	Обеспечение следующих функций: управление прибором;
управление параметрами и калибровка наносклерометрического зондового датчика;

задание параметров сканирования, царапания (indentation and scrathing);

обработка данных; вычисление и калибровка модуля Юнга, анализ кривых подвода; анализ царапин;

просмотр/редактирование СЗМ-данных;

импорт/экспорт данных.


2.2 Конструкция прибора должна поддерживать следующие измерительные методики: 

- получение карт распределения твёрдости,

- получение карт распределения модуля упругости,

- количественный расчёт твёрдости и модуля упругости в точке на поверхности,

- скретч-тесты.
2.3 Прибор должен функционировать во внешней среде с указанными условиями:

 - Диапазон температура: 20C±5C

 - Относительная влажность воздуха: не более 65%±15%

- Атмосферное давление: 760мм рт.ст±30мм рт.ст

3. Дополнительные требования

3.1 Поставка товара должна осуществляться на условиях DDP согласно ИНКОТЕРМС-2000 по адресу: 105064 Москва Пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6

3.2 Требования к гарантийному обслуживанию: Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев

Требования к сервисному и пост гарантийному обслуживанию: 

- Должен обеспечивается выезд сервисного инженера в течение 10-х рабочих дней после письменного заявления Покупателя о наступлении гарантийного случая.

- Должно обеспечиваться функционирование специализированного ресурса технической поддержки на русском языке, на котором должна быть представлена необходимая информация по способу связи с техническим персоналом поставщика для решения возникших вопросов.

- Должна быть представлена контактная информация (телефон и адрес электронной почты), по которым можно решить вопросы гарантийного обслуживания. 
4. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора поставок модуля нанотвердометрии для нанолаборатории Интегра.
По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
5. Стоимость оборудования – 2 000 000 (два миллиона) рублей. 


6. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
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