
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку технологического оборудования,
1. Наименование: Установка имитации транспортирования СИТ-3М

          (ООО «Би-Техно» Россия) или аналог.
2. Технические характеристики оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Установка имитации транспортирования СИТ-3М
	не менее 12 месяцев
	1

	Назначение

	Для проведения испытаний на прочность при транспортировании.

	Технические характеристики

	Максимальная масса испытываемого образца, не менее
	300 кг

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 1
	(44,1±9,8) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 2
	(83,4±14,7) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 3
	(117,7±19,6) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 4
	(166,8±29,4) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 5
	(7,4±1,5) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 6
	(10,8±2,0) м/с2

	Среднеквадратическое значение ускорения при условном режиме 7
	(15,7±2,9) м/с2

	Регулирование ускорения в каждом диапазоне
	Плавное

	Длительность испытания, соответствующая перевозке на машине на 1000 км:

при условных режимах 1 – 4

при условных режимах 5 – 7
	1 час

5 часов

	Время непрерывной работы:

при условных режимах 1 – 4, не менее

при условных режимах 5 – 7, не менее
	3 часов

5 часов

	Потребляемая мощность, не более
	16 кВт

	Габаритные размеры стола стенда, не менее
	(1500×650×285) мм

	Габаритные размеры стенда, не более
	(1600×900×950) мм

	Габаритные размеры пульта управления и стойки питания, не более
	(550×750×950) мм

	Масса установки, не более
	1450 кг

	Двигатель установки имитации транспортирования должен быть выполнен во взрывозащищенном исполнении.

	Установка должна нормально функционировать и с заданной точностью при расположении стойки питания и пульта управления на расстоянии до 15 метров от стенда.

	Условия эксплуатации

	Температура окружающей среды
	от +15…до +35°С

	Влажность, не более
	80%

	Комплектация оборудования

	Стенд имитации транспортирования СИТ-3М
	1 шт.

	Стойка питания и управления с защитой от перегрузок стенда и скачков напряжения
	1 шт.

	Цифровая система управления с программным обеспечением «Би-СИТ» на платформе Windows
	1 шт.

	Комплект ЗИП
	1 к-т.

	Комплект эксплуатационных документов и программа первичной и периодической аттестации СИТ-3М на русском языке
	1 к-т.

	Струйный принтер
	1 шт.

	Пневмоопоры для установки стенда
	4 шт.

	Система видеоконтроля, следящая за ходом испытаний, во взрывозащищенном исполнении
	1 к-т.

	Протокол и аттестат первичной аттестации оборудования
	1 к-т.

	Виброметр типа ВВМ – 311 с первичной поверкой
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации, методика поверки и паспорт 

ВВМ – 311 на русском языке
	1 к-т.

	Свидетельство о первичной поверке ВВМ – 311
	1 шт.

	Копия сертификата об утверждении типа ВВМ – 311
	1 шт.

	Все идущие в комплекте кабеля и трубопроводы должны позволять удалить консоль управления от испытательного стенда на расстояние не менее 15 метров.


3. Условия поставки  DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке:


- комплект эксплуатационных документов и программа первичной и периодической аттестации на стенд имитации транспортирования СИТ-3М;


- протокол и аттестат первичной аттестации СИТ-3М для испытания изделий, применяемых в целях обороны и безопасности, выданный аккредитованным учреждением в соответствии с ГОСТ Р 8.568 -97 и ГОСТ РВ 0008-002-2013;

- руководство по эксплуатации, методика поверки и паспорт на виброметр типа ВВМ – 311;

- свидетельство о первичной поверке и копия сертификата об утверждении типа ВВМ – 311.

6. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Поставщик до завершения пуско-наладочных работ должен провести обучение персонала Заказчика работе на поставляемом оборудовании.
Монтаж, гарантийное и пост гарантийное обслуживание проводиться только производителем или аккредитованной им организацией.

7. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

8. Срок поставки товара


Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 31.03.2015 года.
9. Условия оплаты

90% - по факту поставки на склад заказчика, 10% - по факту выполнения пусконаладочных работ. 
PAGE  
2

