ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014 года), серийным, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования типа БДБГ-200ПД
 (или эквивалент)
	Требования и назначения:
· Блоки детектирования должны быть предназначены для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Н*(10) .

· Блоки должны представлять собой моноблочные, функционально и конструктивно законченные устройства. В состав каждого блока входят: детекторы излучения, усилитель, формирователь, блок высокого напряжения и микропроцессор.

· В качестве детекторов должны использоваться два счетчика СБМ20 – один для чувствительного поддиапазона и один – для грубого.

· Принцип действия блоков должен быть основан на преобразовании энергии ионизирующего излучения в электрические импульсы. Регистрация импульсов и пересчет частоты следования импульсов в единицы гамма-излучения Н*(10) происходит  в микропроцессоре. Значение гамма-излучения  Н*(10) на выходе блоков имеет формат данных, определенный протоколом обмена информацией DiBus, обеспечивающий возможность ее передачи внешним устройствам визуализации, сигнализации и хранения данных.     

Технические характеристики:
· Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения  - не менее 0,05 и не более 3,0 МэВ.

· Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Р*(10) разбит на два поддиапазона – не менее 0,1 мкЗв ч‾¹  не более 10 Зв ч‾¹

- чувствительный поддиапазон – не менее 0,1 мкЗв ч‾¹ и не более 1 мЗв ч‾¹ .

- грубый поддиапазон не менее 1 мЗв ч‾¹и не более 10 Зв ч‾¹.

· Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений  Н*(10) гамма-излучения - ±(15+3/N)%, где N – безразмерная величина, численно равная измеренному значению  H* в мкЗв ч‾¹ для грубого поддиапазона.

· Пределы допускаемой дополнительной погрешности  измерений Н*(10) гамма-излучения  при отклонении температуры окружающего воздуха относительно нормальных условий – не более ±10%.

· Энергетическая зависимость относительно радионуклида ¹³ Сs (0,662 МэВ) – не более ±30%.

· Время установления рабочего режима не более 1 мин.

· Время непрерывной работы – не ограничено.

· Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы, не менее ±8% и не более ± 10%.

· Напряжение питания не менее 8 и не более 36В

· Потребляемый ток, не менее 23 мА и не более 25 мА

· Габаритные размеры блоков, не более 50х225 мм.

· Масса блока, не более 0,5 кг.

· Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 50ºС 

- влажность окружающего воздуха до 98% при плюс 35ºС

- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7кПа

· Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч.

· Средний срок службы блока, не менее 10 лет.

Блок должен обеспечивать выдачу кодов самодиагностики и текущей измеренной информации во внешнюю информационную сеть на базе интерфейса по протоколу DiBUS.

     На блоке должен устанавливаться разъем РС10ТВ.
	не менее 12 месяцев
	84
	шт.


Участник открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора н должен принять во внимание, что ссылки в документации по аукциону на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе  иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. 

        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
  7. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

.
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 90 дней со дня подписания договора. 
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________С.А. Чебунина 

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                          
