| Перечень приборов (СИ) ФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова» передаваемых на диагностику, ремонт (при необходимости) и поверку. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер | Описание дефекта |
| 1. | Генератор Agilent 33220А | МУ 440421172 | Абсолютная погрешность установки коэффициента заполнения прямоугольного сигнала больше допустимой. |
| 2. | Кондуктомер автоматический КАЦ-037 | 1567 | Погрешности параметров прибора не удовлетворяют требованиям нормативной документации. |
| 3. | Калибратор FLUKE 743 B | 1083008 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения. |
| 4. | Милливольтметр В2-99 | 015 | Нестабильность показаний прибора после прогрева. |
| 5. | Компаратор напряжения Р3003 | 00842 | Прибор не работает |
| 6. | Омметр цифровой Щ34 | 4665 | Прибор не работает |
| 7. | Вольтметр универсальный В7-54/2 | 27610 | При проведении автокалибровки появляется сообщение - "дефект и" |
| 8. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 14250497 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения. |
| 9. | Мультиметр цифровой АРРА-107 | 23600777 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении переменного напряжения |
| 10. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 74200987 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения и силы постоянного тока |
| 11. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 74200039 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения и силы постоянного тока |
| 12. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 74200588 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения и силы постоянного тока |
| 13. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 84201245 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения |
| 14. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 84201254 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения |
| 15. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 84201246 | Погрешность прибора больше допустимой при измерении постоянного напряжения и силы постоянного тока |
| 16. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 84201250 | Погрешность прибора выше допустимой при измерении постоянного напряжения и температуры |
| 17. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 74200584 | Погрешность больше допустимого при измерении сопротивления |
| 18. | Мультиметр цифровой АРРА-305 | 74201838 | Погрешность выше допустимого при измерении постоянного напряжения и температуры |

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»                                                              В.А. Василенко