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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Электропечь сопротивления камерная вакуумная                     СНВЭ-1.3.1/16И в количестве 1 шт.
Технические и функциональные характеристики:
	Наименование технических характеристик, размерность
	Значение

	Мощность установленная, кВт
	20

	Мощность номинальная (камеры нагревательной), кВт 
	18

	Номинальная температура в рабочем пространстве, °С
	1600

	Стабильность поддержания номинальной температуры при управлении нагревом от датчика  

температуры системой автоматического регулирования, °С  
	±1

	Равномерность температуры в рабочем пространстве, °С  
	±10

	Размеры рабочего пространства, мм

ширина

длина

высота
	100

300

100

	Масса садки (макс.), кг
	15

	Среда в рабочем пространстве
	вакуум

	Предельное остаточное давление электропечи в холодном состоянии, Па (мм.рт.ст.)
	6,65×10-3 (5×10-5)

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	380/220

	Номинальная частота тока, Гц     
	50

	Число фаз нагревателя
	1

	Расход воды на охлаждение м3/ч
	1,5

	Габаритные размеры электропечи, мм

ширина

длина

высота
	1450

1650

2000

	Масса электропечи, т
	0,80


Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во 
	Примечание

	1. Электропечь СНВЭ-1.3.1/16И4
	1компл. 
	

	2. Запасные части по ведомости  
	1 компл. 
	

	3. Эксплуатационная документация по ведомости 
	1 компл.
	

	3.1 Эксплуатационная документация на комплектующее  оборудование
	1 компл.
	

	4. Оборудование покупное:
	
	

	4.1 Вакуумметр «Мерадат-ВИ»
	1 шт.
	

	4.2 Регулятор микропроцессорный «Термодат-16Е3» 
	1 шт.
	

	4.3 Преобразователь манометрический термопарный ПМТ-2
	3 шт.
	

	4.4 Преобразователь манометрический ионизационный ПМИ-2
	2 шт.
	


Отличительные особенности электропечи СНВЭ-1.3.1/16И:

· автоматическое управление нагревом осуществляется микропроцессорным регулятором «Термодат-16Е3»;

·  для измерения вакуума применяется прибор «Мерадат-ВИ19»;

· система для работы в инертном газе (аргоне);

· нагреватель изготовлен из Wo ø 6мм;
· камера полностью изготовлена из нержавеющей стали.
Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Требования к продукции: Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. В случае выявления дефекта замена на аналогичную продукцию в течение 14 дней с момента уведомления (за счет Поставщика, включая доставку до Покупателя).

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- на товар должен быть предоставлен сертификата соответствия – РОСС RU.АЯ46.Н62638;

- на товар должны быть предоставлены паспорт и  руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (на русском языке);
- дата выпуска товара должна быть не ранее 2013 г.; 

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 07.03.2014 года 2 30 55









