«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку комплектующих изделий

Предмет закупки: «поставка комплектующих изделий (Код 3313113)»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплектующие изделия: - Мановакууметры МВП3-УУХЛ1 или эквивалент - Манометры цифровые ДМ5002М или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

Подраздел 1.5 Код ОКП

421213, 421214

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мановакуумметры предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа. Манометры цифровые предназначены для измерения избыточного давления и разрежения жидкостей и газов с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе. Измеряемая среда: неагрессивные, некристаллизующиеся жидкости, газы, пары

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Мановакуумметры: Должны выдерживать воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84). По устойчивости к климатическим воздействиям должны иметь исполнение УХЛ1 (но для работы при температуре от -70 до +50 °С) по ГОСТ 15150-69. - Диапазон измерений избыточного давления-разрежения: (-1…9) кгс/см2. - Диаметр корпуса - 100 мм - Класс точности приборов – 1,5 - Степень защиты - IP53 - Измеряемая среда: жидкость, пар, газ, в том числе пропан бутан. - Резьба присоединительного штуцера: метрическая резьба М20*1,5-8g - Демпфер для гашения пульсирующего давления - Ном.- приборы изготавливаются с заводским номером Манометры цифровые: по защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 должны иметь исполнения: - по устойчивости к атмосферным воздействиям – защищенное от проникновения внутрь твердых тел (пыли) и воды; - по устойчивости к воздействию агрессивных сред – обыкновенное. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха со светодиодным индикатором (СДИ) должны соответствовать группе исполнения С2 по ГОСТ Р 52931-2008 и иметь исполнение УХЛ категории 3.1, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 0С. - Диапазон измерений избыточного давления-разрежения: (-1…5) кгс/см2. - Возможность выбора единиц измерения: кгс/см2, МПа, кПа. - Диапазон изменения выходного сигнала постоянного тока 4-20 мА, сопротивление нагрузки 0,6 кОм. - Пределы допускаемой основной погрешности измерений приборов, выраженные в процентах от диапазона измерений: ±0,1. - Пределы допускаемой основной погрешности выходного сигнала приборов, выраженные в процентах от диапазона изменения выходного сигнала: ±0,25 - Вариация показаний и выходного сигнала не превышает 0,6 предела допускаемой основной погрешности. - Питание приборов от источника напряжения постоянного тока, значение напряжения питания, В: 24,0±1,2 - Дополнительная погрешность приборов, вызванная плавным изменением напряжения питания от его минимального до максимального значения, не превышает ±0,01% диапазона изменения выходного сигнала на 100 Ом изменения сопротивления нагрузки. - Дополнительная погрешность приборов, вызванная изменением температуры окружающего воздуха, в рабочем диапазоне температур на каждые 10 0С не превышает 0,6 предела допускаемой основной погрешности. - Манометры цифровые должны быть герметичны и выдерживать перегрузку избыточным давлением 25 % к верхнему значению диапазона измерений в течении 15 минут. - Манометры цифровые должны выдерживать воздействие вибрации с частотой (10-55) Гц и амплитудой 0,35 мм по группе N2 ГОСТ Р 52931-2008. - Манометры цифровые должны выдерживать без повреждений в течении 1 мин разрыв или короткое замыкание в цепи нагрузки и смену полярности питания. - По защищенности от проникновения внутрь внешних твердых тел (пыли) и воды - должны соответствовать степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. - Должны быть устойчивы к воздействию влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 0С. - Потребляемая мощность приборов: 3,5 Вт. - Масса приборов не более 1,2 кг. - Диаметр корпуса 100 мм. - Резьба присоединительного штуцера: метрическая резьба М20х1,5-8g. - Манометры цифровые должны быть устойчивы к наносекундным импульсным помехам равным 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4-2007. - Манометры цифровые должны быть устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой энергии равной 1 кВ по цепи питания и 2 кВ по цепи питания от корпуса по ГОСТ Р 51317.4.5-99. - Манометры цифровые должны быть устойчивы к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц при напряжении 3 В по ГОСТ Р 51317.4.6-99. Манометры цифровые должны иметь стандартный цифровой интерфейс RS485 для совместной работы с ПЭВМ. Должны быть устойчивы к электромагнитным помехам, относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Для Мановакуумметров средний срок службы – 10 лет. Для Манометров цифровых - средняя наработка на отказ – 100000 часов, средний срок службы – 8 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Товар должен иметь заводскую маркировку.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар должен поставляться в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: 1. Документы в соответствии с комплектностью. 2. Свидетельство об утверждении типа средств измерений. 3. Свидетельство о первичной поверке Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.-

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Межповерочный интервал – 1 год. Периодичность технического обслуживания – не более 2 раз в год.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с данными необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, распространяющиеся на приборы измеряющие давление.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых мановакууметров и манометров цифровых и технической документации должно соответствовать обязательствам изготовителя

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Комплектующие изделия: Мановакууметр – 3 шт. Манометры цифровые – 2шт. Разовая поставка. Срок поставки не позднее 30 ноября 2014 г. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование товара, производитель | Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно подразделам 4.1, 4.2 Раздела 4 технического задания |  |  |

Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным техническим требованиям, отраженным в разделе 4 данного технического задания, требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.