Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна изготовитель | Единица измерения | Коли - чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калибратор многофункциональный Типа FLUKE 5080A/SC/MEG со встроенными опциями для калибровки осциллографов и мегомметров и токовой катушкой 9100-200 10/500 или эквивалентный комплект | - Назначение средства измерений: - воспроизведения напряжения постоянного тока; - воспроизведения силы постоянного тока; - воспроизведения электрического сопротивления постоянному току; - воспроизведения мощности постоянного тока; - воспроизведения напряжения переменного тока; - воспроизведения силы переменного тока; - воспроизведения электрической емкости; - воспроизведения мощности переменного тока; - работы в режимах, предназначенных для определения нормируемых метрологи -ческих характеристик осциллографов с полосой пропускания до 200 МГц, таких как: - режим генератора синусоидального напряжения; - - режим генератора прямоугольных импульсов; - - режим формирования сглаженной синусоиды; - - режим формирования временных маркеров; - - работы в режимах, предназначенных для определения нормируемых метрологических характеристик мегомметров, таких, как: - - режим источника низкого сопротивления; - - режим источника высокого сопротивления. - Описание средства измерений Калибратор – микропроцессорный прибор, обладающий возможностью автоматической калибровки по внутриприборным мерам, самодиагностикой, стандартными интерфейсами IEEE- 488, RS-232. Принцип действия калибратора основан на автоматическом управлении встроенными прецизионными источниками сигналов различной формы, опорными из которых являют- ся источник напряжения постоянного тока, кварцевый генератор частоты, термопреобразователь напряжения переменного тока в постоянное напряжение, набор высокоточных и высоко- стабильных резисторов. Метрологические и технические характеристики. Таблица 1 – Напряжение постоянного тока (воспроизведение) Диапазон; Пределы допускаемой относительной погрешности; Разрешение, мкВ. ± (10-6·отн. ед. от установленного значения + мкВ). 0...329,999 мВ; 130 + 10; 1. 0...3,29999 В; 100 + 15; 10. 0...32,9999 В; 100 + 150; 100. 10...101,999 В; 120 + 1500; 1000. 30…329,999 В; 120 + 1500; 1000. 100...1020,00 В; 120 + 5500; 10000. Дополнительный выход (только в режиме одновременного воспроизведения двух выходных сигналов). 0...329,99 мВ; 1200 + 1000; 10. 0...3,2999 В; 1200 + 1000; 100. 3,3...7,000 В; 1200 + 1000; 1000. Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения постоянного тока. Таблица 2 – Сила постоянного тока (воспроизведение) Диапазон; Пределы допускаемой относительной погрешности; Разрешение мкА. ± (10-6·отн. ед. от установленного значения + мкА). 0...329,99 мкА; 750 + 0,1; 0,01. 0...3,2999 мА; 650 + 0,25; 0,1. 0...32,999 мА; 500 + 1,25; 1. 0...329,99 мА; 500 + 16,5; 10. 0…1,0999 А (в диапазоне 3 А); 1500 + 220; 100. 1,1…2,9999 А; 1900 + 220; 100. 0...10,999 А (в диапазоне 20А); 2500 + 2500; 1000. 11...20,500 А; 5000 + 3750; 1000. Примечание: I – значение воспроизводимой силы постоянного тока. Таблица 3 – Электрическое сопротивление постоянному току (воспроизведение) Номинальное значение; Пределы допускаемой относительной погрешности. ± 10-2·отн. ед. от установленного значения. 0 Ом; 0,01 Ом. 1 Ом; 1,0. 1,9 Ом; 0,5. 10 Ом; 0,15. 19 Ом; 0,1. 100 Ом; 0,04. 190 Ом; 0,04. 1000 Ом; 0,025. 1,9 кОм; 0,025. 10 кОм; 0,025. 19 кОм; 0,029. 100 кОм; 0,038. 190 кОм; 0,042. 1 МОм; 0,04. 1,9 МОм; 0,04. 10 МОм; 0,1. 19 МОм; 0,15. 100 МОм; 0,5. 190 МОм; 1,0. Примечание: R – значение воспроизводимого сопротивления постоянному току. Таблица 4 – Мощность постоянного тока (воспроизведение) Диапазон напряжения; Пределы допускаемой относительной погрешности. ± 10-2·отн. ед. от установленного значения. Диапазон силы тока. 0,33...3,2999 мА; 3,3...299,99 А; 0,33...2,9999 А; 3…20,5 А. 33 мВ…1020 В; 0,15; 0,11; 0,22; 0,54. Примечание: P – значение воспроизводимой мощности. Таблица 5 – Напряжение переменного тока (воспроизведение) Диапазон; Частота; Пределы допускаемой относительной погрешности; Разрешение мВ. ± (10-6·отн. ед. от установленного значения + мкВ). 1,0...32,99 мВ; 45...65 Гц; 3300 + 60; 0,01. 65 Гц...1 кГц; 3400 + 60. 33...329,99 мВ; 45...65 Гц; 1500 + 60; 0,01. 65 Гц...1 кГц; 1600 + 60. 0,33...3,2999 В; 45...65 Гц; 1000 + 60; 0,1. 65 Гц...1 кГц; 1100 + 180. 3,3...32,999 В; 45...65 Гц; 1100 + 1800; 1. 65 Гц...1 кГц; 1100 + 1800. 33...101,99 В; 45...65 Гц; 1400 + 18; 10. 65 Гц...1 кГц; 1500 + 18. 102…329,99 В; 45...65 Гц; 1400 + 18; 10. 65 Гц...1 кГц; 1500 + 18. 330...1020 В; 45...65 Гц; 1400 + 180; 100. 65 Гц...1 кГц; 1500 + 180. Дополнительный выход (только в режиме одновременного воспроизведения двух выходных сигналов). 10...329,99 мВ; 45...65 Гц; 2000 + 1000; 0,01. 65 Гц...1 кГц; 2200 + 1000. 0,33...3,2999 В; 45...65 Гц; 2000 + 1000; 0,1. 65 Гц...1 кГц; 2200 + 1000. 3,3...5 В; 45...65 Гц; 2000 + 1000; 1. 65 Гц...1 кГц; 2200 + 1000. Примечание: U - значение воспроизводимого напряжения переменного тока. Таблица 6 – Сила переменного тока (воспроизведение) Диапазон; Частота; Пределы допускаемой относительной погрешности. ± (10-2·отн. ед. от установленного значения + мкА). 29,00...329,99 мкА; 45...65 Гц; 0,25 + 0,75. 65 Гц ... 1 кГц; 0,26 + 0,75. 0,33...3,2999 мА; 45 ... 65 Гц; 0,22 + 0,9. 65 Гц ... 1 кГц; 0,23 + 0,9. 3,3...32,999 мА; 45 ... 65 Гц; 0,1 + 12. 65 Гц ... 1 кГц; 0,19 + 12. 33...329,99 мА; 45 ... 65 Гц; 0,1 + 120. 65 Гц ... 1 кГц; 0,19 + 120. 0,33 ... 1,0999 А; 45 ... 65 Гц; 0,1 + 1200. 65 Гц ... 1 кГц; 0,24 + 1200. 1,1 ... 2,999 А; 45 ... 65 Гц; 0,1 + 1500. 65 Гц ... 1 кГц; 0,28 + 1500. 3 ... 10,999 А; 45 ... 65 Гц; 0,25 + 6000. 65 Гц ... 1 кГц; 0,4 + 6000. 11 … 20,5 А; 45 ... 65 Гц; 0,5 + 15000. 65 Гц ... 1 кГц; 0,52 + 15000. В режиме LCOMP ON (компенсация включена). 29,00...329,99 мкА; 45...65 Гц; 0,25 + 0,75. 0,33...3,2999 мА; 0,22 + 0,9. 3,3...32,999 мА; 0,2 + 9. 33...329,99 мА; 0,2 + 90. 0,33...1,0999 А; 45...65 Гц; 0,21 + 900. 1,1...2,999 А; 0,23 + 900. 3...10,999 А; 0,25 + 6000. 11…20,5 А; 0,5 + 15000. Примечание: I – значение воспроизводимой силы тока Таблица 7 – Мощность переменного тока (воспроизведение); (диапазон 45 Гц...65 Гц), коэффициент мощности (РР) = 1 Диапазон напряжения; Пределы допускаемой относительной погрешности. ± 10-2·отн. ед. от установленного значения. Диапазон силы тока. 3,3...8,999 мА; 9...32,999 мА; 33...89,99 мА; 90...329,99 мА. 33...329,999 мВ; 0,58; 0,45; 0,58; 0,45. 330 мВ...1020 В; 0,51; 0,36; 0,51; 0,36. 0,33...0,8999 А; 0,9...2,1999 А; 2,2...4,4999 А; 4,5...20,5 мА. 33...329,999 мВ; 0,59; 0,46; 0,56; 0,72. 330 мВ...1020 В; 0,52; 0,37; 0,49; 0,67. Примечание: P – значение воспроизводимой мощности Таблица 8 – Режим воспроизведения напряжения на нагрузках 50 Ом, 1 МОм Напряжение постоянного тока; Прямоугольный сигнал. Нагрузка 50 Ом; Нагрузка 1 MОм; Нагрузка 50 Ом; Нагрузка 1 MОм. Амплитудные характеристики. Диапазон; от 0 В до ± 2,2 В; от 0 В до ± 33 В; от ±1,8 мВ до ± 2,2 В; от ± 1,8 мВ до ± 105 В. Пределы допускае- мой относитель -ной погрешности; 0,35 + 200; 0,35 + 200; 0,35 + 200; 0,35 + 200. ± (10-2·отн. ед. от установленного значения + мкВ). Примечание: U – значения напряжения сигнала прямоугольной формы. Таблица 9 – Характеристики прямоугольного сигнала (воспроизведение) Характеристики сигнала на нагрузке 50 Ом; Пределы допускаемой отно- сительной погрешности. ± (10-2·отн. ед. от установ- ленного значения + мкВ). Время нарастания; ≤1 нс; Не нормируется. Диапазон; от 45 Гц до 1 кГц. Пределы допускаемой относи- тельной погрешности установки частоты прямоугольного сигнала; 25 + 25. ± (10-6·отн. ед. от установленного значения + мГц). Амплитудный диапазон; Преде- лы допускаемой относительной погрешности установки ампли- туды прямоугольного сигнала; 4,5 мВ до 2,75 В; 2 + 300. Разрешающая способность по амплитуде; 4 разряда. Диапазон регулировки амплитуды; ± 10 % относительно фиксирован- ных точек (указаны ниже). Фиксированные точки амплитуды; 5 мВ, 10 мВ, 25 мВ, 50 мВ, 100 мВ, 250 мВ, 500 мВ, 1 В, 2,5 В. Искажение фронта сигнала; до 10 нс; 3 + 3000. от 10 нс до 30 нс; 1 + 3000. после 30 нс; 0,5 +3000. Примечания: f – значение частоты прямоугольного сигнала, U – значения напряжения сигнала прямоугольной формы. Таблица 10 – Функция сглаженной синусоиды (воспроизведение) Характеристики синусоидального напряжения на нагрузке 50 Ом; Частотный диапазон. 50 кГц (опорная частота); 50 кГц до 100 МГц; 100 МГц до 200 МГц. Амплитудные характеристики (для измерения полосы пропускания осциллографов). Диапазон; 5 мВ до 5,5 В. Разрешающая способность; < 100 мВ: 3 разряда ≥100 мВ: 4 разряда. Регулировка диапазона; Непрерывная регулировка. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения напряжения; 2 + 300; 3,5 + 400; 4 + 400. ± (10-2·отн. ед. от установленного значения + мкВ). Пределы допускаемой неравномерности АЧХ (от- носительно 50 кГц); _; 1,5 + 200; 2 + 200. ± (10-2·отн. ед. от установленного значения + мкВ). Кратковременная нестабильность амплитуды за 1 час; ± 1 · 10-2 · U. Примечание: U – значения напряжения синусоидального сигнала. Таблица 11 - Режим формирования временных маркеров Параметры временных мар- керов на нагрузке 50 Ом; 50 мс до 5с; 100 нс до 20 мс; 20 нс до 50 нс; 10 нс; 2 нс до 5 нс. Пределы допускаемой абсо- лютной погрешности уста- новки периода следования временных маркеров; (50 + 1500×t) × 10-6; 2,5×10-6×t. Уровень напряжения, [1]; > 1 В; > 1 В; > 1 В; >1 В; > 1 В. Дискретность установки пе- риода следования временных маркеров; 1-2-5 от 2 нс до 5с. Диапазон регулировки перио- да следования временных маркеров; ≥10 % относительно фиксированной точки (указаны выше). Примечания: t – значение периода следования временных маркеров; t – установленный период следования в секундах; [1] Пиковые значения напряжения. Таблица 12 – Электрическое сопротивление постоянному току (воспроизведение) в режиме источника низкого сопротивления Номинальное значение; Пределы допускаемой относительной погрешности. ± 10-2 · отн. ед. от установленного значения. 1 Ом; 1,1. 1,8 Ом; 0,78. 3,7 Ом; 0,57. 5,9 Ом; 0,49. 10 Ом; 0,45. 18 Ом; 0,42. 37 Ом; 0,41. 59 Ом; 0,48. 100 Ом; 0,45. 180 Ом; 0,42. 370 Ом; 0,41. 590 Ом; 0,34. 1 кОм; 0,30. 1,8 кОм; 0,22. 3,7 кОм; 0,14. 5,9 кОм; 0,10. Примечание: R – значение воспроизводимого сопротивления. Таблица 13 - Электрическое сопротивление постоянному току (воспроизведение) в режиме ис- точника высокого сопротивления Номинальное значение; Максимальное напряжение, В; Пределы допускаемой относи- тельной погрешности напряжения; Пределы допускаемой относительной погреш- ности сопротивления. ± (10-2 · отн. ед. от установлен- ного значения + В); ± 10-2 · отн. ед. от уста- новленного значения. 10,00 кОм - 19,99 кОм; 140; 3 + 5; 0,2. 20,00 кОм - 39,99 кОм; 200; 3 + 5; 0,2. 40,00 кОм - 99,99 кОм; 400; 3 + 5; 0,2. 100,0 кОм - 499,9 кОм; 800; 3 + 5; 0,2. 500,0 кОм - 999,9 кОм; 1100; до 1000 В: 3 + 5, свыше – не нормируется; 0,2. 1,000 МОм – 9,999 МОм; 1575; 0,3. 10,00 МОм – 99,99 МОм; 1575; 0,5. 100,0 МОм – 999,9 МОм; 1575; 0,5. 1,000 ГОм – 10,050 ГОм; 1575; до 1000 В: 3 + 5, свыше 1000 В не нормируется; 1. Примечания: U – значения испытательного напряжения; R – значение воспроизводимого сопротивления. Таблица 14 – Дополнительные технические характеристики калибраторов. Параметр; Значение параметра. Масса, кг, не более; 22. Потребляемая мощность, В·А, не более; 600. Габаритные размеры, мм; 193 × 432 × 538. Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С - относительная влажность, %; 20 – 30 80. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А по МИ 3286-2010. Комплектность калибратора: - Калибратор с встраиваемой опцией калибровки мегомметров и осциллографов - 1 - Токовая катушка 9100-200 10/50 Turn Coils – 1 - Комплект измерительных проводов – 1 - Сетевой шнур – 1 - Кабель USB-RS-232 – 1 - Руководство по эксплуатации – 1 - CD-диск с документацией пользователя калибратора 5080А – 1 - Методика поверки МП-327/447-2012 - 1 - Свидетельство о первичной поверке | США, FLUKE | Комплект | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификат соответствия, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура)

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- предлагаемое оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).