Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку скважинного термометра

1. Общие требования:		скважинный термометр

(скважинный каротажный прибор) КПТТ-40,1шт.

1.2.Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2012 г.

1.3.Обязательные документы:	паспорт прибора и руководство по эксплуатации.

1.4.Срок и объем гарантии:	не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем.

1.5.Прочие требования:  комплект поставки, в том числе -

Скважинный прибор КПТТ-40       - 1 шт.

Блок шунтов                                     - 1 шт.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скважинный прибор должен позволять проводить измерения в заполненных раствором скважинах, диаметром 45 и болеемм и глубиной до 1000 м., соединяемый с каротажным бронированным одножильными трехжильным кабелем с регистрацией данных измерений на каротажных регистраторах «ВУЛКАН V3» и УГИ «Кобра».

Прибор должен позволять его эксплуатироваться в жидкой агрессивной среде с концентрацией серной кислоты до 70 г/л и гидростатическом давлении не более 11,0 мПа.

Прибор  должен обеспечиватьизмерение температуры в скважине (на спуске прибора)и производить токовый каротаж (на подъеме прибора).Выбор режима работы должен производиться без извлечения прибора из скважины.

Общие характеристики:

-габариты  прибора: 		диаметр		40 мм

длина		2250 мм

-температура хранения                                     -40 ÷ +85°С

-количество жил каротажного кабеля   	1 (одна); 3 (три)

Измеритель температуры:

-тип выхода                                                   токовый 4÷34 мА

-диапазон рабочих температур		-20+30 С

-предельно допустимая температура

во включённом состоянии                                  +40°С

-номинальное напряжение питания		20В

-максимальное напряжение питания		25В

-полярность напряжения питания                    положительная

-максимальное сопротивление кабеля                200 Ом

-крутизна преобразования				1мА/°С

-погрешность крутизны преобразования		1%

-нелинейность					±0,03°Са

-точность измерения температуры			±0,05°С

-точность установки температуры «нуля» °С	±0,5°С

-постоянная времени измерения              		3 сек

-уровень шумов					0,01°С

Измеритель тока:

-полярность напряжения питания                  отрицательная

-погрешность измерения				1%

-длина измерительного зонда                              150 мм.

-длина диэлектрической развязки                       2000 мм.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |