Д О Г О В О Р  № 
г. Санкт-Петербург





от «______»  _______________2012г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора – директора НПК «ЛУЦ» Строкача А.П.., действующего на основании доверенности № 27/114 от 30.12.2011г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Комплект оборудования автоматической системы движения для 2-х гамма-томографов, далее – «Оборудование», а Покупатель обязуется принять и оплатить «Оборудование», согласно Спецификации  (Приложение №1). 

1.2. В спецификации определяется наименование, номенклатура, объем, количество, сроки и условия поставки, цена поставляемого Оборудования, порядок доставки, наименование и реквизиты грузополучателя и иные условия поставки.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является зафиксированное протоколом от _____________2012г. № ______________________ решение Комиссии по размещению заказа Покупателя о признании Поставщика победителем процедуры закупки №_____________________ от __________________2012г.    
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Приложении №1 к Спецификации (Технические характеристики).
2.2. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

2.3. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности, не предусмотренных п.2.1., п.2.2 настоящего Договора, производится в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Приложении №1 к Спецификации (Технические характеристики).
2.4. Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Поставщиком Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной (ТОРГ-12). Наличие на территории РФ сервисного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого Оборудования и проведения пуско-наладочных работ обязательно. Сервисный центр должен иметь сертификаты на обслуживание и ремонт, выданные производителями Оборудования. Все средства измерения, входящие в комплект Оборудования должны быть внесены в Государственный Реестр средств измерения.
2.5. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на расходные, быстроизнашивающиеся детали, инструменты и материалы.
2.6. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

2.7. В случае отказа Оборудования в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период проведения ремонта.
2.8. Покупатель имеет право за свой счет направить своих уполномоченных представителей для проведения инспекции процесса изготовления Оборудования у Поставщика. Поставщик обязан оказывать содействие уполномоченным представителям Покупателя в выполнении ими своих функций, в том числе, но, не ограничиваясь этим, обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Поставщика, предоставлять по требованию Покупателя документы и процедуры, связанные с процессом изготовления Оборудования, оказывать Покупателю активное содействие в предоставлении удобных условий для осмотра Оборудования, документации и записей по качеству.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Тара, упаковка и маркировка Оборудования, поставленного по настоящему Договору, должна быть в полном соответствии с действующими стандартами ISO, ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Оборудования при перевозке до склада Покупателя с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.
ЦЕНА И ФОРМА РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Оборудования, указанная в Спецификации (Приложение № 1), является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2. В общую стоимость, указанную в Спецификации (Приложение №1), включаются: цена Оборудования, с учетом налогов, доставка до склада Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  документации, уплату таможенных пошлин, налогов.

4.3. Покупатель осуществляет оплату Оборудования перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в пункте 5.4. настоящего Договора по счетам, выставленным Поставщиком.
5.
СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставщик обязуется в письменной форме известить Покупателя о готовности к отправке (отгрузке) Оборудования не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты отправки (отгрузки).
5.2. Срок поставки Оборудования –  в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения настоящего Договора.
5.3. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу:  196641, г. Санкт-Петербург,  п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.
5.4. Расчет за Оборудование производится  по счету, выставленному   Поставщиком в размере 100%  оплаты от общей суммы указанной в Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней 
с даты подписания накладной ТОРГ-12.
Оплата по Договору осуществляется в рублях исходя из курса валюты Договора, установленного ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств.

5.5. Факт приемки, а также отсутствие замечаний по количеству, качеству, комплектности и прилагаемым документам подтверждается подписанием накладной (ТОРГ-12).
5.6. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю в момент его передачи и подтверждается оформлением передаточных документов (накладной (ТОРГ-12)) на складе Покупателя.

5.7. Поставщик обязуется передать вместе с Оборудованием Покупателю документацию в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1).

6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении "Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы" в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

6.3. За задержку сроков поставки Оборудования по вине Поставщика против сроков, указанных в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Оборудования за каждый день просрочки по настоящему Договору.
6.4. В случае задержки поставки Оборудования более чем на 30 календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Поставщика и отказаться от исполнения договора. Поставщик обязуется в 3-х дневный  срок уплатить неустойку согласно п.6.3 Договора.

6.5. В случае некачественной (некомплектной) поставки Оборудования, Поставщик обязуется заменить или восстановить недостающее Оборудование в 20-дневный срок или иной срок, согласованный сторонами с момента письменного уведомления Покупателя. За просрочку указанного срока Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 10% от стоимости Оборудования по  настоящему Договору.

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору он обязан в 3-дневный срок с даты письменного уведомления об отказе выплатить Покупателю штраф в размере 50% от общей суммы настоящего Договора.

6.7. При возникновении споров любая из сторон направляет другой стороне претензию, которая подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня ее получения. Претензия принимается к рассмотрению с приложением документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующие у другой стороны.

7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

 7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами Договора.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления Покупателем письменного уведомления за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения в следующих случаях:

· поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

· нарушения Поставщиком срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора.

7.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования.

7.5. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ.

7.6. Ни одна из сторон не вправе без согласия другой стороны передать обязательства третьей

стороне.

8. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О Поставщике
8.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Сведения и  документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, предоставленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

8.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

8.3. Поставщик дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием. Поставщик возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

8.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок действия настоящего Договора продлевается на время действия этих обстоятельств, если это влияет на выполнение Договора.

9.2. Поставщик и Покупатель должны в течение 5-ти календарных дней поставить в известность друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые препятствуют выполнению условий Договора, с дополнительным подтверждением соответствующего органа государственной власти о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств и возникло после заключения настоящего Договора.

10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они совершаются в письменном виде и подписаны сторонами.

10.2. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии последующего подтверждения подлинниками в течение 20 календарных дней.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные договоры, соглашения и переписка теряют юридическую силу.

10.5. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны могут передавать информацию третьим лицам только с письменного согласия другой стороны и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического и почтового адреса, номеров телефонов и факсов. При отсутствии такого сообщения направляемые сторонами друг другу уведомления, извещения, требования посылаются по адресам, указанным в разделе настоящего договора «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», по номерам телефонов и факсов, имеющимся у сторон на момент подписания настоящего Договора. Посланные таким образом уведомления, извещения, требования считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находился.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: 

ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН____________________ОКВЭД___________
Юридич.адрес:__________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________факс_________

Р/счет _______________________________________________________________________ 

БИК____________________Кор/счет________________________ ОКПО_________________

	Покупатель:

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

ИНН 7817022928  КПП 781701001 ОКПО 08626377  ОГРН 1027808753796
Адрес: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3,
факс (812) 462-78-08
Р/с 40502810436000000198  Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ  в г. Санкт-Петербург,

БИК 044030704, К/с 30101810200000000704

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:                                                                       Покупатель:
______________________                                               _____________________А.П.Строкач 
(подпись, расшифровка подписи)                                                           М.П.                                                                         
Зам. ген. директора по экономике и финансам

Юрист

Зам. генерального директора по качеству

Главный бухгалтер

Начальник УМТО

Экономист подразделения

Ведущий инженер


	

	
	


Приложение №1
к Договору № ___                                        



от «___»__________2012г.
Спецификация
г. Санкт-Петербург







 «____»___________ 2012г.
	№
	Наименование Оборудования
	Кол-во, шт.
	Цена за шт.
	Сумма 



	
	 Комплект оборудования автоматической системы движения для 2-х гамма-томографов 
	
	
	

	1
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP23B, 200W, 0.64 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или (эквивалент) 
	1
	
	

	2
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или (эквивалент) 
	4
	
	

	3
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером Или (эквивалент) 
	4
	
	

	4
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE60-5/ Mitsubishi HF-MP43B-B5 Или (эквивалент) 
	4
	
	

	5
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE80-8/ Mitsubishi HF-MP73B-B5  Или (эквивалент)
	2
	
	

	6
	Кабель питания гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 10M-A1-H; Mitsubishi Или (эквивалент)
	8
	
	

	7
	Кабель питания гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 2M-A1-H; Mitsubishi  Или (эквивалент) 
	4
	
	

	8
	Кабель питания гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) 
	2
	
	

	9
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 10M-A1-H; Mitsubishi  
Или (эквивалент) 
	8
	
	

	10
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 2M-A1-H; Mitsubishi  
 Или (эквивалент) 
	4
	
	

	11
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A1-H; Mitsubishi 
Или (эквивалент) 
	2
	
	

	12
	Кабель энкодера гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 10M-A1-H; Mitsubishi  Или (эквивалент) 
	8
	
	

	13
	Кабель энкодера гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 2M-A1-H; Mitsubishi Или (эквивалент) 
	4
	
	

	14
	Кабель энкодера гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A1-H; Mitsubishi Или (эквивалент) 
	2
	
	

	15
	Кабель питания тормоза длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A2-L; Mitsubishi Или (эквивалент) 
	1
	
	

	16
	Кабель питания экранированный длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS3CBL 5M-A2-L; Mitsubishi  Или (эквивалент) 
	1
	
	

	17
	Кабель энкодера длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A2-L; Mitsubishi Или (эквивалент) 
	1
	
	

	18
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-20B Или (эквивалент) 
	1
	
	

	19
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-70B Или (эквивалент) 
	6
	
	

	20
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-40BИли (эквивалент) 
	8
	
	

	21
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.5m  Или (эквивалент) 
	2
	
	

	22
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.15m  Или (эквивалент) 
	14
	
	

	23
	Mitsubishi MRJ3BAT, батарейка для сервоусилителей  Или (эквивалент) 
	16
	
	

	24
	Mitsubishi Q03UDECPU, Модуль центрального процессора SystemQ, платформа iQ; 30 K steps, 4096 I/O, 20 ns/log. Comm., Ethernet  Или (эквивалент)
	2
	
	

	25
	Mitsubishi Q61P, Модуль источника питания; 140-240 V AC input, 5 V DC 6 A output. Или (эквивалент) 
	2
	
	

	26
	Mitsubishi Q172DCPU, Модуль ЦПУ контроллера перемещения, 8-axis, QD-Motion, SSCNET lll
Или (эквивалент) 
	2
	
	

	27
	Mitsubishi QX40-TS, Модуль дискретных входов, 24 V DC; 16 inputs; sink-type; spring connector. Или (эквивалент) 
	2
	
	

	28
	Mitsubishi QY40P-TS, Модуль дискретных выходов; 24 V DC; 16 outputs; sink-type; spring connector Или (эквивалент) 
	2
	
	

	29
	Mitsubishi QJ71C24N-R4, Коммуникационный модуль, RS422/RS485: 2 ports. Или (эквивалент) 
	2
	
	

	30
	Mitsubishi Q38DB, Основной крейт для компонентов SystemQ, платформа iQ; power supply, 8 I/O slots.  Или (эквивалент) 
	2
	
	

	31
	Mitsubishi Q6BAT, Литиевая батарея Или (эквивалент) 
	2
	
	

	32
	Mitsubishi GT1155HS-QSBD Handy Type, Графическая сенсорная панель; 5.7’’ STN-Display; 320x240 pixels; 256 цветов, 24V DC; 9 MB memory, portable Handy type. 
 Или (эквивалент) 
	2
	
	

	33
	Mitsubishi GT11H-C100-37, Кабель подключения, внешний; between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 10m. Или (эквивалент)  
	2
	
	

	34
	Mitsubishi Q170DEMICBL05M, Кабель входа аварийного выключения, 0,5м Или (эквивалент) 
	2
	
	

	35
	Mitsubishi QG60, Защитный модуль Или (эквивалент) 
	8
	
	

	36
	IQ Works V01-2L0C-E - INTRODUCTION, Программный пакет для HMI, PLC, Motion PLC; engl; MELSOFT Pack with CD for 2 license;1 pc Или (эквивалент)
	1
	
	

	37
	MR-Configurator, Программное обеспечение для MR-J3-A, MR-J3-B, MR-J3-T Version C1 or later  Или (эквивалент)
	1
	
	


1. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

2.  Дополнительные требования: 

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

Все средства измерения, входящие в комплект Оборудования должны быть внесены в Государственный Реестр средств измерения.
Поставщик:







Покупатель:
________________________




__________________ А.П.Строкач
«____»_____________ 2012 г. 




«____»____________ 2012 г.
Приложение №1 











к Спецификации











«____»_______2012г.

Технические характеристики

	№ п./п.
	Технические характеристики
	Кол-во шт.

	1
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP23B, 200W, 0.64 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность: 200 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 0,5 кВА

· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,2 Вт

· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 0,64 Вт

· Постоянный крутящий момент двигателя в диапазоне частот вращения от 0 до 3000 об/мин

· Максимальный крутящий момент, не менее: 1,9 Нм

· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин

· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин

· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин

· Динамическая мощность, не менее: 46,1 кВт/с

· Номинальный ток, не более: 1,6 А

· Максимальный ток, не более: 5,0 А

· Момент инерции, не более: 0,12 Дж (х10-4кг м2)

· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот

· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее: 1,3 Нм

· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более: 0,33А

· Допустимый тормозной момент: на троможение: 22 Дж, в час: 220 Дж

· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее:  22 Дж

· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2
· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 1,6 кг

· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 1
	1

	2
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером или

(эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность 400 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 0,9 кВА

· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,4 Вт

· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 1,3 Вт

· Максимальный крутящий момент, не менее: 3,8 Нм

· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин

· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин

· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин

· Динамическая мощность, не менее: 111,6 кВт/с

· Номинальный ток, не более: 2,7 А

· Максимальный ток, не более: 8,6 А

· Момент инерции, не более 0,18 Дж (х10-4кг м2)

· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот

· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее 1,3 Нм

· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более 7,9

· Допустимый тормозной момент: на троможение: 22 Дж, в час: 220 Дж

· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее: 22 Дж

· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2 

· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 2,1 кг

· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 2
	4

	3
	Сервомотор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом и энкодером

Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Питание: 220В, переем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Мощность 750 Вт

· Полная входная мощность, не менее: 1,3 кВА

· Номинальная выходная мощность в длительном режиме, не менее: 0,75 Вт

· Номинальный крутящий момент в длительном режиме, не менее: 2,4 Нм

· Максимальный крутящий момент, не менее: 7,2 Нм

· Номинальная частота вращения: 3000 об/мин

· Максимальная частота вращения, не менее: 6000 об/мин

· Максимально допустимая кратко-ступенчатая частота вращения, не менее: 6900 об/мин

· Динамическая мощность, не менее: 95,5 кВт/с

· Номинальный ток, не более: 5,6 А

· Максимальный ток, не более: 16,7 А

· Момент инерции, не более: 0,7 Дж (х10-4кг м2)

· Максимально допустимый момент инерции нагрузки: 30 крат момента инерции масс серводвигателя

· Наличие датчика положения вала двигателя (энкодера) с разрешением не менее: 262144 импульсов/оборот

· Наличие электромагнитного тормоза в виде электромагнитного тормозного диска, растормаживаемый электрически и затормаживаемый силой пружины

· Номинальное напряжение питания тормоза: 24В, пост. ток

· Статический момент трения тормоза, не менее 2,4 Нм

· Потребляемая мощность тормоза при 20 град. Цельсия, не более 10 Вт

· Допустимый тормозной момент: на троможение: 64 Дж, в час: 640 Дж

· Срок службы тормоза, не менее: 20000 торможений

· Работа на каждое торможение, не менее: 64 Дж

· Самоохлаждающийся, класс защиты IP65
· Вибрация, не более: в горизонтальном направлении: 49 м/с2, в вертикальном направлении: 49 м/с2 

· Вес сервомотора с тормозом и энкодером, не более: 4,0 кг

· Внешние размеры и посадочные отверстия сервомотора с тормозом и энкодером должны быть такими, какие указаны в Приложении 1 на рис. 3
	4

	4
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP43B, 400W, 1.3 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE60-5/ Mitsubishi HF-MP43B-B5
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Требования к сервомотору с тормозом и энкодером аналогичны требованиям из п.2 настоящей спецификации

· Редуктор соосный планетарный с передаточным числом 5 (nвход/nвыход)

· Количество ступеней: 1

· Номинальный выходной момент, не менее 40 Нм

· Максимальный выходной момент, не менее 64 Нм

· Ресурс, не менее: 30000 часов

· Аварийный останов, не менее 2 крат номинального выходного момента, не менее 1000 раз

· КПД с полной нагрузкой, не менее 96%

· Работоспособность при температуре окружающей среды от -25 до +90 град. Цельсия

· Степень защиты IP54
· Наличие заложенной смазки на весь жизненный цикл редуктора

· Установочная позиция: любая

· Точность моторного фланца DIN 42955-N
· Люфт меньше 12 аркминут

· Жёсткость при кручении, не менее 2,3 Нм/акрминуты

· Вес, не более 0,9 кг

· Шум на расстоянии 1м при скорости 3000 об/мин, не более 58 дБ

· Максимальная входная скорость, не менее: 13000 об/мин

· Инерционность, не более 0,078 кг см2
· Максимально допустимые радиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 500 Н, для 30000 часов 340 Н

· Максимально допустимые аксиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 600 Н, для 30000 часов 450 Н

· Внешние размеры и посадочные отверстия должны быть такими, какие указаны в Приложении 2 на рис 1. и в таблице 1 для редуктора 1

· Редуктор должен быть совместим с сервомотором из пункта 2  настоящей спецификации и должен поставляться с ним в сборе
	4

	5
	Сервомотор-редуктор: Mitsubishi HF-MP73B, 750W, 2.4 Nm, 3000 rpm, с тормозом, энкодером и редуктором NEUGART PLE80-8/ Mitsubishi HF-MP73B-B5
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Требования к сервомотору с тормозом и энкодером аналогичны требованиям из п.3 настоящей спецификации

· Редуктор соосный планетарный с передаточным числом 8 (nвход/nвыход)

· Количество ступеней: 1

· Номинальный выходной момент, не менее 50 Нм

· Максимальный выходной момент, не менее 80 Нм

· Ресурс, не менее: 30000 часов

· Аварийный останов, не менее 2 крат номинального выходного момента, не менее 1000 раз

· КПД с полной нагрузкой, не менее 96%

· Работоспособность при температуре окружающей среды от -25 до +90 град. Цельсия

· Степень защиты IP54
· Наличие заложенной смазки на весь жизненный цикл редуктора

· Установочная позиция: любая

· Точность моторного фланца DIN 42955-N
· Люфт меньше 8 аркминут

· Жёсткость при кручении, не менее 6 Нм/акрминуты

· Вес, не более 2,1 кг

· Шум на расстоянии 1м при скорости 3000 об/мин, не более 60 дБ

· Максимальная входная скорость, не менее: 7000 об/мин

· Инерционность, не более 0,39 кг см2
· Максимально допустимые радиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 950 Н, для 30000 часов 650 Н

· Максимально допустимые аксиальные нагрузки, не менее: для 10000 часов 1200 Н, для 30000 часов 900 Н

· Внешние размеры и посадочные отверстия должны быть такими, какие указаны в Приложении 2 на рис 1. и в таблице 1 для редуктора 2

· Редуктор должен быть совместим с сервомотором из пункта 3  настоящей спецификации и должен поставляться с ним в сборе
	2

	6
	Кабель питания гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	8

	7
	Кабель питания гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	4

	8
	Кабель питания гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS1CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	2

	9
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	8

	10
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	4

	11
	Кабель питания тормоза гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	2

	12
	Кабель энкодера гибкий длиной 10м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 10M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 10м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	8

	13
	Кабель энкодера гибкий длиной 2м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 2M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 2м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	4

	14
	Кабель энкодера гибкий длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A1-H; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, очень гибкий, выход кабеля в сторону вала двигателя
	2

	15
	Кабель питания тормоза длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-BK S1 CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания тормоза сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	1

	16
	Кабель питания экранированный длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-PWS3CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для питания сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	1

	17
	Кабель энкодера длиной 5м для сервомотора HF-MP: MR-J3EN CBL 5M-A2-L; Mitsubishi
Или (эквивалент) для энкодера сервомоторов из п. 1-3 настоящей спецификации с длиной 5м, стандартное исполнение, выход кабеля в сторону, противоположную валу двигателя
	1

	18
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-20B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.1 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220В, перем. Ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Самоохлаждение (IP00)
· Вес, не более 0,7 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	1

	19
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-70B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.3 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220В, перем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Охлаждение вентилятором (IP00)
· Вес, не более 1,7 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	6

	20
	Сервоусилитель Mitsubishi MR-J3-40B
Или (эквивалент) для серводвигателя из п.2 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220В, перем. Ток 50 Гц, 1 фаза

· Синусоидальное ШИМ управление, система управления током

· Встроенный динамический тормоз

· Частотная характеристика скорости 900 Гц

· Наличие токовой защиты, отключения по перенапряжению регенерации, тепловой защиты (перегрев электроники), защиты серводвигателя от перегрева, защиты от ошибки датчика положения, защиты от ошибки регенерации, защиты от пониженного напряжения и внезапного пропадания питания, контроля частоты вращения, контроля наличия рассогласования

· Самоохлаждение (IP00)
· Вес, не более 1,1 кг

· Управление всеми параметрами серводвигателя с ПЛК через удаленный оптический интерфейс со скоростью не менее 50 Мбит/с
	8

	21
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.5m
Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации длиной 50 см
	2

	22
	Оптический кабель сервоприводов Mitsubishi MR-J3BUS_0.15m
Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации длиной 15 см
	14

	23
	Mitsubishi MRJ3BAT, батарейка для сервоусилителей

Или (эквивалент) для сервоусилителей из п. 18-20 настоящей спецификации
	16

	24
	Mitsubishi Q03UDECPU, Модуль центрального процессора SystemQ, платформа iQ; 30 K steps, 4096 I/O, 20 ns/log. Comm., Ethernet
Или (эквивалент) для многопроцессорных систем со следующими техническими характеристиками:

· Точек ввода/вывода, не менее 4096/8192

· Обнаружение ошибок ЦП, сторожевой таймер, обнаружение отказа батарей, обнаружение сбоев памяти, проверка программ, обнаружение отказа источника питания, обнаружение выхода из строя предохранителей

· Тип памяти: RAM, ROM, FLASH
· Объем памяти всего, не менее 32 Мегабайт

· Максимальный объем памяти программ ПЛК 30 килошагов (120 килобайт)

· Время программного цикла не более 20нс/лог. инструкцию
	2

	25
	Mitsubishi Q61P, Модуль источника питания; 140-240 V AC input, 5 V DC 6 A output.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Питание 220 В, перем. ток 50 Гц, 1 фаза

· Пусковой ток не более 20 А/8мс

· Максимальная потребляемая мощность 120 ВА

· Номинальный выходной ток 5 В пост. 6 А

· Защита от перегрузки по току 5 В пост. более 6,6 А

· Защита от перегрузки по напряжению 5 В пост. 5,5-6,5 В

· КПД более 70%

· Напряжение пробоя изоляции между первичной сетью и цепью 5 В пост., не менее 2830 В перем., 1 мин

· Максимальное время компенсации при провале питания не более 20 мс
	2

	26
	Mitsubishi Q172DCPU, Модуль ЦПУ контроллера перемещения, 8-axis, QD-Motion, SSCNET lll.
Или (эквивалент) со следующими техническими характеристиками:

· Полная совместимость с сервоусилителями из п. 20-22 и модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации

· Коммуникационный цикл для 8-осевой системы не более 0,44 мс

· Высокая стойкость интерфейса взаимодействия с сервоусилителями к шумам

· Оптический способ передачи данных к сервоусилителям на скорости не менее 50Мегабит/сек

· Точек ввода/вывода, не менее 8192/8

· Линейная интерполяция до 4 осей, круговая интерполяция до 2 осей, спиральная интерполяция до 3 осей
	2

	27
	Mitsubishi QX40-TS, Модуль дискретных входов, 24 V DC; 16 inputs; sink-type; spring connector.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Гальваническая развязка между процессором и управлением за счет применения оптронной пары

· 16 дискретных входов, рассчитанных на входное напряжение 24 В пост. и входной ток около 4 мА

· Включение входа при пост. напряжении >= 19 В и токе >= 3 мА

· Выключение входа при пост. напряжении <= 11 В и токе <= 1,7мА

· Съемная колодка с пружинными клеммами
	2

	28
	Mitsubishi QY40P-TS, Модуль дискретных выходов; 24 V DC; 16 outputs; sink-type; spring connector
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

· Тип выхода транзистор типа сток

· Гальваническая развязка между процессором и управлением за счет применения оптронной пары и гальваническая развязка между каналами
· 16 дискретных выходов, рассчитанных на выходное напряжение 12/24 В пост. 

· Съемная колодка с пружинными клеммами
	2

	29
	Mitsubishi QJ71C24N-R4, Коммуникационный модуль, RS422/RS485: 2 ports.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими техническими характеристиками:

·  2 порта интерфейса RS422/RS485
· Полнодуплексная связь

· Асинхронная передача данных

· Максимальное количество станций 64

· Проверка четности, подсчет контрольной суммы

· Скорость до 230400 бит/с

· Формат данных: 1 старт-бит, 7 или 8 битов данных, 1 или 0 битов четности, 1 или 2 стоп-бита
	2

	30
	Mitsubishi Q38DB, Основной крейт для компонентов SystemQ, платформа iQ; power supply, 8 I/O slots.
Или (эквивалент) для компонентов системы, полностью совместимый с компонентами, описанными в п.24-29 настоящей спецификации, имеющий 8 слотов ввода-вывода и 1 слот для источника питания.
	2

	31
	Mitsubishi Q6BAT, Литиевая батарея.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации
	2

	32
	Mitsubishi GT1155HS-QSBD Handy Type, Графическая сенсорная панель; 5.7’’ STN-Display; 320x240 pixels; 256 цветов, 24V DC; 9 MB memory, portable Handy type.
Или (эквивалент) полностью совместимый с модулем ЦП из п. 24 настоящей спецификации со следующими характеристиками:

· Разрешение экрана не менее 320*240 пикселей

· Диагональ не менее 5,7 дюймов

· Тип дисплея STN, 256 цветов
· Не менее 6 светодиодных индикаторов

· Класс защиты IP65
· Питание 24 В пост.

· Объем встроенной памяти 9 Мбайт

· Слот для внешней карты памяти compact flash
· Наличие интерфейсов RS232, RS422, USB
· Возможность отображения текста на русском языке
	2

	33
	Mitsubishi GT11H-C100-37, Кабель подключения, внешний; between FA components, Power supply, operation switches and GT11 Handy-Types, length 10m.
Или (эквивалент)  совместимый с компонентами, описанными в п.24, 29 и 32, длиной 10 метров
	2

	34
	Mitsubishi Q170DEMICBL05M, Кабель входа аварийного выключения, 0,5м
Или (эквивалент) совместимый с ЦПУ движением из п.26 настоящей спецификации
	2

	35
	Mitsubishi QG60, Защитный модуль

Или (эквивалент) совместимый с крейтом из п.30 настоящей спецификации
	8

	36
	IQ Works V01-2L0C-E - INTRODUCTION, Программный пакет для HMI, PLC, Motion PLC; engl; MELSOFT Pack with CD for 2 license;1 pc
Или (эквивалент), предназначенный для программирования и настройки компонентов системы из пп. 24-29, 32 настоящей спецификации и полностью совместимый с ними
	1

	37
	MR-Configurator, Программное обеспечение для MR-J3-A, MR-J3-B, MR-J3-T Version C1 or later 

Или (эквивалент), предназначенный для программирования и настройки компонентов системы из пп. 18-20 настоящей спецификации и полностью совместимый с ними
	1


Поставщик:







Покупатель:
________________________




__________________ А.П.Строкач
«____»_____________ 2012 г. 




«____»____________ 2012 г.
6

