Том 2 «Техническая часть»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Калибратор температуры 
Типа КТ-1М — 1 шт. (Сухоблочный калибратор температуры) или эквивалент по техническим и метрологическим характеристикам.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне. 

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого  в настоящий момент  заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.  Должно быть свободным от прав третьих лиц.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Калибратор температуры предназначен для воспроизведения температуры в диапазоне -50…+140°С. Калибратор температуры используется при ремонте, наладке, поверке и калибровке средств измерений температуры. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Калибратор размещается в производственном помещении.
Параметры окружающей среды:

  - температура: 15 - 25 0С;

  - влажность: 50 - 75%.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Воспроизводимые температуры, °С  -50… +140

Воспроизводимые температуры при воздушном охлаждении, °С -40… +140

Нестабильность поддержания температуры за 30 ми​нут, °С ±0.01

Разность воспроизводимых температур в отверстиях одного диаметра, °С ±0.02

Рабочая зона от дна отверстий, мм 0… 60

Неоднородность температурного поля по высоте ра​бочей зоны, °С ± (0.03+0.0003*|t|)

Дискретность задания температуры регулирования, °С 0.01

Разрешающая способность, °С 0.01

Время выхода на заданную температуру, мин 120

Размеры, мм, не более  310x330x340

Масса, кг, не более 14,5.

	Подраздел 4.2 Метрологические характеристики

	Допускаемая погрешность воспроизведения температуры, °С        ± (0.05+0.0005*|t|)
Нестабильность поддержания температуры за 30 ми​нут, °С ±0.01

Разность воспроизводимых температур в отверстиях одного диаметра, °С ±0.02

Неоднородность температурного поля по высоте ра​бочей зоны, °С ± (0.03+0.0003*|t|)

Дискретность задания температуры регулирования, °С 0.01

Разрешающая способность, °С 0.01
Предлагаемый прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку.
*Поверка производится 1 раз в год в соответствии с методикой 

	Подраздел 4.3 Требования по надёжности

	Калибратор температуры должен обеспечить выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Калибратор поставляется моноблоком.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Калибратор должен изготавливаться из материалов и комплектующих, предусмотренных конструкторской документацией. Материалы и комплектующие изделия должны сопровождаться сертификатами (паспортами) заводов-изготовителей, подтверждающими соответствие их требованиям государственных стандартов и технических условий.

	Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

	Требование к роду тока …………………  переменный, 50 ±1 Гц;
Требование к напряжению, В ……………… -~187…242 В.

	4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Калибратор работает с микроконтроллерной системой управления, которая должна обеспечивать автоматическое поддержание заданных параметров работы установки, а также защиту от аварийных режимов.

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности.

	Комплект поставки:
- Прибор;

- Паспорт, с отметкой  ОТК завода-изготовителя;
- Свидетельство о первичной поверке;

- Техническое описание;
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки;
- Сертификат соответствия требования пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия на оборудование;
- Программное обеспечение на CD.

	Подраздел 4.9 Требования к маркировке

	Табличка с маркировкой должна содержать:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· типоразмер;

· заводской номер;

· номер заказа;

· год выпуска;

· номер ТУ;

· знак сертификации.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке.

	Калибратор поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение изделия в таре при транспортировании.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО  ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

	Сдачу и приемку производить в соответствии с требованиями нормативной и заводской документацией.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	Документация при поставке предоставляется согласно  п.4.8.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировать калибратор следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта.
Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.



РАЗДЕЛ8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Конструкция калибратора должна позволять производить техническое обслуживание в соответствии с заводской документацией.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество и сроки поставки должны соответствовать договору на поставку.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный и CD.


PAGE  
2

