ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание
на поставку измерительной головки
для стенда контроля поверхности крупногабаритной оптики
Назначение: Измерительная головка предназначена для комплектования измерительного стенда контроля поверхности крупногабаритной оптики. Измерительная головка обеспечивает визуализацию и регистрацию дефектов поверхности с использованием освещения по методу темного поля. Кроме того, головка обеспечивает контроль состояния поверхности при помощи контролируемого плазмообразования под воздействием высокоинтенсивного импульсного лазерного излучения. Измерительная головка позволяет осуществить спектрально-дифференциальный метод регистрации при лазерном зондировании с временной синхронизацией при средней частоте сэмплирования до 1000Гц. Измерительная головка позволяет так же осуществлять непрерывный мониторинг энергии лазерного излучения, используемого для зондирования, устанавливать заданный угол лазерной подсветки, ее поляризацию, обеспечивать отвод и поглощение отраженного от поверхности лазерного излучения, детектирование рабочего расстояния от поверхности до измерительной головки.

Техническая спецификация

1. Длина волны подсветки





 450±30 нм, 400-650Нм 

2. Тип подсветки






 импульсная
3. Частота импульсов подсветки




 до 1..200 Гц

4. Длительность импульсов подсветки



 0.001...1с.

5. Синхронизация импульсов подсветки



 внешняя, ТТЛ

6. Рабочее поле видео регистрации



 5х5мм

7. Разрешение цифрового сенсора (не менее)


 2000х2000 точек

8. Интерфейс







 цифровой, 10бит

9. Пространственное разрешение (X,Y)



 10мкм

10. Частота кадров (устанавливается пользователем)

 10-100Гц

11. Допустимая скорость линейного перемещения

 до 50мм/сек

12. Рабочее расстояние до поверхности (не менее)

 14мм

13. Рабочая длина волны лазерного источника


 1064нм

14. Максимальная энергия импульса



 0.1Дж

15. Максимальная частота импульсов



 1000Гц

16. Диаметр пятна фокусировки на поверхности

 0.8мм

17. Углы облучения






 7.5, 45, 57 град.

18. Поляризация







 S, P
19. Спектральный диапазон фотоприемника №1

 450-700нм

20. Спектральный диапазон фотоприемника №2

 700-1100нм

21. Спектральный диапазон фотоприемника №3

 700-1100нм

22. Оптический интерфейс фотоприемника №3


 волоконный

23. Интерфейс фотоприемников




 аналоговый, BNC
24. Полоса регистрации фотоприемников


 150МГц

25. Длительность импульсного детектирования

 50нс-1мкс

26. Частота сэмплирования сигналов фотоприемников
 1000Гц

27. Система поглощения отраженного лазерного излучения 
средней мощности, жидкостное охлаждение


 не менее 100Вт
28. Считыватель сигналов линейного энкодера


 3шт

29. Габаритные размеры (ориентировочно)


 540х280х240

30. Вес (ориентировочно)





 3кг

Специализированный вычислитель:

1. Операционная система: Windows 64 бита. 

2. Процессорный модуль: на базе Х86 совместимого процессора, не менее 4 ядер. 

3. Оперативная память: не менее 8 Гб 

4. Ethernet 1Гб. 

5. Интерфейсная плата CameraLink. 

6. Носители информации: CD/DVD-ROM, жесткий диск не менее 2 Тб. 

7. Питание 220В/50Гц. 

8. Исполнение: модуль стандарта 19” 4U. 

9. Разъемы подключения питания уточняются в процессе работ.
10. Клавиатура с тачпад. 

Спецификация программного обеспечения (ПО)

ПО измерительной головки должно быть создано на основе программного пакета Shah v.10 (необходимо для совместимости с ПО, имеющимся у заказчика) и обладать следующими характеристиками:

1. работать под ОС MS Windows XP или последующими версиями, 32 или 64 бит;

2. позволять пользователю задавать режимы работы измерительной головки (частота кадров камеры наблюдения, экспозиция);

3. обеспечивать визуализацию и регистрацию дефектов поверхности по методу темного поля с частотой, задаваемой камерой наблюдения;

4. обеспечивать визуализацию и регистрацию дефектов поверхности по данным фотоприемников с частотой сэмплирования;

5. в реальном времени контролировать параметры измерения: энергию лазерного излучения, рабочее расстояние до поверхности;
6. в реальном времени получать с измерительной головки и сохранять данные сканирования: координаты смещения, время от начала сканирования, управлять синхронизацией сбора данных;

7. позволять сохранять результаты сканирования в виде файлов;

8. позволять просматривать результаты сканирования, спасенные в виде файлов, их обрабатывать в различных режимах и визуализировать как 2-и 3-мерные карты.

Комплектность поставки:

1. Головка измерительная оптико-механический модуль - 1шт;
2. Модуль интерфейсной электроники - 1шт;
3. Специализированный вычислитель - 1шт;
4. Специализированное программное обеспечение - 1шт;
5. Комплект соединительных кабелей - 1шт;
6. Эксплуатационная документация - 1 комплект.
Требования к гарантийному обслуживанию:

Поставщик обеспечивает гарантию на поставляемое оборудования в течение 1 календарного года после запуска в эксплуатацию. 
