«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку термоэлектрических преобразователей

(Код 3211162)

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Термоэлектрический преобразователь:

- КТХА 01.04-020-к1-И-Т310-6-100/120 или эквивалент – 24 шт.;

Ниппель:

- ЮНКЖ 032.М20.М20-С10-120 или эквивалент – 11 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не установлены.  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Закупаемый товар предназначен для применения как в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора в соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений», так и в сферах, на которые государственный метрологический контроль не распространяется.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Термоэлектрические преобразователи типа КТХА рекомендуются для измерения температуры твердых тел.

Условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование термоэлектрических преобразователей:

1. Диапазон рабочих температур, 0С                                                                              -40 ÷800

2. Номинальное значение температуры применения, 0С                                                         600 

Термоэлектрические преобразователи должны быть устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях в диапазонах частот от 10 до 150 Гц, а также к воздействию одиночных механических ударов со значением пикового ускорения 150м/с2 и длительностью ударного импульса 10 мс.

Степени защиты от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254 – 96 должны соответствовать IP55.

Термоэлектрические преобразователи предназначены для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения указанных климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от -40 до 60 0С;

- относительная влажность 95 % при температуре 35 0С;

- атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Термоэлектрический преобразователь типа КТХА 01.04-020-к1-И-Т310-6-100/120 или эквивалент. 

Кабельный преобразователь термоэлектрический градуировки хромель-алюмель, конструктивной модификации 01.04, с клемной головкой из алюминиевого сплава, с межпроверочным интервалом 4 года, первого класса допуска, с одним изолированным от оболочки спаем, с материалом защитной оболочки AISI 310, диаметром рабочей части 6 мм, монтажной длиной 100 мм и длиной компенсационных проводов 120 мм.

2. Ниппель типа ЮНКЖ 032.М20.М20-С10-120 или эквивалент. 

Наружная присоединительная резьба ниппеля – М20×1,5 – 8g; внутренняя резьба для установки термопреобразователя – М20×1,5 – 7H; материал ниппеля – сталь 12Х18Н10Т; монтажная длина ниппеля – 120 мм.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Надежность закупаемого товара в условиях и режимах эксплуатации должна характеризоваться следующими значениями показателей:

- вероятность безотказной работы за 8000 ч. при номинальных значениях температур применения свыше 600 0С не менее 0,98;

- вероятность безотказной работы за 35000 ч.  при номинальных значениях температур применения ниже или равных 600 0С не менее 0,9;

- вероятность безотказной работы за 8000 ч. на верхнем пределе рабочего диапазона температур не менее 0,98.

Отказом ТП считают:

- разрушение защитной арматуры или нарушение целостности оболочки кабеля;

- обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента;

- снижение электрического сопротивления изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры или оболочкой кабеля ниже допустимых значений.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предъявляются.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка термоэлектрических преобразователей типа КТХА должна содержать согласно ГОСТ 6616-94:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение типа ТП;

- номер модификации;

- класс допуска;

- условное обозначение межповерочного интервала;

- месяц и год изготовления;

- рабочий диапазон;

- заводской номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

В соответствии с требованиями ГОСТ 51330.10, для исключения несанкционированного доступа внутрь оболочки ТП типа КТХА крышки оболочек должны иметь запорные устройства (винт) и опломбироваться. Пломбирование производит потребитель на месте монтажа ТП.

Транспортная маркировка тары должна содержать манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости», основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка:

- на бумажных ярлыках прикрепляется на одну из боковых стенок ящика клеем;

- наносится с помощью трафарета черной несмываемой краской или эмалью.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Поставка требуемого к закупке товара должна производится в упаковке, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 52931.

Перед упаковкой наружные поверхности термоэлектрических преобразователей должны быть очищены от загрязнений и влаги путем протирки чистыми хлопчатобумажными салфетками.

Преобразователи длиной более 1000 мм и диаметрами до 3,0 мм могут быть свернуты в бухту диаметром не менее 400 мм, а ТП диаметрами от 3,0 до 6,0 мм – в бухту диаметром не менее 800 мм.

Поставляемый товар должен быть уложен горизонтальным рядами в ящик из гофрокартона по ГОСТ 9142 (внутренние и наружные размеры ящиков выбираются с учетом массы, габаритов, особенностей упаковываемой продукции с учетом требований ГОСТ 21140). Масса (брутто) транспортной тары должна быть не более 35 кг.

Допускается упаковка в ящики из древесноволокнистой плиты по ГОСТ 5959, которые должны соответствовать типу IV, при весе до 35 кг, или типу VI при весе до 50 кг, с дополнительными креплениями (ручками). Масса (брутто) транспортной тары должна быть не более 50 кг.

Для предотвращения перемещения изделий при транспортировке используются вспомогательные амортизирующие средства (поролон, целлюлоза, бумага).

Укупоривание ящиков производится склеиванием клеевой лентой, обтягиванием металлической или полимерной лентой, склеиванием или сшивкой скобами между собой клапанов ящика.

Временная противокоррозионная защита термоэлектрических преобразователей типа КТХА ГОСТ 9.014 обеспечивается только упаковыванием.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности товара в ходе передачи товара Заказчику. Пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальной работе.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Закупаемый товар должен соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.п.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением товара.

С товаром Заказчику передаются:

- паспорт изделия;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- Свидетельство о поверке на  термоэлектрический преобразователь выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»
- гарантийный талон.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно быть поставлено в упаковках предприятия-изготовителя могут транспортироваться транспортом любого вида, кроме не отапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любые расстояния.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение  должно осуществляться по группе условий хранения 5, в соответствии с ГОСТ 15150.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок закупаемого товара – два года с момента ввода в эксплуатацию.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Техническое обслуживание должно включать в себя профилактические осмотры и периодическую поверку.

Профилактические осмотры должны проводиться в порядке, установленном на объектах эксплуатации ТП, но не реже двух раз в год.

Профилактический осмотр должен включать в себя:

- внешний осмотр ТП;

- проверку прочности крепления ТП;

- проверку работоспособности путем подключения свободных концов ТП к милливольтметру с соблюдением полярности, при этом температура рабочего спая ТП должна быть  не ниже 100 0С;

- проверку сопротивления изоляции ТП.

Поверка термоэлектрических преобразователей типа КТХА должна производиться в соответствии с нормативными документами, определяющими ее проведение.

Межповерочный интервал должен составлять четыре года для термоэлектрических преобразователей типа КТХА, работающих с соблюдением условий эксплуатации при температурах не выше 450 0С.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Термоэлектрические преобразователи во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований ГОСТ Р 51330.13, действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП гл. 3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Термоэлектрические преобразователи выпускаемые с постоянно присоединенными проводами, во взрывоопасных зонах должны подключаться к внешним устройствам через соединительную коробку во взрывозащищенном исполнении.

При эксплуатации термоэлектрических преобразователей типа КТХА необходимо принимать меры защиты головки и внешней части ТП от нагрева выше температуры, допустимой для соответствующего класса.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка товара - 15.02.2015 года. Возможно досрочная поставка.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое значение участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров


	Согласно подразделам  4.1. Раздела 4 технического задания
	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТП
	Термоэлектрический преобразователь.

	2.
	РЭ
	Руководство по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16
