Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________________С.В. Тарасов

«19»  августа  2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
Гидравлически закрытого циркуляционного термостата Huber Unistat 825w.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Гидравлически закрытый циркуляционный термостат Huber Unistat 825w, содержащий в составе следующие неотъемлемые части:

1) Циркуляционный термостат Huber Unistat 825w
2) Шланг с изоляцией Huber MT-350-2-M30x1,5
3) Теплоноситель для закрытых систем Huber DW-ThermM90.200.02
4) Температурный датчик Рt100 для установки в систему, резьба М16*1

Замена на аналоги и эквиваленты не допускается в соответствии с п.12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации Росатом, т.к. закупленное оборудование будет использоваться только во взаимодействии с уже используемым заказчиком товаром, несовместимым с товарами других товарных знаков. Закупаемое оборудование предназначено для термостатирования используемых заказчиком внешних систем охлаждения, обеспечивая требуемую по техническому заданию стабильность температур за счет следующих параметров: системы соединений и соотношения мощности охлаждения к объему теплоносителя при температурах ниже 0 0С, что не позволяет использовать аналогичные термостаты других товарных знаков.
	шт.
шт.
шт.

л.

шт.


	1
1

2

20

1




	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц; не являться выставочным образцом.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование предназначено для работы в рабочем помещении при температуре от+5 до +40 °С, относительной влажности до 80% (при температуре +20°С) и атмосферном давлении 630 – 800 мм рт.ст.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Основные параметры неотъемлемых частей, входящих в состав гидравлически закрытого циркуляционного термостата Huber Unistat 825w:

1) Технические характеристики циркуляционного термостата HuberUnistat 825w:

Рабочий температурный диапазон

-85...+250 °С

Постоянство температур при -10°C

0,01 К

Установка температуры

ЖК-экран/кодировщик

Показания температуры

5,7"-цветной TFT-дисплей

Разрешение дисплея

0,01 К

Блок управления

Pilot ONE 

(E-grade "Professional")

Внутренний температурный датчик

Pt100

Гнездо подключения внешнего датчика

Pt100

Контрольный вход

24В или контакт (разрешение)

Контрольный выход (плавающий контакт)

30В/0,1 А

Аналоговый вход

1 аналоговый вход 4-20мА

Аналоговый выход

3 аналоговых выхода 4-20мА

Цифровой интерфейс

RS232, Ethernet, USB Device, USB Host 
Сигнальное сообщение

оптический, акустический, реле

Уровень безопасности

Класс III / FL

Мощность нагревания

3,0 кВт

Мощность охлаждения с

Термомасло

при 250°C

2,3 кВт

при 200°C

2,3 кВт

при 100°C

2,3 кВт

Мощность охлаждения с

Этанол

при 0°C

2,4 кВт

при -20°C

2,4 кВт

при -40°C

2,4 кВт

при -60°C

1,5 кВт

при -80°C

0,3 кВт

при -85°C

0.2 кВт

Система охлаждения

с вод.охлаждением, без CFC-фреонов

Хладагент

R507

масса хладагента

0,95 кг

Хладагента 2-ой ступени

R23

Масса хладагента 2 ступень

0,44 кг

Циркуляционный насос:

Мощность насоса макс.

40 л/мин

Давление насоса макс.

0,9 бар

Производительность при 0,3 бар

30 л/мин

Производительность при 0,5 бар

25 л/мин

Производительность при 0,8 бар

18 л/мин

Соединение насоса

M30x1,5

Макс.кинематическая вязкость теплоносителя:

50 мм2/с

Соединения охлаждающей воды 

1/2"

Давление охлаждающей воды

1 ... 6 бар

Минимальная вместимость

3 л

Вместимость расширительного сосуда

3,6 л

Общие размеры ШхГхВ

460x604x1465 мм

НЕТТО

204 кг

Электропитание (3 фазы)

400В 3~N 50Гц

Макс. сила тока (3 фазы)

12А

Плавкий предохранитель (3 фазы)

3x16 A

Класс защиты

IP20

Температура окружающей среды

5...40 °C

2) Технические характеристики шланга с изоляцией Huber MT-350-2-M30x1,5
• Материал: нержавеющая сталь;

• Температурный диапазон: от -100°C до 350°C; 

• Длина: 2м;

• Соединение: M30x1,5

3) Технические характеристики теплоносителя для закрытых систем Huber DW-Therm M90.200.02
• Температурный диапазон: от -90ºС до +200 °С;

• Вязкость: 2мм²/спри 25°C;

• Плотность: 0,88 г/см3при 15 °C;
• Диапазон кипения: 228 - 235 °C;
• Температура воспламенения: 265 °C.

4) Технические характеристики температурного датчика Рt100 для установки в систему, резьба М16*1

• Тип температурного датчика: Pt100

• Длина 30 мм;

• Диаметр: 6 мм;
• Соединение: М16*1

• Длина кабеля 1,5 м.

Размеры оборудования: согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Для электропитания оборудования используется трехфазная электрическая сеть переменного тока 400В 50÷60 Гц с электрической мощностью потребления не менее 3 кВт.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно технической документации завода-изготовителя.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать функциональную

совместимость.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:

− товарный знак предприятия-изготовителя;

− условное обозначение устройства или его наименование;

− серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

− год выпуска.

На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Товара (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Товар и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемую продукцию переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

Приемка Товара производится Заказчиком на месте его отгрузки по внешнему виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и Спецификации к Договору поставки. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием товарной накладной.

При приемке Товара, Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.

При обнаружении в процессе приемки недостачи Товара или несоответствий Товара условиям Договора поставки либо сведениям, указанным в товаросопроводительной документации, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента передачи Товара. Поставщик обязан за свой счет восполнить недостачу Товара, заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар либо заменить его комплектным в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы: 

− Товарная (товарно-транспортная) накладная;

− Оригинальный счет на оплату;

− Счет-фактура;

− Оформленные гарантийные талоны, или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода;

− Документы о сертификации товара (при их наличии);
− Технические паспорта и/или инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) товара.

В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Товара.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Транспортировать передаваемый Товар допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в помещении с температурой от 5 °С до +40°С, относительной влажности до 80% (при температуре +20°С) и атмосферном давлении 630 – 800 мм рт. ст. Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, превышающих санитарные нормы.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Если участник процедуры не является изготовителем поставляемого оборудования в составе заявки на участие должно быть приложено подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры. В частности, изготовитель должен гарантировать поставку в установленные сроки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации, а также заверенные руководителем организации и печатью организации копии дистрибьюторских или дилерских соглашений.
Поставщик за свой счет устраняет неисправности оборудования, произошедшего по его вине, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяца с даты поставки оборудования.

Сложный ремонт оборудования с заменой узлов и частей с последующей проверкой, регулировкой и калибровкой производится на предприятии-изготовителе. Ремонт обеспечивается в срок не более 40 рабочих дней. В особо сложных случаях время гарантийного ремонта может быть продлено по согласованию Поставщика с Заказчиком. 

При точном установлении сервисной службой предприятия-изготовителя причин отказа оборудования Заказчик имеет право по согласованию с предприятием-изготовителем демонтировать и сдать в ремонт отдельные узлы и части оборудования.

Гарантии не распространяются на случаи повреждения оборудования при неправильной

транспортировке, выхода оборудования из строя в результате неправильной эксплуатации, несанкционированного выполнения работ по ремонту или замене частей, установки сменных или запасных частей приобретенных не на предприятии-изготовителе, стихийных бедствий, аварий в системе электропитания и водоснабжения.

По истечении гарантийного срока Исполнитель продолжает выполнение работ по обслуживанию или ремонту своего оборудования по соответствующим запросам Заказчика.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно технической документации завода-изготовителя

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка в течение 110 рабочих дней с момента заключения договора.


Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 19.08.2015г. тел. (83130) 2 30 55
