7

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Наименование закупаемой продукции: Оборудование радиационного контроля
ОКВЭД 33.20.4
ОКДП 2813343
2. Количество: 22 штуки
	№  п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	1.1
	Наименование
	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 (или эквивалент)

	1.2
	Количество 
	1 шт.

	1.3
	Технические и другие характеристики товара
	Назначение: 

· измерение суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» счетных образцах проб объектов окружающей среды;

· измерение суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и проб, полученных методами селективной радиохимической экстракции;

· измерение альфа-активности нуклидов в счетных образцах, полученных после селективной радиохимической экстракции (при наличии методик).
Технические характеристики:

· Детектор: Полупроводниковый кремниевый;

· Площадь детектора: 1000 мм2;

· Диапазон измеряемых активностей:

альфа-излучающих нуклидов 0,01-1000 Бк;

бета-излучающих нуклидов 0,1-3000 Бк.

· Диапазон энергий регистрируемого:

альфа-излучения 3500 - 8000 кэВ; 

бета-излучения 50 - 3500 кэВ.

· Относительная погрешность измерений ±15%;

· Скорость счета фоновых импульсов: 

    в канале регистрации альфа-излучения не более 0,001 с-1;

    в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1;
· Задаваемое время измерения:
    радиометра УМФ-2000 1 - 9999 сек;

    с программой УМФ-2000 до 64535 сек.

· Погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 сек;

· Толщина свинцовой защиты 30 мм;

· Питание 220 (+10/-15%) В/50± 1 Гц;

Габаритные размеры, масса (не более): 337×286×190 мм, 22 кг. 

Свойства:

· одновременное измерение альфа- и бета- активностей счетного образца;

· применение кремниевого ионнолегированного детектора площадью 1000 мм2;

· активная защита от фонового излучения с использованием газоразрядных счетчиков и схемы антисовпадений;

· пассивная свинцовая защита от фонового излучения;

· сетевая защита от помех в сети питания;

· двухканальное пересчетное устройство с таймером для счета числа импульсов от зарегистрированных альфа- и бета-частиц;

· выход спектрометрического сигнала; 

· связь с компьютером по интерфейсу RS-232;

· базовое программное обеспечение «УМФ-2000»;

· определение:

· в почвах: Po-210, Sr-90; 

· в водах: Po-210, Ra-226, Ra-228; 
Комплект поставки:

Базовый комплект:

· альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000;

· подложки – 10 шт.:

· 4 см2 5 шт.; 14 см2 5 шт.;

· нуль-модемный кабель COM-COM DB9F-DB9F;

· комбинированный контрольный источник ОИСН-242; 

· программное обеспечение «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов;

· руководство по эксплуатации русском языке с оттиском поверительного клейма о первичной поверке при выпуске из производства или в органах Ростехрегулирования;

· паспорт;

· свидетельство о первичной поверке;

· переходник USB/RS-232

	2.1
	Наименование
	Дозиметр индивидуальный ДКГ-РМ1610 (или эквивалент)

	2.2
	Количество 
	18 шт.

	2.3
	Технические и другие характеристики товара
	Назначение: 

· измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10) (ЭД)

· измерение мощности индивидуального эквивалента дозы Hp(10) (МЭД) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучения;

· измерение времени накопления ЭД.
Технические характеристики:

· Детектор: газоразрядный счетчик;

· Диапазон измерения мощности дозы непрерывного и импульсного фотонного излучения Hp(10) (длительность импульса не менее 1 мс):  0,1 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч;

· Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы: ±(15+0.0015/H) %  (в диапазоне 0.1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч,  где H – мощность дозы в мЗв/ч);

· Диапазон измерения дозы: 

непрерывного фотонного излучения: 0.05 мкЗв - 10 Зв;

импульсного фотонного излучения (длительность импульса не менее 1 мс): 10 мкЗв - 10 Зв;

· Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы:  ±20 %;

· Диапазон регистрируемых энергий: 20,0 кэВ - 10,0 МэВ; 

· Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне: 
от 20 кэВ до 33 кэВ 
-60 %;
от 33 кэВ до 48 кэВ 
-40 %;
от 48 кэВ до 3 МэВ 
±30 %;
от 3 МэВ до 10 МэВ      ±50 %.

· Тип сигнализации: визуальная, звуковая, вибрационная;

· Диапазон рабочих температур: минус 20 ÷ +50 °С; 

· Степень защиты корпуса прибора: IP65 

· Тип батареи: встроенный аккумулятор (заряд аккумулятора осуществляется от USB);

· Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания: не менее 30 дней; 

· Связь с ПК: USB;

· Габариты, масса (не более): 58×58×18 мм, 70 г.
Свойства:

· звуковая, световая и вибрационная сигнализация при превышении пороговых значений ЭД и МЭД; 

· возможность автоматической и ручной записи до 4000 событий истории регистрации ЭД и МЭД в энергонезависимую память; 

· связь с персональным компьютером по USB каналу с одновременной зарядкой аккумуляторной батареи; 

· возможность последовательного подключения и объединения в единую систему от одного до ста дозиметров; 

· индикация степени разрядки батареи; 

· две кнопки управления; 

· индикация времени в часах, минутах.
Комплект поставки:

· дозиметр ДКГ-РМ1610;

· сетевое зарядное устройство;

· программное обеспечение (на CD);

· кабель USB A - USB mini B (1,2 м);

· чехол;

· шнурок;

· руководство по эксплуатации.

	3.1
	Наименование з
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (или эквивалент) в составе:

а) блок БОИ

б) блок БДПС-02

в) блок БДКН-01

г) блок БДПА-01

д) блок БДКГ-01

е) Комплектующие:
· Комплект принадлежностей для подключения БОИ к USB порту ПК(адаптер и кабель USB);
· Ручка для БДКН-01;
· Штанга телескопическая со встроенным кабелем (3 м.);
· Держатель для крепления на штанге блока БДПА-01;
· Держатель для крепления на штанге блока БДКГ-01;
· Упаковочный дипломат.

	3.2
	Количество 
	1 шт.

	3.3
	Технические и другие характеристики товара
	Назначение:

Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений;

· Измерение плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей;

· Измерение плотности потока нейтронов;

· Поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения;
Свойства:
· Быстрая адаптация к изменению радиационного поля;

· Высокая чувствительность и широкий диапазон измерений;

· Звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;

· Встроенный в блок обработки и индикации газоразрядный счетчик;

· Большой специализированный цифроаналоговый ЖК-индикатор с подсветкой;

· Хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ;

· Высокая степень защиты;

· Возможность дистанционного измерения с использованием телескопических штанг.
Технические характеристики:

· Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения: 10мкЗв/ч-100 мкЗв/ч;

· Диапазон регистрируемых энергий: 1,06-3 МэВ;

· Основная погрешность измерений, не более ±15%;

· Детектор: счетчик Гейгера;

· Габариты, масса (не более): 233×85×67 мм (800 г.);

· Класс защиты IP 65;

· Рабочая температура: -30÷ +50 °С;

· Влажность до 98% при температуре +35 °С

· Питание: от аккумуляторов, сети 220В, 50 Гц или +12В;
· Время работы от аккумуляторов 24 ч.

Блок обработки и индикации БОИ:

· Детектор: газоразрядный счетчик

· Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения: 1,0 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1

· Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы: 1 мкЗв ÷ 1 Зв

· Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения:0,06 ÷ 3 МэВ

· Габаритные размеры, масса БОИ (не более): 177×85×124 мм, 1,1 кг
· Блок детектирования БДПС-02:

· Детектор: газоразрядный счетчик

· Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы:0,1 мкЗв÷1 Зв

· Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения: 0,1 мкЗв/ч ÷ 30 мЗв/ч;
· Диапазон регистрируемых энергий: 0,02 ÷ 3 МэВ;

· Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц: 5 - 106 мин-1·см-2;
· Диапазон регистрируемых энергий альфа-частиц: 4-7 МэВ;

· Основная погрешность измерения:
в диапазоне плотности потока 5-30 част/(мин.(см2) ±50%
в диапазоне плотности потока 30- 106част/(мин.(см2) ±50%
· Диапазон измерения плотности потока бета-частиц: 6-106 част/(мин.(см2);
· Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц: 0,3 ÷ 3,5 МэВ;

· Основная погрешность измерений ±30%;
· Габаритные размеры, масса (не более): 138×86×60 мм, 0,3 кг.
Блок детектирования БДКН-01:
· Детектор: нeпропорциональный счетчик нейтронов; 
· Диапазон измерения мощности дозы нейтронного  излучения: (для Pu-Be источников): 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1;
· Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника: 0,5 (имп·с-1)·(нейтр.с-1·см-2);
· Диапазон регистрируемых энергий: 0,025 эВ ÷ 14 МэВ;
· Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения
±20 %;
· Габаритные размеры, масса (не более): Ø90×290 мм, 2,0 кг.

Блок детектирования БДПА-01:

· Детектор: ZnS(Ag) (60 мм.;

· Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц: 0,1-105 част/(мин.(см2);
· Диапазон регистрируемых энергий: 4-7 МэВ;

· Основная погрешность измерения: ±30 %;
· Диапазон измерения поверхностной активности Pu239: 3,4(10-3 - 3,4(103 Бк/см2;
· Габаритные размеры, масса (не более): Ø80×196 мм, 500 г.

Блок детектирования БДКГ-01:
· Детектор: газоразрядный счетчик;
· Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения: 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч;
· Диапазон измерения  амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения: 0,1 мкЗв - 10 мЗв;
· Диапазон регистрируемых энергий: 0.06 - 3 МэВ; 
· Основная погрешность измерения: ±15 %;

· Габаритные размеры, масса: Ø54×255 мм, 0,42 кг.

	4.1
	Наименование 
	Блок детектирования БДМГ-96 (или эквивалент)

	4.2
	Количество 
	1 шт.

	4.3
	Технические и другие характеристики товара
	Назначение: применяется для контроля обстановки на радиационно-опасных объектах и территориях предприятий для оснащения служб радиационной безопасности.
Технические характеристики:

· Детектор: газоразрядный счетчик;

· Диапазон измерения мощности дозы гамма излучения: 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч;
· Диапазон измерения дозы гамма излучения: 0,1 мкЗв - 10 Зв;

· Диапазон регистрируемых энергий: 0.05 - 3 МэВ; 
· Основная погрешность измерения ±( 20+2/Ах*)%, где Ах - безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв/ч или мкЗв.;
· Длина штанги 3,8 м.

· Степень защиты IP65;

· Габаритные размеры, масса (не более): (40×250 мм., 0,5 кг.
Комплект поставки:

· Блок БДМГ-96;

· Штанга БД ДКС-96М4

· Кабель 4 м.

	5.1
	Наименование
	Блок детектирования БДЗБ-99 (или эквивалент)

	5.2
	Количество 
	1 шт.

	5.3
	Технические и другие характеристики товара
	Блок детектирования на основе газоразрядного счетчика.

Назначение: предназначен для измерения плотности потока бета - излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения.

Технические характеристики:
· Детектор: газоразрядный счетчик СИ-8Б;
· Площадь активной поверхности детектора 30 см2;
· Диапазон измерения плотности потока бета- излучения (по Sr-90 +Y-90): 20-104 мин-1(см-2;
· Диапазон энергии регистрируемого бета - излучения: 0.12 - 3,0 МэВ;
· Основная погрешность измерения ±( 20+2/Ах*)%, где Ах - безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1(см-2;
· Эффективность регистрации:
по Sr-90 +Y-90: не менее 45%,

по Ti-204: не менее 20%,

по С-14 не менее 3%;
· Длина раздвижной штанги: 0,7 м;
· Степень защиты IP54;
· Габаритные размеры, масса (не более): (88×80 мм., 0,4 кг.
Комплект поставки:
· Блок БДЗБ-99;
· Раздвижная штанга; 
· Кабель 1,5 м.


3. Сопроводительная документация  товара: 
В соответствии с ТУ, паспорт с отметкой о первичной поверке, эксплуатационная документация на русском языке с оттиском поверительного клейма о первичной поверке при выпуске из производства или в органах Ростехрегулирования, сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, методика поверки СИ, рег. номер в Госреестре СИ. (СТП 2.07.8.-2008)
4. Требования к таре (упаковке)
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).
5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования
Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи оборудования. Обслуживание и ремонт  в течение гарантийного срока с продлением гарантийного срока на время  ремонта.
Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.
Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.
Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.
Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.

