

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

на закупку
Газоанализатора азота в аргоне «Свет»
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Газоанализатор азота в аргоне «Свет» или эквивалент
	Рабочие условия применения газоанализатора:

- температура окружающей среды и анализируемого газа от плюс 5 до плюс 50 °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.);

- относительная влажность окружающего воздуха до 80 %;

- напряжение питания (
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) В, частотой (50±1) Гц;

- давление анализируемого газа от 0,1 до 15 МПа;

- анализируемый газ не должен содержать механических примесей более 2 мг/м3 с      размером частиц более 40 мкм;

- объемная доля неизмеряемых компонентов (кислорода, водорода, влаги) не должна быть более 200 млн-1.
Требования ГОСТ:

- Газоанализатор выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

- Газоанализатор имеет степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 от попадания внутрь твердых веществ и может применяться только в пожаробезопасных и взрывобезопасных помещениях.

- Газоанализатор не является источником радиопомех, шума, не представляет опасности для окружающей среды, безопасен для жизни и здоровья людей.

Характеристики:

- Диапазоны измерений объемной доли азота в аргоне от 0 до 10 млн-1 и от 0 до 100 млн-1

- Диапазон показаний объемной доли азот и аргоне от 0 до 1000 млн-1 (применяется при юстировке газоанализатора).

- Пределы допускаемой основной приведенной (к наибольшему значению диапазона измерений) погрешности по показанию и выходному сигналу газоанализатора уор равны:

· ±20 % для диапазона измерений 0-10 млн-1;

· ±10 % для диапазона измерений 0-100 млн-1.

- Пределы допускаемого изменения показаний и выходного сигнала газоанализатора за           7 сут. - 0,5 уор
- Предел допускаемого времени установления показаний и выходного сигнала Т09д 2 мин.

- Время прогрева газоанализатора 1 ч.

- Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С от плюс (20±5) °С в пределах рабочих условий применения, не более 0,5уор.

- Газоанализатор имеет устройство сигнализации о диапазоне измерений по унифицированному выходному сигналу в виде электромагнитного реле и сигнальной лампы.

- Расход газа через измерительную систему газоанализатора от 100 до 300 см3/мин.

- Мощность, потребляемая газоанализатором, не превышает 100 Вт.

- Масса газоанализатора не более 25 кг.

- Габаритные размеры газоанализатора не более 530x220x530 мм.

- Средняя наработка газоанализатора на отказ не менее 20000 ч.

- Средний срок службы газоанализатора не менее 8 лет.

- Прибор должен иметь первичную заводскую поверку. 
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