                                                                                                                               Приложение №3        

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер  

ФГУП ПО «Север»

                                                                                                        


  С.А. Петров
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заявки на размещение заказа на 2011 г.
      Конт. лицо. Пургин В.М.

8.913.748.3103, т/ф (383) 271 32 77

     e-mail    posever @ gcom.ru.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оборудование, приобретаемое в 2011 г.
1. Наименование лота: Тестер "FORMULA 2K"
2. Назначение
Системы контрольно-измерительные для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС Тестеры «FORMULA-2К» (далее по тексту Тестер) относятся к средствам измерений общего и специального назначения и предназначены для динамического и статического функционального и параметрического контроля цифровых микросхем регулярной (ОЗУ) и произвольной структуры (ТТЛ, КМОП), а также аналоговых и цифро-аналоговых микросхем на пластине и в корпусе. 

2. Технические характеристики тестера:
	№

п.п.
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Тестер "FORMULA  2K"

	Канальная электроника

 

Число измерительных каналов                                       32
32…256

Диапазон уровней входного/выходного сигнала           ±10в
+-10В

Частота по каждому измерительному каналу        до 20МГц     
до 20 МГц

Частота канала тактового сигнала                               40МГц  
40 МГц

Разрешение по времени                                               700пс
700пс

Крутизна фронта/спада                                             3…12 нс
3…12 нc

Глубина памяти выборок                                     1М векторов
1М векторов

 

 

Источники

 

Число источников                                                                 3
3…26

Напряжение источников                                                  ±20в
+-20В

Ток источников                                                                     2А
2А

Погрешность задания напряжения                     0,35%±20мв
0,35%+-20мВ

Погрешность задания силы тока в диапазоне малых 
токов (2мкА)                                                           2%±30нА
2%+-30нА

 

 

Измеритель

 

Погрешность измерения напряжения               0,35%±20мв
0,35%+-20мВ

Погрешность измерения силы тока в диапазоне малых 
токов (2мкА)                                                         2%±12нА
2%+-12нА

Интегральная нелинейность                               130мкВ/ 2мВ
130мкВ / 2 мВ

Погрешность измерения тока                              1%±40нА                                                      
1%+-40нА

Количество диапазонов по току                           6
6

 

 

Контроль микросхем памяти

 

Алгоритмическое формирование последовательности 
адресов

 

Динамическое резервирование матрицы ОЗУ

 




3. Комплект поставки
3.1 В опциальный раздел должна быть внесена универсальная оснастка для широкого спектра микросхем.
3.2 Для оперативного подтверждения исправного состояния и локализации отказов тестера он должен быть оснащён диагностическим комплексом, автоматически проверяющим все подсистемы оборудования.
3.3 Поддержку Тестера в эксплуатации должен осуществлять Поставщик Гарантия -  до 5 лет при условии ежегодного технического обслуживания.
Поддержка включает:

- первичное подключение и пуско-наладка Тестера у Потребителя

- ежегодное ТО Тестера специалистами Поставщика

- обязательное обучение персонала Потребителя правилам эксплуатации и техническому обслуживанию Тестера.
4.Условия поставки
   В общую сумму контракта должны входить кроме перечисленного НДС, доставка на склад Заказчика, расходы    на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
5. Требования к упаковке оборудования
    Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ,
    обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
    обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с
     учётом перегрузок и длительного хранения. 

6. Требования к технической документации
    Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на 
    русском языке: техническая документация по обслуживанию, эксплуатации и програм-

    мированию оборудования на русском языке, все приборы обеспечения должны иметь

    инструкции по эксплуатации, обслуживанию и методики аттестации на русском языке 
7. Прочие условия

    Поставленное оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных 
    образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).
    Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 
    функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной 
     сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

8. Место поставки и условия допуска

Заказчик – ФГУП ПО «Север», г. Новосибирск-75, ул. Объединения 3. тел./факс    2713277

Шефмонтажные и пуско-наладочные работы, в том числе обучение оператора, должны входить в цену и  выполняться специалистами Поставщика, имеющими Российское гражданство и форму допуска для работы на предприятиях «Росатома»
9. Срок поставки товара – не позднее 01. 09. 2011г.
